SPECIFIKÁCIÓ Hűthető mikrocentrifuga rotorral, 1 db

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Asztali hűthető mikrocentrifuga 1 db 24 x 1,5 (2,0) ml szögrotorral kompletten | igen |  |
| A megajánlott szögrotorral a minimálisan elérhető sebesség: 17.000 RPM | igen, kérjük megadni |  |
| A megajánlott szögrotorral a minimálisan elérhető RCF: 27.237 x g | igen, kérjük megadni |  |
| A rotor Bio-Safe fém tetővel szállítandó | igen |  |
| A készüléket 24 db 0,2 ml adapterrel együttesen kell leszállítani | igen |  |
| Állítható hűtési tartomány: - 20 ºC …. + 40 ºC között | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék rendelkezzen gyors lehűtéssel: szobahőről + 4 °C-ra 5 perc alatt | igen |  |
| A centrifugálási idő számolása beállítható legyen a kért sebesség elérésétől vagy a centrifugálás elindításától | igen |  |
| A készülék a sebességet beállítástól függően RPM vagy RCF (xg) értéken is ki tudja jelezni | igen |  |
| A gyorsulás legyen szabályozható minimum 9 db fokozatban | igen, kérjük megadni |  |
| A fékezés legyen szabályozható minimum 9 db fokozatban | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék alapterülete ne haladja meg a 31 cm szélességet és a 62 cm mélységet | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék minimum 100 db program memóriával rendelkezzen | igen, kérjük megadni |  |
| Automatikus rotorfelismerés | igen |  |
| Pulse gomb – rövid ideig tartó centrifugáláshoz | igen |  |
| Automatikus kiegyensúlyozatlanság érzékelés és biztonsági kikapcsolás | igen |  |
| A jövőbeni felhasználás érdekében a készülék 1,5 (2,0) ml-es csövekhez való kilendülő rotorral is bővíthető legyen, melynek fordulatszáma minimum 13.000 RPM | igen, kérjük megadni |  |
| A jövőbeni felhasználás érdekében a készülék 8 db 0,2 ml PCR striphez való szögrotorral is bővíthető legyen, melynek fordulatszáma minimum 12.500 RPM | igen, kérjük megadni |  |
| Teflonbevonatú rotortér | igen |  |
| Fehér színű készülékház | igen |  |
| Csak gyári új készülék ajánlható meg | igen |  |
| Magyarországi szerviz | igen |  |