Specifikáció

| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Tartozékok amiket tartalmaznia kell | Egyéb elvárt szolgáltatások |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mikrobiológiai biztonsági fülke Class II Type A2 kivitelben, amely maximálisan biztosítja a termék, az operátor és a környezet biztonságát - Az EN 12469:2000 szabványnak való megfelelőség a TÜV Nord által kiadott bizonylat alapján - Kérjük az ajánlathoz csatolni - Rendelkezzen többszintű (hallható és látható figyelmeztető jelzések a levegőáramlás, ventilátor, fülke mozgatható ablakának helytelen működése esetén) alarm rendszerekkel - Külső mérete: (szélesség x mélység x magasság) 1690 x 795 x 1500mm±5% - Munkaterület mérete: (szélesség x mélység x magasság) 1500 x 580 x 700mm±5% - Elülső nyílás magassága legyen: min 20 cm - Munkafelület: legyen rozsdamentes acél, mely több ugyanolyan méretű kivehető panelból álljon - minimum 5° Döntött, aeroszol biztos, könnyű motoros mozgatású, többrétegű, UV szűrős biztonsági üveg előlappal rendelkezzen - Legyenek oldalsó üvegablakai, UV szűrős biztonsági üveg legyen - Elektronikus szabályozás - Legyen benne beépített lámpa, min. 1db 1200lux min. fényerősséggel - Legyen benne beépített hátfali UV lámpa, valamint gáz és vákuum csőrendszer - A gázcsap legyen a hátfalon - A gáz külső csatlakozása legyen a készülék tetején - A beépített elektromos csatlakozó aljzatok a készülék hátfalán legyenek - Legyenek benne nagy hatásfokú HEPA szűrők (EN1822-1): H14 - Szűrő MPPS hatásfok: minimum 99,995% - MPPS átmérő: 0,1-0,3 um - Aperture protection Factor (Apf) ≥1,5x 105 - Lamináris áramlás sebessége legyen: 0,38 ± 0,02m/s - Kimenő légmennyiség: ~ 500m3/h - Kimeneti légmennyiség arány: 30 ± 10% - Digitális LCD kijelző - Hangnyomás szintje alacsonyabb legyen mint 54 dB (A) - A fülke bekapcsoláskor hajtson végre önkalibrációs ciklust - A szűrőcsere és karbantartás legyen megoldható a fülke elülső oldalán - A fülke legyen kompatibilis a hidrogén peroxidos dekontaminációs rendszerrel - Gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról – kérjük az ajánlathoz csatolni | SAFEMATE ECO + | Egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | Tartozék: állvány, gázcsap | A készülék felhasználási helyszínre és helyre történő szállítása, összeszerelése és üzembe helyezése, betanítás (3. emeletre; teherlift van az épületben) A készülék meghibásodása esetén a kiszállás és javítás megkezdése 2 munkanapon belül Minimum garancia: 1 év garancia |