Specifikáció – magas hőmérsékletű csőkemence

Műszaki paraméterek:

A készüléknek az alábbi specifikációk mindegyikének meg kell felelni:

- Működési hőmérséklet: szobahőmérséklettől 1650 OC-ig

- Maximális hőmérséklet: 1700 OC (60 percig)

- Fűtött csőszakasz hossza: 180 mm

- Belső átmérő: 40 mm

- Külső átmérő: 50 mm

- A csőkemence csőszakaszának két vége nyitott, 40 mm átmérőjű nyilassal

- Kezelőfelület: 7” színes érintőképernyő

- Digitálisan szabályozható fűtési idő, fűtési sebesség és fűtési hőmérséklet

- Fűtési zónák száma: 1

- Maximális külső felületi hőmérséklet: kevesebb, mint 50 OC

- Túlhevülés elkerülése érdekében riasztás funkció

- Túláram elleni védelem

- Hálózati feszültség 230 V (50 Hz)

- állandó hőmérsékletű zóna: legalább 120 mm szélesség

- Inert atmoszféra (nitrogén-vagy argongáz) bevezethetőségének lehetősége ill. vákuum csatlakozás és vákuum alatti működés lehetősége

- kemence fűthető csövének anyaga: alumina (más nevekkel: alumínium oxid, korund)

- teljesítmény: legalább 1,8 kW

- kemence fűthető csövének iránya: vízszintes

Méretek:

850 x 680 x 420

Egyéb:

- közvetlenül letölthető vagy papír alapú felhasználói kézikönyv

- az ajánlat tartalmazza a szállítási költséget is

- 1 év garancia