Safemate ECO+ 1.5 with Solid sectors w/s, includes UV installed on backwall and fixed support stand Mikrobiológiai biztonsági fülke Class II Type A2 kivitelben, amely maximálisan biztosítja a termék, az operátor és a környezet biztonságát - Az EN 12469:2000 szabványnak való megfelelőség a TÜV Nord által kiadott bizonylat alapján. Ezzel egyenértékű igazolás is megfelel. Kérjük, az igazolást a nyertes cég adja be a termékkel együtt. - Döntött, aeroszol biztos motoros mozgatású („YZY” mozgás) többrétegű (minimum 2 réteg) biztonsági üveg előlap - Az üveg előlap tisztítása nem igényel további eszközt - Többszintű (pl. ablaküveg magasság érzékelés, lamináris áramlás jelzés) alarm rendszerek, mely során fény és hangjelzés hívja fel a figyelmet a problémára, és a digitális kijelző egyértelműsíti a probléma okát. - Oldalsó üvegablakok - Több (5db), ugyanolyan méretű (300 mm széles) panelból álló rozsdamentes acél munkafelület, mely teljes szélesége legalább 1500 mm és mélysége legalább 580mm - Elektronikus, energiatakarékos ventilátor szabályozás - Nagyméretű digitális kijelző: minimum 6 sor szöveg kijelzésére alkalmas - A HEPA szűrők élettartamának folyamatos figyelése - Beépített hátfali UV lámpa, valamint gáz- és vákuum csőrendszer - Beszerelhető vákuumcsap és gázcsap a hátfalon - A vákuum és gáz külső csatlakozása a készülék tetején - Beépített elektromos csatlakozó aljzatok a hátfalon - V alakú elülső rácsozat, csuklótámasz nélküli kivitel - ECO mód csökkentett fogyasztással és zajszinttel a munkatér sterilen tartása mellett - Külső mérete (sz x mé x ma): maximum 1690 x 795 x 1500 mm - Munkatér mérete (sz x mé x ma): minimum 1500 x 580 x 700 mm - Lamináris áramlás sebessége: 0,38 ± 0,02 m/s - Kimenő légmennyiség: 500 m3/h ± 5% - Kimeneti légmennyiség arány: 30 ± 10% - Szűrő hatásfok (EN1822-1): H14 - Szűrő MPPS hatásfok: minimum 99,995 % - MPPS átmérő: 0,1 – 0,3 um - Aperture protection Factor (Apf) ≥1,5 x 105 - Fényintenzitás a munkafelületen: min. 1200 lux - LED fényforrás - Hangnyomás szintje: <54 dB(A) - Vibráció mértéke: <0,005 mm RMS - Tömege: max. 280 kg - Kulccsal indítható - A fülke bekapcsoláskor önkalibrációs ciklust hajt végre - Tartozék állvány: magasság 730 mm ± 15% - Szűrőcsere és karbantartás megoldható a fülke elülső oldalán - A fülke teljesen kompatibilis a hidrogén peroxidos dekontaminációs rendszerrel - Gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról. Kérjük, az igazolást a nyertes cég adja be a termékkel együtt. - A készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése - A készülék meghibásodása esetén a kiszállás és a javítás megkezdése 2 munkanapon belül

Specifikáció