PCR Cabinet – 1 db

Az eszköz külső méretei:

Szélesség: 750 - 820 mm

Mélység: 590 – 620 mm

Magasság: 795 - 815 mm

Munkaterület:

Szélesség: 715 - 737 mm

Mélység: 428 - 540 mm

Magasság: 510 mm

Áramforrás: 230 V – 50/60 Hz.

Munkaterület megvilágítása: > 700 lux.

UV lámpa a munkaterületet fertőtlenítésére.

Átlátszó oldalsó és front fal üvegből legyen, bármilyen műanyag (plexi, polikarbonát, stb.) nem elfogadható.

Munkaterület borítása rozsdamentes acél legyen (AISI 304 vagy AISI 316).

H14 HEPA szűrő az áramoltatott levegő szűrésére.

Halk működés, <60 dB

Garancia: min. 1 év

PCR gép – 1 db

Kapacitás: 1 db 96-well plate vagy 96 db 0.2 mL Eppendorff cső.

Áramforrás: 230 V – 50/60 Hz.

Hőmérsékleti tartomány: 0°C-tól 100°C-ig.

Hőmérséklet beállítás pontossága: ±0.25°C (35°C-től 99.9°C-ig).

Hőmérséklet különbség a wellek között: <0.5°C (20 sec.-el a 95°C elérése után).

Maximális felfűtési sebesség: 3°C/sec. (Block), 2.2°C/sec. (Minta).

Adat kimentési lehetőség: USB, WiFi, Ethernet.

Kijelző: LCD érintőképernyő.

Min 100 db eltárolt protokoll.

Garancia: min. 2 év