| Paraméter: | Leírás | Megkívánt | Ajánlat |
| --- | --- | --- | --- |
| Külső méret (szélesség x mélység x magasság): | maximum 485 mm x 555 mm x 590 mm | igen, kérjük megadni |  |
| Térfogat: | minimum 49 liter | igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklettartomány: | környezeti hőmérséklet +5°C és +50°C között | igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérsékletingadozás: | kisebb, mint ±0,12°C | igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet eloszlás hibája: | kisebb, mint ±0,28°C | igen, kérjük megadni |  |
| Széndioxid tartomány: | 0 – 20 % között állítható | igen, kérjük megadni |  |
| Széndioxid ingadozás: | kisebb, mint ±0,16 % | igen, kérjük megadni |  |
| Széndioxid érzékelő: | kettős IR szenzor | igen, kérjük megadni |  |
| Oxigén tartomány: | 1-18 % között és 22-80 % között állítható | igen, kérjük megadni |  |
| Oxigén ingadozás: | kisebb, mint ±0,22 % | igen, kérjük megadni |  |
| Páraszint: | 95 %; ±5 % | igen, kérjük megadni |  |
| Szabályozás: | PID rendszerű (hőmérséklet és széndioxid) | igen, kérjük megadni |  |
| Kivitel: | közvetlen fűtésű, légköpenyes rendszer | igen, kérjük megadni |  |
| Belső felület: | antibakteriális, inCusaFe technológia (rozsdamentes acél-réz ötvözet) | igen, kérjük megadni |  |
| Kijelző: | Digitális, OLED kijelző | igen, kérjük megadni |  |
| Polcok száma: | minimum 2 darab | igen, kérjük megadni |  |
| Ajtónyitás iránya: | változtatható | igen, kérjük megadni |  |
| Hangterhelés: | kisebb, mint 30 dB [A] | igen, kérjük megadni |  |
| Interfész: | USB | igen, kérjük megadni |  |
| Mintavédelem: | hatékony antibakteriális belső felület, beépített UV lámpa a levegő és vízgőz sterilizálásra | igen, kérjük megadni |  |
| Riasztás: | hang és fény jelzés ajtó nyitva maradás; áramkimaradás, gázellátási és hőmérsékleti zavarok esetén is | igen, kérjük megadni |  |
| Párologtatóedény: | rendelkezzen párologtatóedénnyel: inCusaFe felületű, 1,5 liter folyadék befogadására alkalmas térfogattal rendelkezzen | igen, kérjük megadni |  |
| Garancia: | minimum 12 – maximum 24 hónap | igen, kérjük megadni |  |
| Szervíz: | Meghibásodás esetén 3 munkanapon belüli javítás cserealkatrész biztosításával | igen, kérjük megadni |  |

Specifikáció: MCO-50MUV-PE multigáz inkubátor