| Orvosi felszerelések |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termék megnevezése | Előírt minimális műszaki paraméterek | Mennyiség (db) |
| Defibrillátor | - Félautomata külső defibrillátor újraélesztéshez - Felnőtt és gyermek újraélesztéséhez egyaránt használható. - Hordozható, akkumulátorról működő - Akkumulátor élettartama legalább 3 év vagy min. 150 sokkleadás - A feltöltött akkumulátor min. 10 újraélesztésre legyen elegendő - Az akkumulátor lemerülését hang és fény jelzi - Magyar nyelvű hangüzenetekkel irányítja az újraélesztést, így laikusok is tudják használni - Az elektródák felhelyezése után automatikusan elemzi a páciens EKG-ját. - Sokkolást igénylő ritmuszavar esetén feltölti a defibrillációs kondenzátort - A feltöltéshez szükséges idő ne legyen több, 15 mp-nél - Ha további sokkolás szükséges, megismétli a folyamatot - Az elektródapár minden újraélesztés után cserélendő - Energia: felnőtteknél min. 180 J, gyermekeknél max. 50 J - Megvilágított sokkleadó gomb - Automatikus napi önteszt - Elektróda mérete: min. 120 mm x 80 mm - Események rögzítése belső memóriába: min. 800 esemény - USB csatlakozón keresztül letölthető események, melyek így PC-n visszanézhetők - Audio rögzítés: min. 50 perc - Max. 2 kg akkumulátorral együtt | 1 |
| EKG | - Magyar nyelvű szoftver - Grafikus kijelző - Színes kijelző - 12 EKG elvezetés egyidejű megjelenítése a saját képernyőn - Beállítások és üzenetek megjelenítése a kijelzőn - Páciens adatok (név, azonosító, kor/születési idő, nemiség) beírhatók és a regisztrátumon megjelennek - Kézi és automata felvételkészítés - Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz min. 4000 minta/mp/csatorna - Frekvencia válasz (Fr. Response) 0.05-150 Hz - Kielégíti az ACC, AHA, HRS, IHE, valamint az Európai Kardiológiai Szabványok által a gyermekgyógyászatban ajánlott adatgyűjtési frekvencia válasz tartományt (0,05-250 Hz) EKG mérési adatok (QRS távolság, idő, amplitúdó, tengely adatok számszerű megadása) Nem- és életkor specifikus 12 elvezetéses nyugalmi EKG kiértékelő program - A kiértékelő algoritmus figyelembe veszi a gyermekkor specifikus EKG kritériumokat Kiértékelő program számításba veszi a QTc, QTcB és QTcF eredményeket is - EKG felvételek tárolása memóriába - EKG felvételek átvitele számítógépre, USB-n keresztül - Adatexport PDF formátumban - A készülék folyamatos, min. 5 perces memóriába tárol full disclosure felvételt és ebből a legjobb jelminőségű szakaszt egy gombnyomásra ki lehet választani majd nyomtatni - 12 csatorna egyidejű nyomtatása - Papírméret min. 120 mm - Akkumulátoros működés. Akkumulátor kapacitása Min. 40 felvétel - Papírsebesség: 5, 25, 50 mm/s - Erősítés: 5,10, 20 mm/mV - Alapvonal vándorlási-, izomrezgési- és hálózati frekvencia szűrők - Tartozékok: Végtagi csipeszes elektróda készlet Mellkasi szívóelektróda készlet Regisztrálópapír | 1 |
| Személymérleg | - Elektronikus személymérleg - Kapacitás: min. 200 kg - Osztás: legalább 100 g - LCD kijelző - csúszásmentes mérőfelület - Automatikus kikapcsolás - Elemről vagy hálózatról üzemeltethető - Alacsony energiaszint kijelzése | 2 |
| Belgyógyászati vizsgálóágy | - Fémváz krómozva vagy port festékkel bevonva vagy rozsdamentes acél - Kétrészes fekvőfelület - Állítható fejrész, gázrugóval - Műbőr kárpitozás - Hosszúsága min. 180 cm - Szélessége: min. 60 cm - Magassága: min. 70 cm, max. 80 cm | 2 |
| Alkohol teszter, digitális | - A kifújt levegőből méri az alkoholszintet - LCD kijelző digitális és grafikus megjelenítésre - Méréstartomány: legalább 0,08 – 0,7 mg/l - Gyors válaszidő: max. 30 mp - Elemes működés | 5 |
| Vérnyomásmérő | - Felkaros automata vérnyomásmérő - Mandzsetta érzékelés - Mozgásérzékelés - Szabálytalan szívverés érzékelő - Egy gombos működtetés - Latexmentes mandzsetta - LCD kijelző - Hordtáskában | 6 |
| Pulzoximéter, Ujjra csiptethető | - Pulzus és oxigéntelítettség mérésére alkalmas eszköz - Ujjra csiptethető - Kijelzett értékek adatok min.: - oxigén szaturáció, - pulzusszám - Pulzusráta hangjelzés - Automatikus kikapcsolás, ha nincs jel - Az elem töltöttségi szintjének jelzése, vagy az elemcsere kijelzése - Digitális kijelző, kijelző fényerő állítható - SpO2 mérési tartomány min.: 70%-99%, pontosság: 70-99% ± 2% - Pulzus mérési tartomány min.: 35-240 ütés/perc, pontosság ± 3% - Cserélhető elemes üzemelés | 4 |