Trinokuláris fáziskontraszt mikroszkóp specifikáció:

- Fej: trinokuláris, 360°-ban körbeforgatható, fényosztás 50:50
- Okulárok: széles látóterű WF minimum 10x/ 22 mm, szemüveggel is használhatók
- Dioptriaállítás: minimum +/-5D mindkét okuláron
- Szemtávolság állítás: 48-76mm között
- Objektív revolver: minimum 5 állású
- Minden objektív gombásodás elleni szerrel kezelt
- Az optikák ólmot nem tartalmaznak
- Végtelenre korrigált fáziskontraszt objektívek:
Plan IOS PH 10x/0.25, WD= 10.2 mm, cc=0.17
Plan IOS PH 20x/0.40, WD= 5.1 mm, cc=0.17
Plan IOS PH 40x/0.65 rugós, WD= 0.5 mm, cc=0.17
Plan IOS PH 100x/1.25 rugós, olaj immerziós, WD= 0.13 mm, cc=0.17
- Teljes nagyítás: minimum 100x, 200x, 400x, 1000x
- Tárgyasztal tulajdonságai: jobbkezes mozgató, fogaslécmentes kialakítás, mozgás XY-irányban és függőlegesen is
- Fókuszáló rendszer: koaxiális durva és finom állító, fókusz stop mechanizmussal
- Fókuszáló rendszer léptetési pontossága: 0.001mm, vagy pontosabb
- Kondenzor: állítható magasságú tárcsás Abbé kondenzor fázisgyűrűkkel és sötétlátóteres állással, N.A. 1.25, írisz diafragmával, szűrőtartóval
- Megvilágítás: Köhler rendszerű, fényerőszabályzóval, beépített tápegységgel, energiatakarékos fényforrás: tétlenség esetén automatikusan lekapcsol
- Kiegészítők porvédő

- Hálózati csatlakozás: 220 V / 50 Hz

- használati útmutató: angol

Mint például: Euromex iScope trinokuláris fáziskontraszt mikroszkóp, de a fenti paraméterekkel teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre benyújtott ajánlatot is elfogadjuk.

Tervezett szállítási határidő: szerződéskötéstől számított 6 héten belül

Elvárt garancia: minimum 1 év