Specifikáció

| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Igényelt mennyiség (db) | Szükséges tartozékok | Egyéb elvárások |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multimode microplate reader: BMG Labtech ClarioStar PLUS: A berendezés a megajánlott konfigurációban képes: Mérési módjai: alsó/felső olvasás minden módban, spektrumfelvétellel is, végpontos és kinetikai mérések, mérések közötti folyadékadagolás, szekvenciálismulti-excitációs és -emissziós, hányados mérések és well-pásztázós mérés (well-scaning) 6,12,24,48,96 és 384 well microplate formátumokbanabszorbancia, fluoreszcencia intenzitas, TR-fluoreszcencia(csak filter), lumineszcencia és alpha-technológiákban(csak filter). Fényforrás: Nagyenergiájú Xenon villanólámpa, külön lézer AlphaScreen®/AlphaLISA®/AlphaPlexTM-hez(680nm). Detektorai: alacsonyzajú PMT és UV/VIS abszorbancia spektrométer Spektrális tartomány filterrel FI, FP(opció), TRF: 240 -740 nm, Lumineszcenciamérésesetén 240 -740 nm, DLVF Monochromátorral FIuoreszcencia (FI): 320 -740 nmmérésben és Lumineszcencia (LUM): 320 -740 nm és 220-1000nm abszorbancia. A monokromátoros és filteres mérési lehetőségeket szoftveresen lehet kiválasztani, a két üzemmód közötti váltás nem igényli a készülék átszerelését (az eredendően tartalmazza a monokromátorokat és a filtereket/filtertartókat is), egyidejűleg ugyanabban a mérésben alkalmazhatóak. DLVF Monochromator, optikai szűrők: 4-4-4 EX/DM/EM hellyel (mágneses csúszka) és Monochromator/filter. Fényút felül és alul szabad-levegő optika, fényút motoros tükrök által vezetett/irányított, a Z-fókuszbeállítása automatikusan és manuálisan 0.1 mm felbontásban (100um)minden módban (adekvát). Monochromátorának sávszélessége fluoreszcens és lumineszcens módban 8-100nm között állítható 1 nm-es felbontásban, a hullámhosszbeállítás 0.1-10nm-es felbontásban szerkeszthető fluorofor és luminofor könyvtárral. Felső olvasásban monochromátorral az érzékenysége0.35 pM fluorescein 384well/20uL, alul3pM Fluorescein 384w/50ul-míg filteresen felsőolvasásban: 0.15pM, alsóban: 1.0pM, alul, dinamikus tartomány: 8 (790.000 rfu) TR-FRET (HTRF) érzékenysége: Reader Control Kit (Eu) after 18h (384sv, 20 ul), DeltaF >880 % (High Calibrator), Delta F > 30 %(Low Calibrator).Lumineszcens dinamikus tartomány:8. FP: 0.5mP, AlphaSCREEN lézerrel:< 5 pM (< 100 amol/well P-Tyr-100, 384sv, 20 ul). UV/VIS abszorbancia: CCD spectrometer, teljes spektrum vagy max. 8db diszkrét hullámhossz1 sec-en belül. Abszorbancia képességeiről: 220-1000nm, választható felbontás: 1, 2, 5és 10 nm OD tartomány: 0 -4OD, Pontosság: < 1% 2 OD-nél, Ismételhetőség: < 0.5% (1 OD-nál) és < 0.8%(2 OD-nél) Sebesség (1 villanással = repülőmód): 8 s (96), 15 s (384), 28 s (1536) Injektor: 420 ul/s sebesség wellenként 3-500 ul(opciósan 2000uL)térfogattal, reagens visszafolyatással, 4 adagolási lehetőséggel assay-énként. Inkubáció: SZH +3°C-45°C, a felső fűtőlap 0.5 °C-kal magasabb hőmérséklete, mint az alsó megelőzi a kondenzációt (MTPfedő). Programozható rázatás: lineáris, orbitális, duplaorbitális program szerint állítható sebesség és idővel. A szoftverek többfelhasználós vezérlő és értékelő szoftver, mely FDA 21 CFR Part 11 kompatibilis, integrált fluorofór és luminofór könyvtárral, USB kommunikációval. A vezérlő szoftver 4 szakaszra osztható kinetikai elemzést, adatfeldolgozást kínál. Értékelő szoftver képességei a szokásosokon kívül: standard görbe elemzési módok: lineáris regresszió, point-to-point, 4 parameter fit, 5 parameter fit, szegmentális regresszió, cubicspline, 2nd polynomial, 3rd polynomial, hyperbola, lineáris/logaritmikus x/y értékek. Mind a vezérlő mind pedig az értékelőszoftverben lehetséges a felhasználó szerinti speciális változtatások, mint GÉL, SLIDE, mérések összefűzése, egymásban kombinált plate-és well mode mérések. Robot és CFR 21part 11 kompatibilis. Fizikai méretek: SZ45 cm, MÉ51 cm, MA40 cm; 32 kg tömeg. | BMG Labtech ClarioStar PLUS | helyettesítő terméket nem fogadunk el | 1 | CLARIOstar Plus with Monochromator for FI + FRET with standard PMT for the range, 320 - 740 nm (no filters included), bottom optic and dataprocessing unit UV/Vis Absorbance Spectrometer (220 - 1000 nm) Luminescence for up to 384-well format (96 / 384 aperture included) Time-Resolved Fluorescence (TRF / TR-FRET) (one filter set included) High-end laser-based Alpha Technology (one filter set included) Reagent Injector 1 | garancia, betanítás, üzembehelyezés |