Specifikáció – Ultramélyhűtő (1 db)

Iktatószám: 2714

-          A beállítható hőmérséklet - 50 °C és -86 °C között legyen

-          Kapacitása legyen minimum 440 liter

-          -85 °C-ra való lehűtés kevesebb mint 220 perc alatt valósuljon meg

-          A készülék rendelkezzen kaszkád (két kompresszoros) hűtéssel

-          A készülék környezetbarát poliuretán szigeteléssel rendelkezzen

-          A készülék környezetbarát hűtőközeggel (R290/R170) üzemeljen

-          Belső tere legyen rozsdamentes acél

-          Rendelkezzen digitális hőmérséklet kijelzéssel

-          Legyen kerekeken gördíthető

-          Rendelkezzen zárható külső ajtóval

-          Rendelkezzen 5 részre osztott belső térrel, minden rekesz rendelkezzen szigetelt belső ajtókkal.

-          A készülék rendelkezzen nagy teherbírású polcokkal, melyek legalább 50 kg-ig terhelhetőek

-          A készülék rendelkezzen vákuum szeleppel a könnyebb ajtónyitás érdekében

-          A készülék legyen alkalmas 20 rack elhelyezésére, férjen bele legalább 32000 minta 5 cm magas tárolódobozok esetén 10x10 férőhellyel számolva

-          A készülék fogyasztása ne legyen több, mint 8,5 kWh/nap, -80°C-on történő normál

használat mellett

-          A készülék zajszintje ne legyen több, mint 52  dBA

-          Külső dimenziója ne legyen több, mint (W x D X H): 96 cm x 89,8 cm x 195 cm

-          A készülék rendelkezzen beépített akkumulátorral vészjelzéshez áramkimaradás esetén.

-         telepítés szükséges (nem szükséges képzés)

- Jótállás: 2 év garancia a munkára, 5 év minden alkatrészre

A készülék minden paraméterét és az egyéb feltételeket (telepítés és jótállás) is szükséges feltüntetni az ajánlaton mivel a bontás után az értékelés csak az információk birtokában végezhető el.