Specifikáció – Pipetták kutatáshoz - 737

| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| neve: Finnpipette F1, 2-20µl paraméterek: -increment: 0,02 µl -inaccuracy: - 20 µl esetén ± 0.20 µl ± 1.00 % - 10 µl esetén ± 0.15 µl ± 1.50 % - 2 µl esetén ± 0.06 µl ± 3.00 % -imprecision: - 20 µl esetén 0.08 µL (s.d.), 0.40 cv% - 10 µl esetén 0.06 µL (s.d.), 0.60 cv% - 2 µl esetén 0.05 µL (s.d.), 2.50 cv% - tip type: - Finntip 250 - Flex 200 | Thermo Scientific Finnpipette F1 Pipette | Más gyártmányt, helyettesítő terméket nem fogadunk el | 1 |
| neve: Finpipette F1, 20-200µl paraméterek: -increment: 0,2 µl -inaccuracy: - 200 µl esetén ± 1.2 µl ± 0.60 % - 100 µl esetén ± 1.0 µl ± 1.00 % - 20 µl esetén ± 0.36 µl ± 1.80 % -imprecision: - 200 µl esetén 0.40 µL (s.d.), 0.20 cv% - 100 µl esetén 0.40 µL (s.d.), 0.40 cv% - 20 µl esetén 0.14 µL (s.d.), 0.70 cv% - tip type: - Finntip 250 - Flex 200 | Thermo Scientific Finnpipette F1 Pipette | helyettesítő terméket nem fogadunk el | 1 |
| neve: Finnpipette F1, 100-1000µl paraméterek: -increment: 1 µl -inaccuracy: - 1000 µl esetén ± 6.0 µl ± 0.60 % - 500 µl esetén ± 4.0 µl ± 0.80 % - 100 µl esetén ± 1.0 µl ± 1.00 % -imprecision: - 1000 µl esetén 2.00 µL (s.d.), 0.20 cv% - 500 µl esetén 1.50 µL (s.d.), 0.30 cv% - 100 µl esetén 0.60 µL (s.d.), 0.60 cv% - tip type: - Finntip 1000 - Flex 1000 | Thermo Scientific Finnpipette F1 Pipette | helyettesítő terméket nem fogadunk el | 1 |
| neve: Finnpipette F1, 5-5000µl paraméterek: -increment: 0.01 ml -inaccuracy: - 5000 µl esetén ± 25.0 µl ± 0.50 % - 2500 µl esetén ± 17.5 µl ± 0.70 % - 500 µl esetén ± 10.0 µl ± 2.00 % -imprecision: - 5000 µl esetén 10.00 µL (s.d.), 0.20 cv% - 2500 µl esetén 7.50 µL (s.d.), 0.30 cv% - 500 µl esetén 4.00 µL (s.d.), 0.80 cv% - tip type: - Finntip 5 mL | Thermo Scientific Finnpipette F1 Pipette | helyettesítő terméket nem fogadunk el | 1 |