Specifikáció - Hőlégsterilizátor

Iktatószám: - 1134 - …/2023

Gyártó: Memmert

Típus: Memmert SF 110 – helyettesítő terméket (más gyártmányt és típust) csak az alábbi paraméterekkel vagy jobb paraméterekkel rendelkező termékre tudunk elfogadni.

Mennyiség: 1 db

- térfogat: 108 l (108 literes belső tér)

- egykijelzős változat (digitális hőmérséklet és időzítés beállítása, késleltetett időzítés, Ethernet port adatkimenetre, 1 db PT100 hőmérséklet szenzor)

- Hőmérséklet tartomány: +20 Celsius fok (min környezeti hőmérséklet 10 Celsius fok) +/- 250 Celsius fok

- Hőmérsékleti pontosság: +/- 0,1 Celsius fok (˂ 99 Celsius fok)

- Ventillátorral

- 2 db, rozsdamentes polccal (összesen elhelyezhető polcok száma: 5 db)

- kamra max. terhelhetősége: 175 kg

- teljesítmény: 2800 W

- belső méret: 560 x 480 x 400 mm (szélesség, magasság, mélység )

- az ettől a mérettől való bármilyen eltérés nem megfelelő

- külső méret: 745 x 867 x 584 mm

- az ettől való 10%-nál nagyobb eltérés nem megfelelő

- tömeg: max 75 kg

- Garancia: minimum 36 hónap

- helyszíni szervizszolgáltatás biztosítása alapfeltétel

- beüzemelés és betanítás

- Az ajánlat része legyen egy hőmérséklet korlátozó szoftver (pendrive-on), amely kompatibilis a kamra szoftverével, és lejárat nélküli licenccel rendelkezzen.

A szoftver segítségével igény szerint beállítható maximális hőmérsékletet a felhasználó választja ki (+60°C, +70°C, 80°C, 90°C, +100°C, +120°C, +160°C, +180°C, +200°C, +220°C, +250°C)"