Specifikáció - Pipettázó automata

Iktatószám: 4026

Mennyiség:  1 darab

Paraméterek:

- Pipettázó berendezés, pipettázási feladatok automatikus elvégzésére

- Legyen képes folyadékátvitelre reagenskádból mikrotiter lemezre, mikrotiter lemezről mikrotiter lemezre, csövekről mikrotiter lemezre.

- Legyen alkalmas 8 és 16 csatornás adagolásra 0,5-12,5 uL térfogattartományban, de legyen lehetőség a későbbiekben a berendezés bővítésére: 4, 6 és 12 csatornás adagolásra, 0,5-1250 uL-ig, többféle térfogattartományban.

- Tegye lehetővé az egyszerű átállást különböző térfogattartományok és csatornaszámok között. Ez egyszerűen, szerszám nélkül legyen megoldható.

- Legyen lehetőség a későbbiekben bővítésre: a pipettahegyek távolságának állításával lehetővé téve különböző formátumú laboreszközök közötti párhuzamos többcsatornás mintaátvitelt, pl. kémcsövekből mikrotiter lemezbe.

- Tudjon kezelni 96- és 384 well-es mikrotiter lemezeket, standard és deep well kivitelűeket is, beleértve a PCR plate-eket.

- A munkafelületre legyen elhelyezhető egyidejűleg 2 darab többcsatornás pipettához való reagenskád és 2 darab SLAS/ANSI formátumú mikrotiter lemez. A mikrotiter lemezek horizontálisan és vertikálisan is legyenek elhelyezhetők, ezáltal a lemezek oszlopai/sorai között is megoldott a folyadékátvitel.

- A berendezés rendelkezzen külön hegyfelvételi és hegyledobási hellyel. A hegyfelvételi helyen férjen el legalább 2 darab, 96 vagy 384 darab, 12,5 és 300 uL térfogatú pipettahegyet tartalmazó doboz.

- A pipettázási technológia levegőkiszorításos elvű legyen.

- A berendezés férjen be lamináris fülke alá, teljes mérete ne haladja meg a 750 mm (hossz) x 385 mm (szélesség) x 630 mm (magasság) méretet.

- A kényelmes mozgatás, áttelepítés miatt a berendezés súlya ne haladja meg a 25 kg-ot.

- Biztonsági okokból fontos, hogy a berendezés rendelkezzen olyan szenzorral, amely monitorozza a felvett és ledobott pipettahegyeket és szünetelteti a pipettázást, ha a hegyfelvétel nem volt teljes.

- Számítógép nélkül, közvetlenül a berendezésen is programozható és

- Számítógépes szoftverrel is rendelkezzen, amellyel a teljes automatizálási folyamat megtervezhető és helyessége vizuális szimulációvá ellenőrizhető legyen

- A szoftver lehessen kiválasztani a legismertebb laboreszköz gyártók mikrotiter lemezeit és mikrocentrifuga csöveit, de a szoftver tegye lehetővé a felhasználó számára saját laboreszközök bevitelét is a programba.

- A módszerírás során legyen meghatározható: edényzet típusa, pipetta típusa, pipettahegy típusa, felszívás helye, sebessége, pipettázás iránya, adagolás helye, adagolás pontos helye a well-en belül (pl. falra adagolás), adagolás sebessége, a pipettázás végén az utolsó csepp eltávolításának módja (bemerítés folyadékba vagy falhoz érintés), módszer típusa (ismételt adagolás, átvitel plate-ből plate-be, higítási sor, felszívás több forrásból, keverés, egyéni programok), a pipettahegy bemerülési mélysége a folyadékba, felszívási sebesség, adagolási sebesség, hegycsere,

- A berendezés képes arra, hogy a folyadékszint változást kövesse az edényzeten belül.

- A berendezés többlépéses pipettázási feladatok automatikus kivitelezésére alkalmas, mikrotiter lemezekben. A pipettázási lépések lehetnek: higítási sor készítés, töltés lemezbe, reagens adagolás lemezbe, mikrotiter lemezből minták átvitele más formátumú mikrotiter lemezekre, mikrotiter lemez megkettőzése, csőből mikrotiter lemezre átvitel.

- PCR Master mix készítéshez rendelkezésre áll olyan feltét, amely lehetővé tesz egycsatornás pipettázást 0,5-300 uL térfogattartományban és eléri a mikrotiter lemez bármely well-jét.

- A berendezés legyen képes normálást végezni egy mikroplate-en (a mintákat egyenlő koncentrációra higítani).

- A készülék legyen alkalmas pozitív találatok/eredmények összegyűjtésére mikrotiter lemezről (hit picking)

- PCR csövek hidegen tartásához álljon rendelkezésre előre lehűthető állvány.

Kérjük a terméket üzembehelyezve átadni.