{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Thermo Nanodrop"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Thermo Nanodrop","index":0,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["A termék megnevezése","Specifikáció (a termék műszaki paraméterei)","Igényelt mennyiség","A gyártó megnevezése"]
["Thermo NanoDrop OneC kiscseppes fotométer küvetta blokkal\n(NANO-ND-ONEC-W NanoDrop OneC Spectrophotometer Wi-Fi)","A készülék jellemzői: fényforrás: Xenon villanólámpa, detektor típusa: 2048 - elemű CMOS lineáris képszenzor. Hullámhossz tartomány: 190 – 850 nm. Hullámhossz beállítás pontossága: ±1nm. Spektrális pontosság: < 1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm). Abszorbanciamérés pontossága (precision): 0.002 A (1 mm path). Abszorbanciamérés hitelessége (accuracy): 3% (at 0.97 A 302 nm-en). Villanólámpa esetén ne legyen szükség a lámpa előgerjesztésére (azonnali mérés lehetősége). Villanólámpa élettartama: 3 millió felvillanásig legyen működőképes. Méret: 20 (szé) x 25 (mé) x 32cm (ma). Különálló folyadékoszlop-analizáló digitális képszenzor. Tájékoztasson arról, ha a folyadékoszlop nem húzódik ki a két mérőfelület között. Emellett vizsgálja azt is, hogy homogén-e a felcseppentett mintaoldat, továbbá vizsgálja a buborékok jelenlétét. 3 db USB-port, 1 Ethernet-port, Bluetooth és Wifi-kapcsolat PC-hez valócsatlakoztatás lehetséges LAN-kábellel adatgyűjtő szoftverhez, ezen kívül WiFi-n keresztül hálózati mentés biztosított szerverre. Bluetooth révén perifériák pl.: egér/billenytűzet is csatlakoztatható, ha az adatbevitelhez az érintőképernyő nem elegendő. Extra alacsony fényszórású spektrofotométer. Működési feszültség: 12 V. Fogyasztás működés közben: 12–18W (max 30 W). Bekapcsolást követően a készülék végezzen autokalibrációt. A készülék színes, 1280x800 felbontású kapacitív érintőképernyőn keresztül működtethető legyen kesztyűvel is. A kijelző jobbra-balra tolható és dönthető is legyen, ezáltal mind ülő mind álló pozícióban használható becsillogás nélkül. Beépített számítógép Android operációs rendszerrel Quad Core ARM Cortex-A9  processzorral, belső memória: 32 GB flash. Adatexport USB-pendrive-on keresztül számítógépre. Ingyenes szoftverfrissítés USB-pendrive-on keresztül. Mérési lehetőségek: DNS/RNS kvantitálás, jelölt oligo microarrayhez, tiszta fehérje 280 nm-en és 205 nm-en, jelölt fehérje, BCA protein, Lowry protein, Bradford protein, Pierce protein, sejtdenzitás (OD-mérés 600 nm-en); kinetikus mérési lehetőségek; custom method editor saját mérések, paraméterek beállítására; a Data Viewer alkalmazással korábbi mérések, görbék, illetve a fehérjemérések standard görbéi később is előhívhatók. Intelligens spektrumanalízis és kontamináció-predikciós algoritmus a következő információkat nyújtsa: szennyezőanyagok (pl. guanidin-sók, fenol, stb) felismerése, korrigált koncentrációk számítása, szakmai kommentárral és javaslatokkal. Beépített háttéranyagok, videók, animációk és hibaelhárítással kapcsolatos anyagok széles tárháza. Automatikus mérési lehetőség a kar lehajtását követően. Működésellenőrzés (performance verification) opcionális oldattal és beépített diagnosztikai programmal. A NanoDrop One működésellenőrzési riport sorozatos, két hullámhosszon végrehajtott méréseken alapul, tartalmazza mind az öt úthosszra vonatkoztatott méréseket standard deviáció és %error megadásával és annak feltüntésével, hogy az eszköz specifikációkon belül működik-e. Mikrocseppes abszorbancia meghatározás: A méréshez ne legyen szükséges küvetta, speciális hegy, vagy mikrokapilláris, vagy egyéb hardveres kiegészítő. A minta letörlése egyszerűen, papírvattával történjen. Minimális mintatérfogat: 1 μl. Fényút: 0.03 mm-től 1 mm-ig (auto-ranging) öt különböző úthosszon. A több úthossz alkalmazása az UV/VIS mérésnél pontosabb mérést és szélesebb dinamikus tartományt tesz lehetővé. Absorbance Range: 0 – 550 A mikrocseppes mérésnél, (10 mm-re vonatkoztatva). Alsó detekciós határ: 2 ng/μl (dsDNA), felső határ: 27.500 ng/μl (dsDNA). Fehérje-mérés: akár 820 mg/ml-ig (BSA), 400 mg/ml-ig (IgG). Mérési és adatfeldolgozási idő: < 8 másodperc. Mikrocseppes mérésen túl hagyományos küvettás mérésre is lehetőséget adjon. A küvettablokk jellemzői: Küvettablokk méretei: 12,5 mm x 12,5 mm (standard 1 cm-es küvettához). A küvettablokk termosztálható: 37 fok ± 0,5 °C-on. Keverési lehetőség a küvettában mágnesbabával: 150 – 850 rpm között 9 lépésben állítható. Úthossz: 10, 5, 2, 1 mm. Abszorbancia tartomány: 0 – 1,5 Abs. Mérési idő: < 3 másodperc. A fénysugár magassága a küvettablokk alapjától mérve (Z/Beam-height): 8,5 mm. Nukleinsavmérési tartomány: 0,2 – 750 ng/ul. Fehérje-mérés: 0,006 BSA (0,003 IgG) mg/ml-től.","1 db","Thermo Scientific"]