Specifikációk Komplett nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszer (HPLC készülék) beszerzéséhez

Általános leírása a HPLC készüléknek: Komplett nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszer (HPLC készülék), automata minta adagolóval (auto sampler), pumpával (pump), oszlop termosztáttal (column oven), UV-VIS detektorral (UV-Vis detector), degasser egységgel (eluens gázmentesítő).

Részletezve a HPLC egyes egységeire vonatkozóan az elvárt paraméterek (minimum elvárások):

Binary Gradient Pump
specifikáció (minimum elvárások):
Flow Rate Range: minimum 0.001 ml/min – 10.000 ml/min (Increment minimum 0.001 ml/min)
Flow rate Accuracy: minimum 0.5% 
Pressure Limit: min 550bar

UV-VIS detector
specifikáció (minimum elvárások):
Wavelength range 190-800 nm
Wavelength accuracy ±1 nm
Wavelength precision 0.2 nm

sampling frequency: minimum 100 Hz

Column Oven
specifikáció (minimum elvárások):
Temperature-control range Room Temp +5 ̊C – 70 ̊C
Temperature accuracy ± 1.0 ̊C
Temperature stability ± 0.1 ̊C

Auto sampler:

specifikáció (minimum elvárások):
Injection volume: minimum 100μl

Reproducibility: Full loop injection: RSD≤0.3% Partial loopfill injection: RSD≤0.5% μl

Sample Capacity: minimum 48-vial tray (for 1.5ml vials)

Az árnak tartalmaznia kell a szállítási és az üzembe helyezés költségeit.

Garancia: minimum 1 év