Specifikáció . Lamináris fülke

Ikt.  473-../2024

A beszerzés tárgya: 1 db Biohazard lamináris fülke kompletten, amelynek az alábbi paramétereknek szükséges megfelelnie.

- A megajánlott termék paramétereit kérjük megadni az erre vonatkozó oszlopban és ajánlatuk mellékleteként vagy külön feltöltésben benyújtani a webra felületen.

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Biohazard lamináris fülke kompletten | igen |  |
| Nemzetközi standardoknak való megfelelés: EN 12469 | igen |  |
| HEPA szűrők hatékonysága min. 99,999 % a 0,3 μm-nél nagyobb részecskékkel szemben | igen, kérjük megadni |  |
| Belső munkafelület szélessége: minimum 1800 mm | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék külső szélessége: maximum 1920 mm (korlátozott hely miatt) | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék külső mélysége: maximum 800 mm (az ajtón való átszállítás miatt) | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék maximális zajszintje 52 dBA (EN 11201 szerint mérve) | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék maximális energiafelhasználása 135 W | igen, kérjük megadni |  |
| A fülke fényerőssége szabályozható legyen 0-2000 lux között | igen |  |
| A fülke megvilágítása: LED | igen |  |
| A fülkében levő LED fényforrás egy laminátor háló felett helyezkedjen el, így biztosítva a munkatérben homogén megvilágítást | igen |  |
| A fülke elektromosan mozgatható ablakkal legyen felszerelve | igen |  |
| Az ablakkal legyen felemelhető, a belső felületének egyszerű tisztítása érdekében | igen |  |
| A munkaasztal felülete rozsdamentes acél kivitelű legyen | igen |  |
| A munkaasztal 6 db szegmensből álljon | igen |  |
| A munkaasztal peremelszívása V alakú felületen valósuljon meg | igen |  |
| A fülke átlátszó biztonsági oldalsó üvegablakokkal rendelkezzen, az ablakokon 3-3 db zárható perforált nyílás legyen vezetékekhez, csatlakozókhoz | igen |  |
| A fülke tartalmazzon egy programozható UV lámpát, amelyet mágnesesen lehessen rögzíteni | igen |  |
| A fülke tartalmazzon 2 db 230 V-os szabványos csatlakozót: egy db a bal és egy db a jobb oldalon | igen |  |
| A fülke tartalmazzon egy állítható magasságú lábazatot, amely segítségével a munkamagaság 750-800 mm, 825-875 mm vagy 900-950 mm között is beállítható | igen |  |
| Az ár tartalmazzon a 4 db rögzíthető görgőt a lábazathoz | igen |  |
| Az ár tartalmazza a készülék üzembe helyezését és betanítását | igen |  |
| Az ár tartalmazza a készülék felhasználási helyére történő szállítását is (emelet) | igen |  |