## TENDERLAP

MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT

| A termékkel szemben támasztott követelmények: |
| --- |
| Előírt termékjellemzők, műszaki minimumkövetelmények | Elvárás | A megajánlott termék jellemzője, műszaki paramétere |
| Elektromos ágy |
| Multifunkcionális, elektromos működtetésű, medikai alkalmazású ágy. Az ágy különböző funkciói (magasságállítás, háttámla, lábrész és egyéb részek) elektronikusan állíthatók a felhasználó és a páciens által. Kialakítása és anyaghasználata alkalmas kórházi környezetben való felhasználásra, ellenáll az egészségügyi intézményekben általánosan használt fertőtlenítőszereknek. | Igen |  |
| Biztonsági kialakítás (becsípődés, beszorulás, kiesés, stb. elleni védelem) feleljen meg az MSZ EN 60601-2-52 szabványnak vagy azzal egyenértékű | Igen Kérjük megadni |  |
| Elektromos biztonsági követelményeknek való megfelelés az MSZ EN 60601-1 szabvány szerint vagy azzal egyenértékű | Igen Kérjük megadni |  |
| Elektromos állítások: |
| Magasság állítás alsó helyzete max. 40 cm (ágy fekvőfelületi középpontján matrac nélkül) | Igen Kérjük megadni |  |
| Magasság állítás felső helyzete min. 75 cm (fekvőfelület, matrac nélkül) | Igen Kérjük megadni |  |
| Háttámla állítási szög min. 0-60° | Igen Kérjük megadni |  |
| Felső lábrész állítási szög min. 0-28° | Igen Kérjük megadni |  |
| Alsó lábrész állítási szög min. 0-15° | Igen Kérjük megadni |  |
| Trendelenburg/Anti-trendelenburg döntés min. 0-16° és 0-16° | Igen Kérjük megadni |  |
|  | Igen Kérjük megadni |  |
| Mindkét oldalról működtethető manuális CPR funkció | Igen |  |
| Előre programozott auto-kontúr pozíció (háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik) | Igen |  |
| Beteg által történő kézivezérlési funkciók: min.: magasságállítás,-háttámlaállítás,-combrészállítás,-háttámla és combrész együttes állítása | Igen Kérjük megadni |  |
| Szakszemélyzeti vezérlő, az alábbi minimum állításokkal: magasság állítás,-cardiac chair pozíció, -trendelenburg ,-antitrendelenburg, | Igen Kérjük megadni |  |
| Funkciók letiltásának lehetősége | Igen |  |
| Ágyszerkezet kialakítása porszórt, vagy vázfestéses felületkezelésű fém | Igen Kérjük megadni |  |
| Min. négyrészes fekvőfelület kivehető betéttel | Igen Kérjük megadni |  |
| Fekvőfelület mosható-fertőtleníthető | Igen Kérjük megadni |  |
| Fekvőfelület mérete min. 190 cm x 85 cm | Igen Kérjük megadni |  |
| meghosszabbítható fekvőfelület, , hosszabbítás mértéke min. 20 cm | Igen Kérjük megadni |  |
| Ágyhosszabbítás min. 2 pozícióban rögzíthető az alaphosszúságon felül vagy elektromos ágyhosszabbítás | Igen Kérjük megadni |  |
| Az ágy befoglaló mérete: teljes hosszúság ágyvégekkel standard állapotban max.: 220 cm, teljes szélesség felhajtott oldalrácsokkal max. 105 cm | Igen Kérjük megadni |  |
| Beépített matrachatárolók | Igen |  |
| Gázrugó csillapítással ellátott osztott oldalrácsok, melyek külön kioldó szerkezet használata nélküli egykezes nyitást tesznek lehetővé | Igen Kérjük megadni |  |
| Az oldalrácsok lenyitásakor az ágy mellett szükséges hely max. 5 cm | Igen Kérjük megadni |  |
| Egy mozdulattal kivehető műanyag ágyvégek | Igen Kérjük megadni |  |
| Műanyag ütközőgörgők az ágy 4 sarkán | Igen Kérjük megadni |  |
| 3 állású fékpedál rúd az ágy lábvégén, központi fékrendszer nyomot nem hagyó, min. Ø150 mm-es kerekek | Igen Kérjük megadni |  |
| Ágy biztonságos terhelhetősége min. 220 kg | Igen Kérjük megadni |  |
| Beépített infúziós állvány és betegkapaszkodó tartó min. 2 helyen, az ágy fejrészénél jobb és bal oldalon | Igen Kérjük megadni |  |
| Beépített akkumulátor áramkimaradás esetére | Igen |  |
|  | Igen |  |

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)