{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Összesítő","1.rk. mikroCT","2.rk. NMR","3.rk. He visszanyerő","4.rk. He cseppfolyósító","5.rk. N2 cseppfolyósító "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2]]}
[null,"mennyiség","nettó egységár (Ft/db)","nettó összár (Ft)","ÁFA (%)"]
["1. részajánlati kör: mikro CT","1 db"]
["2. részajánlati kör: NMR","1 db"]
["3. részajánlati kör: He visszanyerő","1 db"]
["4. részajánlati kör: He cseppfolyósító ","1 db"]
["5. részajánlati kör: N2 cseppfolyósító ","1 db"]
["Összesen nettó:",null,null,{"$f":"SUM(D2:D5)","v":0}]

{"sheet":"1.rk. mikroCT","index":1,"n_rows":50,"n_cols":2,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[16,0,16,2],[22,0,22,2],[25,0,25,2],[34,0,34,2],[37,0,37,2],[45,0,45,2]]}
["Megnevezés: ","Anyagtudományi és élettudományi kísérletekben használható mikroCT berendezés"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
["OTH regisztrációs szám:"]
[]
["Szubmikrométeres térbeli felbontású 3D rekonstrukcióra képes, röntgenabszorpciós elven működő anyagtudományi és élettudományi kísérletekben használható mikroCT berendezés szállítása és beüzemelése."]
["Elvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően továbbépíthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék."]
["A beszerezni kívánt nagy felbontású anyagtudományi és élettudományi kísérletekben használható mikroCT berendezés (továbbiakban, az új készülék) az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:"]
["Szenzorfelületek szubmikrométeres laterális felbontású jellemzése;\nMűanyag kompozitok kvantitatív képalkotó vizsgálata;\nSokrétegű kompozit testek jellemzése;\nFémötvözetek, fémhabok, öntvények és hegesztési varratok jellemzése;\nNemdestruktív anyagvizsgálati kutatásokban történő felhasználás;\nÚj generációs in vitro szenzorok fejlesztése \nA nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern 3D képalkotási és képelemzési módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása.\n"]
[]
["Minimum műszaki előírás","Ajánlat"]
["Röntgenforrás"]
["A röntgenforrás maximális gyorsítófeszültsége a ténylegesen leszállított kiépítettségben legalább 180 kV. Ha az ajánlott készülék több röntgenforrást is tartalmaz, akkor a bírálati szempontban a legkisebb fókuszméretű röntgenforrás maximális gyorsítófeszültségét kell értékelni, a többit pedig figyelmen kívül kell hagyni. ","igen/nem"]
["A gyorsítófeszültség a maximális gyorsítófeszültségnek legalább 50-100% közötti tartományában változtatható.","igen/nem"]
["A röntgencső maximális teljesítménye a ténylegesen leszállított kiépítettségben. (4-25 W)","Felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Az ajánlat tartalmaz W, Mo és Cu  céltárgyat is, melyek a felhasználó által cserélhetők.\nHa az ajánlott készülék több röntgenforrást is tartalmaz, akkor a bírálati szempontban a legkisebb fókuszméretű röntgenforráshoz tartozó céltárgyakat kell értékelni, a többit pedig figyelmen kívül kell hagyni\n","igen/nem"]
["A röntgencső a felhasználható által cserélhető filamentet tartalmazó, úgynevezett \"nyitott\"  konstrukciójú. ","igen/nem"]
["Detektor"]
["A legkisebb elérhető izotrop voxelméret 500 nm vagy ennél kisebb.","igen/nem"]
["Az ajánlott készülék tartalmaz  flat panel CMOS és CCD detektorok közül legalább egyet vagy mindkettőt. (1 vagy 2)","Felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Mintatartók, mintamozgatók, mérőcellák"]
["Behelyezhető minta átmérője legalább 100 mm","igen/nem"]
["Behelyezhető minta magassaága legalább 100 mm","igen/nem"]
["Behelyezhető minta maximális tömege. (1-25 kg)","Felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Az ajánlat tartalmaz legalább 6 db, a készülék mintabefogója kialakításának megfelelő mintatartót (rúd, tányér stb.)","igen/nem"]
["A mintapozícionáló mechanika távvezérelt. A mintapozícionálás radiális pontossága 100 nm vagy ennél pontosabb, a mintapozícionálás anguláris pontossága 0,05 fok vagy ennél pontosabb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmaz olyan mérőcellát, ami a mikroCT készülékkel integrált rendszerként képes együttműködni a minta CT mérés közbeni in situ húzó/nyomó terhelésére.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmaz olyan mérőcellát, ami a mikroCT készülékkel integrált rendszerként képes együttműködni a minta CT mérés közbeni in situ hőmérsékletváltoztatására","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges kalibráló standard mintákat, melyek között van a szubmikrométeres tartományban használható is.","igen/nem"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint, a konkrét ajánlat műszaki tartalmának függvényében például a következők: vákuumrendszer (pumpák, csövek, szelepek), gázellátó rendszer (pl. levegő kompresszor, olajcsapda, csövezés, nyomáscsökkentők, szelepek), elektromos ellátó rendszer, zárt körű vízhűtőrendszer, felhasználói munkakörnyezet kialakítása (munkaasztal, szék stb).","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat és műszereket, ide értve különösen a filamentcseréjéhez és centrálásához szükséges szerszámokat is.","igen"]
["Adatgyűjtés és adatfeldolgozás eszközei"]
["Az ajánlat tartalmazza a rendszer vezérlését és az adatgyűjtést végző nagyteljesítményű munkaállomást, melynek minimális konfigurációja: Dell Precision Workstation T7910 vagy azzal legalább azonos teljesítményű tápegység, alaplap, videokártya és processzor, 12 TB HDD háttértár, 512 GB SSD rendszerlemez, 24” monitor, egér, billentyűzet Windows operációs rendszer","igen/nem"]
[" Az ajánlat tartalmazza az adatok feldolgozását biztosító nagyteljesítményű munkaállomást, amely lehetővé teszi a szállított 3D rekonstrukciós szoftver folyamatos akadásmentes használatát 4K x 4K x 2K méretű adathalmazokon, és tartalmaz legalább 512 GB SSD rendszerlemezt, 4 TB HDD háttértárat, 24” monitort, egeret, billentyűzetet.","igen/nem"]
[" Az ajánlat tartalmazza az adatok archiválását biztosító NAS egységet, melynek kapacitása legalább 80 TB.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a hardver elemeket egységes hálózatként működtetni képes routert és az ehhez szükséges valamennyi kábelt, csatlakozót, szerelvényt stb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmaz olyan szünetmentes tápegységet, amely áramkimaradás esetén képes a mikroCT készülék, továbbá a kompresszor kivételével valamennyi többi szállított berendezés egyidejű üzemeltetését legalább 15 percig biztosítani. ","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza valamennyi szállított számítógép operációs rendszerére a jogtiszta öröklicencet.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza legalább egy olyan szoftvercsomag jogtiszta öröklicencét, amely képes a mikroCT berendezés által mért adatok teljeskörű feldolgozására, értékelésére és prezentációjára, ide értve különösen a következőket: 3D térfogati és felületi rekonstrukció, szeletelés, a 3D rekonstruált modellen a felhasználó által kiválasztott pontcsoportokra távolságok, felületek és térfogatok mérésére, animációk készítése.","igen/nem"]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmaz 5 napos szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven","igen/nem"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó) ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]

{"sheet":"2.rk. NMR","index":2,"n_rows":68,"n_cols":2,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,3],[11,0,11,3],[44,0,44,3],[47,0,47,3],[51,0,51,3],[55,0,55,3],[15,0,15,3],[37,0,37,3],[39,0,39,3],[24,0,24,3],[28,0,28,3],[34,0,34,3]]}
["Megnevezés:","Nagyfeloldású FT NMR spektrométer"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
["OTH regisztrációs szám:"]
[]
[]
["Beszerzés tárgya: Nagyfeloldású szupravezető mágnesű 500 MHz 1H frekvencián működő mágneses magrezonancia berendezés szállítása és beüzemelése. \nElvárás: Nem jöhet szóba használt, vagy demo (bemutató darab) készülék.\nKutatási területek: A beszerezni kívánt nagy felbontású (high resolution) anyag- és élettudományi kutatásokat kiszolgáló mágneses magrezonancia (nmr) spektrométer az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:  "]
["Kis és közepes molekulaméretű, szintetikus és izolált vegyületek, metabolitok azonosítása, szerkezet-meghatározása, konfiguráció és konformáció analízise modern 1D, 2D, 3D technikákkal, folyadékfázisú spektrumjaik alapján, elsősorban 1H, 13C, 15N, 19F, 31P magok direkt és indirekt mérésével és lecsatolásával;\nSzervetlen vegyületek és biológiai komplexek vizsgálata széles tartományban hangolható mérőfejjel (pl. V, B, Hg, Zn);\nA kisérzékenységű magok és a kis mennyiségben rendelkezésre álló minták gyors méréséhez nagy jel/zaj viszonyú elektronika (mérőfej és előerősítő);\nNMR méréstechnikai fejlesztése - könnyen programozható elektronika elsősorban egyéni pulzusszekvenciák készítése, egyéni sorozatmérések beállítása, stb.;\nTestfolyadékok, természetes anyagkeverékek (bor, gyümölcsök, stb.) mérése, validálása - ehhez megfelelő automatika (hűthető, programozható, nagykapacitású mintacserélő, pontos hőfokszabályozó, stb.);\nJövőbeli továbbfejleszthetőség: szilárd fázisú, HPLC-NMR mérésre való alkalmasság, többcsatornás mérés jövőbeli beállíthatósága, stb.;\nA graduális és posztgraduális oktatásának támogatása (szoftver licencek, kiértékelő programok, stb.)."]
[]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["MÁGNES"]
["Szupravezető mágnes: 11,746 Tesla (500 MHz 1H frekvencia)","igen/nem"]
["54 mm átmérőjű furat, mintakezelés, mintaforgatás, pneumatikus mintakidobás/behelyezés","igen/nem"]
["Rezgéscsillapított mágnestalapzat, rezgéscsillapítók az alacsonyfrekvenciás rezgések kiszűrésére. A rezgéscsillapítás hatékonyan szűrje ki az 5 Hz vagy annál nagyobb frekvenciájú talapzati rezgéseket.","igen/nem"]
["Kis szórt mágneses tér, aktív árnyékolás. 5,0 Gaussos térerő szintvonal radiális távolsága a mágnestekercs geometriai középpontjától mérve (L [m]) legyen kisebb, mint 1,5 m.\n","igen/nem"]
["A zajelnyomás legyen jobb, mint az alábbi táblázat szerinti adatok:                             Frekvencia        zajelnyomás \n< 0,01 Hz              > 99 % \n0,01 - 1 Hz           > 97 % \n1 - 5 Hz                 > 98 % \n> 5 Hz                   > 99 %\n","igen/nem"]
["Alacsony térerőváltozási (drift) sebesség. 1H rezonancián megállapítva a tesztanyag mérési ideje alatt a drift legyen kisebb, mint 10 Hz/óra ","igen/nem"]
["Hosszú töltési idejű Dewar-edény rendszer beleértve: cseppfolyós He töltő vezeték, He szintjelző, He és N2 minimum szintfigyelés/riasztás, mágneses tér veszélyjelzések. Dewar-edény töltési ideje legalább 150 nap (He) ill. 14 nap (N2) legyen.","igen/nem"]
["He fogyasztás kisebb legyen mint 150 liter/év, N2 fogyasztás kisebb legyen mint 2500 liter/év. ","igen/nem"]
["SHIM RENDSZER / LOCK CSATORNA"]
["Könnyen kezelhető, szobahőmérsékletű shim-rendszer legalább 25 ortogonális gradiens szabályzására. Kontrollálható ortogonális gradiensek száma (N [db]), 30<N."]
["Shim kontroll rendszer és nagy pontosságú 2H lock rendszer, kompatibilis legyen a térerő gradiens pulzusokkal. Valósidejű digitális szűrőkkel rendelkező digitális lock rendszer."]
["A minta hőmérsékletének közvetlen mérése és szabályzása a lockjel alapján.\n"]
["ELEKTRONIKA (RF EGYSÉGEK, FREKVENCIA GENERÁLÁS, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS. ADATGYŰJTÉS)"]
["Legalább kétcsatornás digitálisan vezérelt konfiguráció, digitális frekvencia- és pulzusgenerálással\n- fázis feloldás: <0,01°\n- frekvencia feloldás: <0,005 Hz\n- fázis frekvencia, amplitúdó változtatás ideje: <25 ns\n- pulzus generálás ideje: 12,5 ns\n- generált folyamatos frekvencia-tartomány: 6 MHz – 1H frekvencia\n- memóriaegység a formázott pulzusokra (frekvencia, amplitúdó, fázis)\n- kompozit pulzusok generálása szinkron és aszinkron működésben.","igen/nem"]
["Mikroprocesszor kontrollált előerősítő:\n1H-19F előerősítő, szélessávú (X) előerősítő\n2H (lock csatorna) előerősítő, Tune/match kijelző\n1H/19F lineáris transzmitter erősítő kimenő teljesítménye min. 100 W, homo/hetero lecsatolásra, CW: 30 W. \n","igen/nem"]
["Nagy dinamikus szélességű kvadratikus detektálás a vevő rendszeren.\nNagy dinamikus tartományú digitalizáló.\n10 kHz-es spektrális szélességnél > 21 bit\nValós idejű digitalis szűrés, “oversampling” technológia és adatkezelés. Csatorna-összekötések automatikus – vizuális megjelentetésű - kontrollja (routing)\nSpektrális szélesség min. 1000 kHz (f [kHz]). ","igen/nem"]
["Gyors kapcsoló egység az 1H erősítőhöz 1H és 19F között","igen/nem"]
["Teljesen számítógép vezérelt lineáris szélessávú (6-365 MHz) 500 W-os erősítő ultragyors X-mag rf-pulzusokra és lecsatolásra\n","igen/nem"]
["VÁLTOZTATHATÓ HŐMÉRSÉKLET EGYSÉG\nVÁLTOZTATHATÓ HŐMÉRSÉKLET EGYSÉG\n"]
["Digitális, számítógép-vezérelt hőmérséklet szabályozás ellenőrzött gázmennyiség szabá-lyozással. Hőmérséklet beállítás pontossága: ±0,2 ºC (szobahőmérséklet változása <± 1.0 °C). a +15 – 30 °C közötti tartományban <±0.01 °C.","igen/nem"]
["Levegőhűtő egység 5 mm-es mintához -40 °C körüli tartományhoz.","igen/nem"]
["GRADIENS EGYSÉG"]
["Z-gradiens egység 10 A erősítővel","igen/nem"]
["NMR MÉRŐFEJEK"]
["Kriogén LN2 hűtött elektronikájú mérőfej 1H méréshez, X mag lecsatoláshoz optimalizált szélessávú mérőfej:\n5 mm átmérőjű mintákhoz\n2H lock;\nszéles sáv: 31P-15N rezonancia tartomány\nhőmérséklettartomány: -40°C to +80°C\naktívan árnyékolt Z-gradiens\nautomatikus tuning/matching\n","igen/nem"]
["Mérhető NMR aktív magok száma Kriogén LN2 hűtött elektronikájú szélessávú mérőfej esetén – széles sávú (BB) tartomány  -  mérőfejhangolhatósága: 202,4 (31 P) – 50,6 (15 N) MHz, ahova 59 mag tartozik","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Hűtött mérőfej kriogén LN2 ellátását és szabályozását végző rendszer","igen/nem"]
["2. Mérőfej: 1H méréshez, X mag lecsatoláshoz optimalizált szélessávú mérőfej:\n5 mm átmérőjű mintákhoz\n2H lock;\nszéles sáv: 31P-109Ag rezonancia tartomány\nhőmérséklettartomány: -150°C - +150°C\nZ-gradiens: 5 G/A cm\nautomatikus tuning/matching\n","igen/nem"]
["Spektrum minősége"]
["Valamennyi megajánlott mérőfejre kérjük megadni az 1H érzékenységi jel/zaj viszony adatokat 0,1% etilbenzol/CDCl3 mintán, 1 scan-nel, súlyozás nélkül. Definiálja az elérhető legjobb érzékenységi és jelalak adatokat a fontosabb magokra (1H, 13C, 15N, 31P). Érzékenység: 1H  min. 1350:1, 13C min. 750:1, 15N min. 80:1,  31P min 410:1.","igen/nem"]
["Oldószerelnyomás minőségét kérjük megadni minden megajánlott mérőfejre 2mM szacharóz + 0.5 mM DSS H2O/D2O 9/1 mintán a maradó víz jel vonalszélességével (Hz) valamint az anomer proton dublettjének felbontásával és jel/zaj viszonyával. Szacharóz érzékenység min. 750:1","igen/nem"]
["HŰTHETŐ NMR MINTACSERÉLŐ"]
["Mintaváltó  min. 5x 96 db 5mm-es NMR mintacső befogadására hűtési lehetőséggel. Barcode olvasási lehetőség, teljes automatizáltság. Legyen lehetőség más átmérőjű mintacsövek befogadására.","igen/nem"]
["Hőmérséklet szabályozható mintaváltó mintakapacitása min. 5x96=480 db, max. 10x96=960 (előny a több)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Mintaváltó hőmérsékletszabályozó","igen/nem"]
["SZÁMÍTÓGÉP, SZOFTWER AUTOMATIZÁLÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS"]
["Nagyteljesítményű munkaállomás, melynek minimális konfigurációja megegyezik a HP Workstation Z440-el (legalább azonos teljesítményű tápegység, alaplap, videokártya és processzor, 16 GB Memória, 1 TB HDD háttértár, 128 GB SSD rendszerlemez, két hálózati kapcsolat, 24” monitor, egér, angol billentyűzet).","igen/nem"]
["Szállított számítógép operációs rendszerére jogtiszta öröklicenc.","igen/nem"]
["NMR adatgyűjtő és feldolgozó szoftver csomag (CMC, DOSY, NUS). Az összes korszerű NMR kísérletekhez (egy- és többdimenziós gradiens-pulzus szekvenciák), standard és “non-uniform” adatgyűjtés kezelése; Flexibilis lehetőség kísérlet tervezésére, ki-vitelezésére, pulzus-programo-zásra; 1D – 4D adatbázisok kezelése, feldolgozása; Multiplet analízis, integrálás, 1D és 2D spektrumok dekonvolúciója; Relaxációs idő, diffúziós paraméterek automatikus számítása oldatokban; NMR kísérletek szimulációja;\nAutomatikus kísérlet végrehajtás ikonokkal, NMR Help és Enciklopédia kezdő  alkalmazóknak.\n","igen/nem"]
["EGYÉB KÖVETELMÉNYEK"]
["Alacsony hőmérsékletű mérésekhez cseppfolyós N2 Dewar-edény, párologtató eszköz és elektronika ","igen/nem"]
["Standard minták: 1H, 13C érzékenység; 1H, 13C, pulzus kalibráció; jelalak; alacsony és magas hőmérséklet kalibráció; 2D teszt","igen/nem"]
["Sávszűrőkészlet a mérőfejekkel szükséges specifikációkkal és mennyiségben.","igen/nem"]
["Rotorok (spinner) mintacserélő, illetve a mérőfejek igényeinek megfelelően.","igen/nem"]
["Antimágneses szerszámok","igen/nem"]
["Karbantartáshoz szükséges alkatrészellátás ","igen/nem"]
["Csatlakoztatható legyen AC 230~400V, 50-60 Hz áramforráshoz.","igen/nem"]
["A készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezés és szerelvény megléte. Ide értendők szükség szerint a következők: vákuumrendszer (pumpák, csövek, szelepek), gázellátó rendszer (pl. levegő kompresszor, olajcsapda, csövezés, nyomáscsökkentők, szelepek), kriogén anyagok, a mágnes gerjesztéséhez szükséges elektronika, stb.","igen/nem"]
["5 (öt) napos szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Teljes körű használati utasítás és műszaki dokumentáció angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]
["Meghibásodás esetén távoli elérés – hálózaton keresztül – a gyártó oldaláról szerviz-, ill. diagnosztikai programok futtatása.","igen/nem"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó) ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]

{"sheet":"3.rk. He visszanyerő","index":3,"n_rows":45,"n_cols":2,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,3],[34,0,34,3],[42,0,42,3],[16,0,16,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[22,0,22,3]]}
["Megnevezés:","Héliumvisszanyerő berendezés"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
["OTH regisztrációs szám:"]
[]
["Beszerzés tárgya: A laboratóriumban működtetett két nmr spektrométer [600 MHz (Bruker gyártmány) és 500 MHz (beszerzés alatt)] szupra­vezető mágneséből ill. a mágnesek cseppfolyós héliummal való töltésekor vagy cseppfolyós hélium átfejtésekor párolgó hélium gáz gyűjtésére szolgáló berendezés."]
["Műszaki leírás: a berendezés az elpárolgó kriogén héliumot valamilyen szakaszosan működő gyűjtőberendezésben [ballon („helium bag”) vagy folyadékzárral ellátott harang] fogja fel. A berendezés nem alakíthat ki a mágnest gyártó által megadott nyomás érték feletti túlnyomást, amit meg­felelő szelep és gázgyűjtő térfogat-érzékelő biztosít. Túlnyomás ellen a rendszert biztosítani kell (automatika, folyadékos ellennyomás, stb.). A mágnes 3 méteres körzetében semmilyen ferromágneses vagy mágnesezhető anyagot, mágnest tartalmazó alkatrészt (szelep, motor, stb.) nem alkalmazható! Az összegyűjtött héliumot megfelelő időközönként, automatikus vezérléssel egy hélium-kompresszor palackokba [palack-köteg („bündel”): 12 x 50 literes 200 bar max. nyomású acélpalack, max. 120 m3 gáz tárolására] nyomja. A rendszer az összegyűjtött héliumot tisztító egységgel van ellátva (ca. 99,5%-ról 99,9995%-ra tisztít) és cseppfolyósító berendezéshez lesz csatlakoztatva."]
["Technikai részletek (a közölt adatok átlagos értékek): A mágnesekből történő párolgás sebessége éves szinten 300 ill. 180 liter (összesen 480 liter) cseppfolyós hélium. Ezt a mennyiséget kell gáz formában visszanyerni. A mágnesek 25 ill. 15 liter szobahőmérsékletű (20 °C) és atmoszférikus nyomású a gázt termelnek óránként, ami éves viszonylatban kb. 360 m3 összegyűjtendő hélium gáznak felel meg. Ehhez járul még az a hélium, ami a mágnesek töltésekor, hélium átfejtésekor bekövetkező intenzív párolgáskor keletkezik. A palackokban tárolt hélium gáz max. nyomása 200 bar."]
["Elvárás: Nem jöhet szóba használt, vagy demo (bemutató darab) készülék."]
[]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["Gyüjtőrendszer"]
["Harang/ballon térfogata min 5 m3","igen/nem"]
["szupravezető mágnesekből párolgó hélium gyűjtése úgy, hogy a mágnesekben a nyomás nem emelkedhet","igen/nem"]
["Megoldás a töltéskor, átfejtéskor keletkező nagymennyiségű hélium gyűjtésére","igen/nem"]
["Rendlekezzen Hélium „flowmeter”-rel","igen/nem"]
["Gyártói igazolás a mágnesekkel való kompatibilitásról","igen/nem"]
["He kompresszor"]
["Kompresszor által nyújtott max. 150 bar nyomás","igen/nem"]
["Kompresszor elektromos teljesítménye 5-10 kW","igen/nem"]
["Kompresszor max. komprimálási teljesítménye (Nm3/óra)","igen/nem"]
["Zajszint 1 m távolságból (dB)","igen/nem"]
["Léghűtés","igen/nem"]
["Vezérlés"]
["Programozható logikai kontroller (PLC) vezérlés","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["A szelepek automatikus és kézi vezérlése lehetséges","igen/nem"]
["Nagy hélium-áramlás esetén automatikus kompresszor indítás","igen/nem"]
["Szenzorok monitorizálása","igen/nem"]
["Vészjelzés a palackok megteltekor","igen/nem"]
["Egyebek"]
["A működtetéshez szükséges alapvető és speciális szerszámok","igen/nem"]
["Teljes használati utasítás és dokumentáció","igen/nem"]
["AC 230~400V, 50-60 Hz áramforráshoz való csatlakoztathatóság","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez, a mágnesekhez való csatlakoztatáshoz és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők, átfolyásmérők, stb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat, anyagokat és egyszerű elektronikai alkatrészeket (biztosítékok, csatlakozók, szűrők, stb.).","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését","igen/nem"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazzon egy napos szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]

{"sheet":"4.rk. He cseppfolyósító","index":4,"n_rows":36,"n_cols":2,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,3],[27,0,27,3],[33,0,33,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[15,0,15,3],[22,0,22,3]]}
["Megnevezés:","Hélium cseppfolyósító berendezés"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
["OTH regisztrációs szám:"]
[]
["Beszerzés tárgya: Különálló hélium cseppfolyósító berendezés szállítása és beüzemelése."]
["Műszaki leírás: A berendezés nagynyomású (150-200 bar) gázállapotú nagytisztaságú (min. 99,999 %) héliumot alakít át cseppfolyós héliummá (F.p. -269 °C = 4,2 K) és azt egy megfelelő atmoszférikus nyomás közeli nyomású hőszigetelt Dewar edényben gyűjti és tárolja."]
["Technikai részletek: Alacsony nyomású (0,0 – 1,0 bar) hélium bemenet. Átfolyási sebesség: kb. 12 normál l/perc"]
["Elvárás: Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék."]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["He cseppfolyósító"]
["Kompresszor teljesítménye max. 165 bar","igen/nem"]
["Kompresszor max. 5.6 kW elektromos teljesítményű","igen/nem"]
["Zajszint 1 m távolságból (dB)","igen/nem"]
["Léghűtés","igen/nem"]
["Cseppfolyós hélium termelés l/nap min. (10 l/nap, max. 20 l/nap)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Bekapcsolás után az első csepp folyékony hélium megjelenéséig eltelt idő min.: 1 óra, max.: 48 óra ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Vezérlés"]
["Teljesen automatikus, 24 órás felügyelet nélküli üzemelés","igen/nem"]
["Cseppfolyós hélium tároló Dewar"]
["Mérete Min. 70 l.","igen/nem"]
["Napi párolgás értéke ","igen/nem"]
["Egyebek"]
["Csatlakoztatható legyen AC 230~400V, 50-60 Hz áramforráshoz.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők, átfolyásmérők, stb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat, anyagokat és egyszerű elektronikai alkatrészeket (biztosítékok, csatlakozók, szűrők, stb.)."]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését."]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazzon egy napos szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]

{"sheet":"5.rk. N2 cseppfolyósító ","index":5,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,3],[26,0,26,3],[32,0,32,3],[15,0,15,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[21,0,21,3]]}
["Megnevezés:","Nitrogén cseppfolyósító berendezés"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
["OTH regisztrációs szám:"]
[]
["Beszerzés tárgya: Különálló nitrogén cseppfolyósító berendezés szállítása és beüzemelése."]
["Műszaki leírás: A berendezés atmoszférikus levegőből nyert gázállapotú száraz nitrogént alakítja át cseppfolyós nitrogénné (F.p. -196 °C = 77 K) és azt egy megfelelő atmoszférikus nyomás közeli nyomású hőszigetelt Dewar edényben gyűjti és tárolja."]
["Technikai részletek: A levegőből a bemeneti szűrőn keresztül megtisztítják a portól és a nedvességtől. The air then passes a number of filters for cleaning and to remove moisture and particles. A levegőből ezután adszorberekkel (pl. szén molekulaszűrők) eltávolítják az oxigént és egyéb gázokat (pl. Ar). A folyamatos üzemelés megkövetel egy automatikus átkapcsolást min. két adszorber között (másik regenerálódik). Pufferedényből pontosan szabályozott nyomással kerül a gáz a hűtő-kompresszor egységbe. A termelődő hőt megfelelő hűtőegységgel vonják el. Automatikus üzemeléssel áll le a berendezés, ha a Dewar megtelt. Cseppfolyós nitrogént az üzemelés alatt is el kell tudni venni"]
["Elvárás: Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék."]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["Cseppfolyósító"]
["Kompresszor max. 25 kW elektromos teljesítménye","igen/nem"]
["Zajszint 1 m távolságból Max. 75 dB","igen/nem"]
["Léghűtés vagy hűtőgépes hűtés (vízhűtés elfogadhatatlan)","igen/nem"]
["Cseppfolyós nitrogén termelés (atmoszférikus légnyomáson) l/óra (min. 10 l/óra, max. 20 l/óra)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Bekapcsolás után az első csepp folyékony nitrogén megjelenéséig eltelt idő min.: 1 óra, max.: 48 óra ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Vezérlés"]
["Teljesen automatikus, 24 órás felügyelet nélküli üzemelés","igen/nem"]
["Cseppfolyós nitrogén tároló Dewar"]
["Mérete Min. 200 l","igen/nem"]
["Napi párolgás értéke","igen/nem"]
["Egyebek"]
["Csatlakoztatható legyen AC 230~400V, 50-60 Hz áramforráshoz.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők, átfolyásmérők, stb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat, anyagokat és egyszerű elektronikai alkatrészeket (biztosítékok, csatlakozók, szűrők, stb.).","igen/nem"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését.","igen/nem"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazzon egy napos szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]