{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["1. rész Betegmelegítő","2. rész anszt. munkaáll.","3. rész Vér és Infúzió melegítő","4. rész Defibrillátor","5. rész lélegeztetőgép felső","6. rész lélegeztetőgép közepes","7. rész ECMO készülék","8. rész monitor"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. rész Betegmelegítő","index":0,"n_rows":39,"n_cols":3,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,2]]}
["Megnevezés: Betegmelegítő"]
["Össz. darabszám:","3 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
[]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Steril, meleg levegő befújásos készülék","Igen"]
["Beépített 0,2µ HEPA filter, mely min. 900 működési órás steril levegő befújást biztosít","Igen"]
["Filter státus kijelzés","Igen"]
["Minimum 5 melegítési tartomány","Igen, kérjük megadni"]
["Mikroprocesszoros vezérlés","Igen"]
["A legmagasabb hőfokról automatikus vissza kapcsolás alacsonyabb hőfokra 15 percen belül","Igen"]
["Túlmelegedés elleni védelem","Igen"]
["Riasztás túlfűtés esetén","Igen"]
["A hőmérsékletet két helyen mérje","Igen"]
["hőmérsékletkalibráló programmal rendelkezzen","Igen"]
["Mosható, fertőtleníthető tömlővédő huzattal rendelkezzen","Igen"]
["Maximum 7 kg","Igen"]
["Állványra szerelhető legyen","Igen"]
["Matracválaszték:"]
["Legyen egésztestre használható felnőtt és gyermek méretben;","Igen"]
["Legyen alsó és felső testrész takarók felnőtt és gyermek méretben","Igen"]
["Eseményrögzítési lehetőség ","Igen"]
["Műtőben és intenzív osztályon egyaránt használható","Igen"]
["Halk, 50 dB alatti működés","Igen"]
["Kötelező tartozék: 5 db egésztest matrac","Igen"]
[]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]

{"sheet":"2. rész anszt. munkaáll.","index":1,"n_rows":97,"n_cols":3,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,0,89,2],[15,0,15,2],[34,0,34,2],[50,0,50,2],[56,0,56,2],[60,0,60,2],[65,0,65,2],[85,0,85,2]]}
["Megnevezés: MR kompatibilis munkaállomás"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
[]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Altatógép általános tulajdonságai"]
["Gurulóállvány, min. 2 db fékezhető kerékkel","Igen, kérjük megadni"]
["2 db vaporizátor tartóhely ","Igen, kérjük megadni"]
["1 db Sevoflurane vaporizátor","Igen"]
["Írópult vagy kihúzható írólap","Igen"]
["Tároló fiók, min. 3db","Igen, kérjük megadni"]
["Palacktartó, min. 2db palackra","Igen, kérjük megadni"]
["Altatógáz elszívás","Igen"]
["Egyszer használatos szódatartály","Igen"]
["Kezelőfelület","Igen"]
["Saját képernyő","Igen"]
["Az altatógép képernyőjén valós idejű görbe jeleníthető meg (min. nyomásgörbe)","Igen"]
["Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület","Igen"]
["Akkumulátoros üzemmód","Igen"]
["MRI kompatibilitás","Igen"]
["Használható 1,5 és 3 T készülék mellett is","Igen"]
["Az MR vizsgálón kívülről is látható riasztási fényjelző","Igen"]
["Vészindítás lehetősége","Igen"]
["Elektronikus vezérlés","Igen"]
["Lélegeztetés"]
["Manuális, spontán, térfogatvezérelt, nyomásvezérelt, asszisztált, nyomástámogatásos lélegeztetési módok","Igen"]
["Légzési térfogat beállítási tartománya min. 20-1200 ml","Igen, kérjük megadni"]
["Rendszer szivárgás kompenzálása ","Igen"]
["Belégzési nyomás tartománya min. 5-50 H2Ocm","Igen, kérjük megadni"]
["Nyomáshatárolás beállítható","Igen"]
["Légzési frekvencia beállítási tartománya min. 5-40/perc","Igen, kérjük megadni"]
["I:E arány tartománya min. 2:1-1:3","Igen, kérjük megadni"]
["Maximális belégzési áramlás min. 70l/perc","Igen, kérjük megadni"]
["PEEP állítható min. 4-20H2Ocm","Igen, kérjük megadni"]
["O2 átöblítés (bypass)","Igen"]
["Hipoxiás gázelegy elleni védelem","Igen"]
["Minimális oxigén arány garantálása","Igen"]
["Nyomáshatároló szelep ","Igen"]
["Nyomáshatároló szelep kézi vészleeresztés funkció ","Igen"]
["Légúti nyomások (Peak, Mean, Plateau, PEEP) ","Igen"]
["Lélegeztetés paraméterei"]
["Frekvencia ","Igen"]
["Perctérfogat (MV) ","Igen"]
["Térfogat ","Igen"]
["Légúti nyomás-idő görbe ","Igen"]
["Belégzett O2 koncentráció ","Igen"]
["Riasztások"]
["Riasztási hangerő szabályozható","Igen"]
["Többszintű riasztási rendszer","Igen"]
[]
["Páciens monitor"]
["MR kompatibilis monitor (1,5 és 3,0 Tesla)","Igen"]
["Színes TFT/LCD érintőképernyő, min. 15” ","Igen"]
["Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma min 6 ","Igen"]
[]
["Általános tulajdonságok"]
["Gyermek üzemmód","Igen"]
["Felnőtt üzemmód","Igen"]
["Akkumulátor üzem időtartama, min 180 perc","Igen"]
["Mért paraméterek és értékek","Igen"]
["EKG","Igen"]
["EKG elvezetések száma, min 3","Igen"]
["Pulzusszám","Igen"]
["ST analízis egyidejűleg 3 csatornán","Igen"]
["Pulzus hangerő beállítható, kikapcsolható","Igen"]
["Légzésszám","Igen"]
["Respirogram görbe megjelenítése","Igen"]
["SPO2 (Pulzoximetria)","Igen"]
["NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés)","Igen"]
["Manuális és periodikus automata mérés indítás","Igen"]
["Automata üzemmódban beállítható idő intervallumok","Igen"]
["Szisztolés, Diasztolés és Átlag nyomás értékének kijelzése","Igen"]
["Hőmérséklet mérés lehetősége","Igen"]
["Invazív nyomásmérés két független csatornán","Igen"]
[]
["Riasztások"]
["Riasztási hangerő szabályozható","Igen"]
["Többszintű riasztási rendszer","Igen"]
[]
["Tartozékok"]
["1 db légzőkör tartókar","Igen"]
["Hálózati kábelek","Igen"]
["Anesztetikus gázelszívó tömlő és a szükséges tartozékok központi gázelszívóhoz történő rácsatlakozáshoz","Igen"]
[]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]

{"sheet":"3. rész Vér és Infúzió melegítő","index":2,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,2]]}
["Megnevezés: Vér és infúziós oldat melegítő készülék "]
["Össz. darabszám:","3 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Alapkövetelmények:"]
["fagyasztott plazma, vér gyors felmelegítése, melegen tartása a betegbe jutásig,\n- biztonságos és stabil hőmérséklet és hőmérséklethatár tartás, túlfűtés kockázatának kizárása,\n- akár túlnyomással adott infúziós folyadék, vér gyors felmelegítése az adagolás közben,\n- folyadék előzetes melegítést nem igényel,\n- ellenáramlásos technikával az infúziót beadásával egyidejűleg melegíti 37°C-ra, 4500 ml/óra\náramlással képes volument pótolni"]
[]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Működési elv"]
["Háromlumenű csőben a betegkanülig vízzel melegített\nfolyadékszállítás","Igen"]
["Egyszerű kezelhetőség","Igen"]
["Hőmérséklet beállítási pontosság ± 0,5 °C","Igen"]
["Hőmérsékletmérési helyek Készüléken belül  minimum két helyen","Igen"]
["Tolerált max. nyomás 300 Hgmm","Igen"]
["Túlmelegedés elleni védelem","Igen"]
["Riasztás – túlfűtés","Igen"]
["Riasztás – kevés fűtővíz","Igen"]
["Állványra szerelhető","Igen"]
["Műtőben és intenzív osztályon\negyaránt használható","Igen"]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]

{"sheet":"4. rész Defibrillátor","index":3,"n_rows":42,"n_cols":3,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés: defibrillátor"]
["Össz. darabszám:","4 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Akkumulátoros és hálózati üzemeltetésű","Igen"]
["Beépített (készülékházon belüli) akkumulátor, tápegység és töltő","Kérjük megadni. Igen"]
["Akkumulátor töltés-állapot kijelzése","Igen"]
["Kisütések száma feltöltött akkumulátor esetén maximális energiával","min. 130 db min. 140 db"]
["Monitorozási idő ","min. 200 perc"]
["Manuális és fél-automata (AED)","Igen"]
["Asynkron és synkron üzemmód","Igen"]
["Töltés, kisütés a lapátokról is vezérelhető","Igen"]
["Többször használatos, felnőtt illetve gyermek kisütésre alkalmas lapátokkal rendelkezzen","Igen"]
["Automatikus energiaszint emelés előre beállított értékek alapján manuális és automata üzemmódban is","Igen"]
["Bifázis hullámforma","Igen"]
["Energia kiválasztás","min. 2-360J"]
["Energialépcsők száma","min. 20 db min. 23 db"]
["Feltöltési idő 200J-ra","max. 5 sec"]
["EKG kábelen, vagy lapátokon keresztül","Igen"]
["EKG elvezetések száma","min. 3"]
["Megjeleníthető görbék száma ","min. 2 db"]
["Görbe futási sebesség ","min 25 mm/s"]
["Külső pacemaker","Igen"]
["SpO2 mérés ujjszenzorral","Igen"]
["Események rögzítésének lehetősége a készülék memóriájában az újraélesztés során.","Igen"]
["Papír alapú regisztráció","Igen"]
["Csatorna szám","min. 2 db"]
["IrDa kommunikációs port adatletöltéshez","Kérjük megadni. Igen"," "]
["Színes kijelző","Igen"]
["Pacemaker inger áram:0-200mA","Igen"]
["Készülék súly akkuval max: 5,6kg","Igen"]
[]
["Aláírás:"]

{"sheet":"5. rész lélegeztetőgép felső","index":4,"n_rows":81,"n_cols":3,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,1],[62,0,62,1],[65,0,65,1],[72,0,72,1],[24,0,24,2],[33,0,33,2],[43,0,43,2]]}
["Megnevezés: Lélegeztetőgép magas tudásszintű"]
["Össz. darabszám:","8 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
[]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Beépített kompresszor","Igen"]
["Egyenáramú kompresszor, amely nyomáscsökkenés esetén automatikusan elindul és áramkimaradás esetén akkumulátorról is működik","Kérjük megadni"]
["Felnőtt és gyermek páciensek kezelésére egyaránt alkalmazható","Minimum 10 - 150 kg"]
["Színes, dönthető, forgatható érintőképernyő","Minimum 15\""]
["Biztonsági másodkijelző legalább a bemeneti nyomások, PEEP, légúti nyomás és az akkumulátor töltöttség kijelzésével, amely a főképernyővel egyidejűleg és annak hibája esetén is működik","Kérjük megadni."]
["Magyar nyelvű szoftver","Igen"]
["Testsúlyhoz vagy nemhez és magassághoz alkalmazkodó riasztási határértékek és beállítási paraméterek","Igen, kérjük megadni"]
["Hálózati és akkumulátoros működés","Igen"]
["Akkumulátor üzemideje cserélés nélkül","Minimum 30 perc"]
["Lélegeztetési módok"]
["Térfogatvezérelt","Igen"]
["Nyomásvezérelt","Igen"]
["Térfogatvezérelt SIMV","Igen"]
["Nyomásvezérelt SIMV","Igen"]
["NIV","Igen"]
["Spontán légvétel nyomástámogatással","Igen"]
["Spontán légvétel automatikus tubus kompenzációval","Igen"]
["PAV+ vagy NAVA vagy ASV vagy ezekkel egyenértékű leszoktató mód","Igen, kérjük megadni"]
["Beállítható lélegeztetési paraméterek"]
["Légzéstérfogat","Minimum 25 - 2500 ml"]
["Légzésszám","Minimum 1 - 100 / perc"]
["Nyomástámogatás","Minimum 0 - 70 H2Ocm"]
["Csúcsáramlás","Minimum 150 l/perc"]
["I:E arány","Minimum 1:4 - 3:1"]
["PEEP","Minimum 0 - 45 H2Ocm"]
["Belégzési nyomás","Minimum 5 - 90 mbar"]
["O2","Minimum 21 - 100%"]
["Áramlástrigger","Igen"]
["Görbemegjelenítés"]
["Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma","Minimum 4"]
["Áramlás-idő","Igen"]
["Térfogat-idő","Igen"]
["Nyomás-idő","Igen"]
["Nyomás-térfogat hurokgörbe","Igen"]
["Áramlás-térfogat hurokgörbe","Igen"]
["Kapnogram","Igen"]
["Görbe rögzítési funkció","Igen"]
["Trend","Minimum 72 óra"]
["Monitorozott/megjelenített paraméterek"]
["Csúcsnyomás","Igen"]
["Átlagnyomás","Igen"]
["PEEP","Igen"]
["Kilégzési perctérfogat","Igen"]
["Compliance","Igen"]
["Ellenállás","Igen"]
["O2","Igen"]
["Légzésszám","Igen"]
["Események naplózása"]
["Riasztási napló","Igen"]
["Beállítások változtatása","Igen"]
["Riasztások"]
["Légzésszám felső","Igen"]
["Perctérfogat alsó és felső","Igen"]
["FiO2 alsó","Igen"]
["Hálózat kimaradás","Igen"]
["Apnoe","Igen"]
["Biztonsági lélegeztetés rendszerhiba (a gázkeverő és/vagy a be/kilégző rendszer hibája) esetén","Kérjük megadni."]
["Tartozékok"]
["Guruló állvány","Igen"]
["Kompresszor","Igen"]
["Légzőkörtartó kar","Igen"]
["Felnőtt légzőkör 10 db","Igen"]
["Beépített kilégzőági baktériumszűrő","Kérjük megadni."]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]

{"sheet":"6. rész lélegeztetőgép közepes","index":5,"n_rows":82,"n_cols":3,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,2],[37,0,37,2],[56,0,56,2],[60,0,60,2],[71,0,71,2]]}
["Megnevezés: Középkategóriás lélegeztetőgép"]
["Össz. darabszám:","4 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
[]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Kórházon belüli transzportra alkalmas","Igen"]
["Magyar nyelvű szoftver és kezelő felület","Igen"]
["Felnőtt és gyermek lélegeztetésére alkalmas","Igen"]
["Színes, grafikus érintőkijelző","Minimum 12”"]
["Kijelzőn megjeleníthető görbék száma","Minimum 3 db"]
["Hurokgörbe megjelenítés","Igen"]
["Akkumulátoros üzemidő ","Minimum 120 perc"]
["Non-invazív lélegeztetési lehetőség","Igen"]
["Főáramú kapnográf","Igen"]
["Automatikus önteszt induláskor","Igen"]
["Saját beépített kompresszor vagy turbina","Igen, kérjük megadni"]
["Lélegeztetési módok"]
["Térfogatkontrollált","Igen"]
["Nyomáskontrollált","Igen"]
["Asszisztált","Igen"]
["Spontán légzés támogatás","Igen"]
["Nyomástámogatás","Igen"]
["SIMV","Igen"]
["DuoLevel","Igen"]
["APRV","Igen"]
["Automatikus szivárgás kompenzáció","Igen"]
["Apnoe-backup lélegeztetés","Igen"]
["Beállítható paraméterek:"]
["FiO2 ","Minimum 21 - 100%"]
["Légzésszám","Minimum 5 - 80 légzés/perc"]
["PEEP","Minimum 1 - 35 H2Ocm"]
["Nyomástámogatás ","Minimum 0 - 50 H2Ocm"]
["Légvételi térfogat ","Minimum 50 - 2000 ml"]
["Belégzési idő ","Minimum 0,25 - 5 sec"]
["Be és kilégzés aránya ","Minimum 1:4 - 4:1"]
["Állítható érzékenységű trigger","Igen"]
["Monitorizált paraméterek:"]
["belégzési, kilégzési tidal volumen","Igen"]
["perctérfogat","Igen"]
["PEEP","Igen"]
["Pmean","Igen"]
["Légzésszám","Igen"]
["Compliance, resistance","Igen"]
["FiO2","Igen"]
["etCO2","Igen"]
["nyomás-térfogat, térfogat-áramlás, nyomás-áramlás hurokgörbék megjelenítése","Igen"]
["Trend"]
["Minden mért paraméter","Igen"]
["Grafikus és numerikus trend","Igen"]
["Trend ideje ","Minimum 24 óra"]
["Riasztások"]
["Felső nyomáshatár","Igen"]
["O2 koncentráció határérték (alacsony és magas)","Igen"]
["MV (alacsony, magas)","Igen"]
["Tidal volume (alacsony, magas)","Igen"]
["Apnoe állítható tartományban","Igen"]
["Légzésszám","Igen"]
["Légzőkör szétcsúszás","Igen"]
["Gázellátás","Igen"]
["Áramkimaradás","Igen"]
["Akkumulátor lemerül","Igen"]
["Tartozékok:"]
["Fékezhető görgős állvány","Igen"]
["Légzőkör tartókar","Igen"]
["Felnőtt légzőkör 10 db","Igen"]
["Főáramú kapnográf","Igen"]
["Párásító","Igen"]
["Fali csatlakozók","Igen"]
[]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]

{"sheet":"7. rész ECMO készülék","index":6,"n_rows":70,"n_cols":3,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,2],[54,1,55,1],[49,1,50,1],[59,0,59,2],[53,0,53,2],[21,1,25,1],[13,0,13,2],[18,0,18,2],[31,0,31,2],[39,0,39,2]]}
["Megnevezés: ECMO Készülék"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["ECLS/ECMO rendszer"]
["Monitor: min.: 5.5\" LCD érintő képernyő","Igen"]
["Tápegység: 11-28 VDC/100-240 VAC , 50-60 Hz","Igen"]
["Akkumulátor időtartam: min. 60 perc","Kérjük megadni"]
["Beteg adatok kezelése: Kezelések idejének mérése Megfelelő memória az adatok tárolásáraLehetőség USB porttal adatmentésre","Igen"]
["Érzékelők, mérési lehetőségek"]
["Beépített áramlás /légbuborék  és szintérzékelés","Igen"]
["Non invazív, vérkontakt nélküli vér paraméterek mérése: Oxigén szaturáció, hematocrit, hemoglobin és vénás hőmérséklet","Igen"]
["Beépített nyomás mérési lehetőség: ","Igen"]
["1.Vénás nyomás,"]
["2.Artériás nyomás,"]
["3.Oxygenátoron belüli nyomás"]
["4. ΔP érték"]
["Csatlakoztatható, külső nyomásérzékelők min.4","Igen"]
["Beépített hőmérséklet érzékelők  min.2","Igen"]
["Csatlakoztatható, külső hőmérséklet érzékelők min.2","Igen"]
["Az artériás száron ultrahangos légbuborék érzékelő, a vénás száron légbuborék érzékelő","Igen"]
["A kijelzőn megjelenített értékek: artériás nyomás, vénás nyomás, oxigenátoron belüli nyomás, ΔP érték és artériás hőmérséklet.","Kérjük megadni."]
["Mérési tartományok"]
["Part, Pven, Pint: -500-900mmHg","Igen"]
["Tart, Tven: 10-40C°","Igen"]
["Nyomás különbség ΔP: -500-900mmHg","Igen"]
["SvO2 : 40.0-100.0%","Igen"]
["Hb : 5-15 g/dl","Igen"]
["Hct: 15-50%","Igen"]
["Mérési tartományok bármikor újra kalibrálhatóak","Igen"]
["Biztonsági elvárások"]
["Biztonsági védelem váratlan esetre: kézi működtető kar","Igen"]
["Áramellátás hiánya esetén akkumulátoros működés","Igen"]
["Vészhelyzet üzemmód: a kijelző meghibásodása esetén gomb nyomással beállítható, hogy az eszköz elektromosan tovább működjön","Igen"]
["Hőmérséklet határ hangjelzés: A vénás hőmérsékletnél adjon hangjelzést","Igen"]
["Zero-flow mód","Igen"]
["Visszaáramlás megelőzésének automatikus vagy manuális állíthatósága","Igen"]
["Az artériás és vénás száron előre beállítható ellenőrző érték mód (belső nyomás, áramlás, légbuborék detektor)  A beállított értéktől való eltérés esetén jelez és automatikusan beavatkozik","Igen"]
["Alkalmazási, felhasználási területek:"]
["ECLS, MECC, ECCO2R","Igen"]
["Felhasználása: ","Igen"]
["OR, ICU, CathLab, ER, Transport"]
["Használat közben a betegek kórházon belüli és kívüli szállítására alkalmas.","Kérjük megadni."]
["Minősített transport funkció","Igen"]
["Fűtő egység 2 db"]
["Fűtő egység: ","Igen"]
["Beépített egység legalább 35⁰C-39⁰C közötti hőmérsékletig"]
["Biztonsági kikapcsolás 41,5⁰C-nál"]
["Hansen csatlakozó","Igen"]
["Felmelegítési idő: 5-10 perc","Igen"]
["Egyszerhasználatos szettek"]
["A készülékhez csatlakoztatható egyszer használatos gyári szett: az oxigenátor és a csőkészlet biokompatibilis bevonattal rendelkezik, ezért egy szett legalább 30 napos használatra alkalmas ","Kérjük megadni."]
["Véráramlás 0,5- 7 L/perc","Igen"]
["A szett 1,8m2 vagy ennél kisebb membrán felületű oxigenátorral rendelkezzen","Kérjük megadni."]
["Oxigenátorba beépített, 0.4m2-nél nem nagyobb felületű hőcserélővel rendelkezik","Igen"]
["A teljes szett maximális feltöltési volumene, (2x2.3m cső esetén) 600 ml vagy kevesebb","Igen"]
["Az oxigenátor és a pumpa modul maximális feltöltési volumene: 273 ml","Igen"]
[]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]

{"sheet":"8. rész monitor","index":7,"n_rows":99,"n_cols":3,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[79,0,79,2],[86,0,86,2],[93,0,93,2],[15,0,15,2],[27,0,27,2],[32,0,32,2],[37,0,37,2],[51,0,51,2]]}
["Megnevezés: monitorrendszer"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
[]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["Központi monitor 1db"]
["A hálózatba kötött betegőrző monitorokról paraméterek, görbék, trendek, riasztások megjelenítése","Igen"]
["Egyidejűleg min. 4 ágy adatainak folyamatos, automatikus gyűjtése, tárolása","Igen, kérjük megadni"]
["Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma","min. 8"]
["Igény esetén a központi monitor tovább bővíthető","Igen"]
["A megajánlott moduláris monitorokkal kompatibilis","Igen"]
["Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos","Igen"]
["Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás","Igen"]
["Riasztási szintek száma","min. 3"]
["Riasztás hangereje állítható","Igen"]
["Bármely riasztási paraméter a központról is állítható","Igen"]
["Vérnyomásmérés a központról is indítható","Igen"]
["Adattárolás"]
["Trend minden mért paraméterre","min. 240 óra"]
["Teljes hullámforma tárolás","min. 72 óra"]
["Trendfrissítés","max. 1 perc"]
["Grafikus trend megjelenítés","Igen"]
["Szállítandó rendszerelemek"]
["Számítógép, egér, billentyűzet","Igen, kérjük a típust megadni"]
["2 db min, 23” monitor","Igen, kérjük a típust megadni"]
["Lézernyomtató, amely hálózatba köthető","Igen, kérjük a típust megadni"]
["Szünetmentes tápegység","Igen, kérjük a típust megadni"]
["Moduláris betegőrző monitor, amely a későbbiekben további modulokkal továbbfejleszthető 6db"]
["Színes LCD/TFT érintőképernyő","min. 15”"]
["Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma (nem összes EKG elvezetés módban)","min. 8"]
["Magyar nyelvű szoftver","Igen"]
["Újszülött/gyermek és felnőtt üzemmódok","Igen"]
["Központi monitorrendszerbe köthető","Igen"]
["Hálózati és akkumulátoros üzemmód","Igen"]
["Akkumulátoros üzemmód","min. 120 perc"]
["Monitor súlya","max.  12 kg"]
["Transzport esetén önállóan is használható, kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul","Igen"]
["Színes LCD/TFT kijelző","min. 5” "]
["Beépített hordfül, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető","Kérjük megadni."]
["Akkumulátoros működés","min. 4 óra"]
["Modul súlya akkumulátorral együtt","max. 1,5 kg"]
["Mért paraméterek"]
["EKG","Igen"]
["Szívfrekvencia mérési tartomány","min. 30-250 ütés/perc"]
["Pacemaker felismerés","Igen"]
["ST analízis","Igen"]
["Aritmia analízis","Igen"]
["RESP (Légzés)","Igen"]
["Mérés mellkasi ellenállás (impedancia) változásából","Igen"]
["Mérési tartomány","min. 10-120 légzés/perc"]
["Respirogram görbe megjelenítése","Igen"]
["SpO2 (Pulzoximetria)","Igen"]
["Mérési tartomány ","min. 30-100%"]
["Szaturációs érték és plethysmogram görbe megjelenítése","Igen"]
["Perifériás pulzusszám mérés ","Igen"]
["NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés)","Igen"]
["Kézi és automatikus mérésindítás lehetősége","Igen"]
["Mérési tartomány ","min. 40-260 Hgmm"]
["TEMP (Hőmérsékletmérés)","Igen"]
["Hőmérsékletmérés két csatornán","Igen"]
["Mérési tartomány ","min. 10-45°C"]
["IBP (Invazív nyomásmérés)","Igen"]
["Invazív nyomásmérés két csatornán","Igen"]
["Mérési tartomány ","min. -50 - + 300 Hgmm"]
["Vizuális és akusztikus riasztások","Igen"]
["Riasztási szintek száma","min. 3"]
["Riasztási határértékek beállíthatók","Igen"]
["Táblázatos és grafikus trendek","Igen"]
["Trend ideje","min. 72 óra"]
["Szállítandó tartozékok monitoronként"]
["Hálózati kábel","Igen"]
["EKG pácienskábel (komplett)","Igen"]
["NIBP cső és normál felnőtt mandzsetta","Igen"]
["SpO2 kábel és felnőtt ujjszenzor","Igen"]
["1 db felületi és 1 db rektális hőmérő csatolókábellel","Igen"]
["2 db IBP csatolókábel és mérő szett","Igen"]
["Telemetriás egység 1 db"]
["Központi monitorrendszerbe köthető","Igen"]
["Beépített wi-fi modul","Igen"]
["EKG, RR és SpO2 valós idejű monitorozása","Igen"]
["Automatikus elvezetés felismerés","Igen"]
["IPX7 védettség","Igen, kérjük megadni"]
["Súly","max.  150g"]
["Szállítandó tartozékok monitoronként"]
["3 elvezetéses EKG pácienskábel (komplett)","Igen"]
["SpO2 kábel és felnőtt ujjszenzor","Igen"]
[]
["Dátum:"]
["Aláírás:"]