## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 15. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

15. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"15. rész: Komplett fehérje analizáló rendszer”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| Komplett fehérje analizáló rendszer, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| **Képalkotó és géldokumentációs rendszer:** |  |
| A rendszer alkalmas általános géldokumentációra |  |
| A rendszer alkalmas kemilumineszcens detektálásra |  |
| A rendszer lehetővé teszi fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatát |  |
| A rendszer lehetővé tesz távoli vörös (Far red) és közeli infravörös (NIR) detektálást |  |
| Detektálás:   * Nuklein sav gélek * Protein gélek és membránok kolorimetriás mérése * Kemilumineszcens detektálás * Fluoreszcens detektálás látható tartományban és közeli infravörös tartományban |  |
| A szignálok detektálását a rendszer hűtött  CCD kamerával végzi, a kamera felbontása  min.: 6 MP |  |
| A rendszert beépített számítógép vezérli, mely érintő képernyővel rendelkezik (kijelző mérete min. 10,1”) (min 10,1”, az ezt meghaladó képernyő méretet Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) |  |
| A képalkotási terület mérete minimum 20X15 cm, azaz min. 300 cm2 (min. 300 cm2, a 300cm2-t meghaladó méretű képalkotási területet Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) (az oldalméreteket cm-ben kifejezve, és a cm2 értéket egyaránt kérjük megadni!) |  |
| A képek exportálhatóak USB csatlakozón keresztül külső adathordozóra, hálózaton belüli mappába, vagy önálló számítógépre |  |
| A rendszer 16 bit-es képek készítésére alkalmas |  |
| Támogatott képformátumok: jpeg és tiff (további támogatott formátumok lehetségesek, de előnyt nem jelentenek) |  |
| Az analizáló szoftver Windows és Mac kompatibilis |  |
| A rendszer plusz tálcával rendelkezik cinkkel, illetve Coomassie festéssel jelölt gélek és blottok vizsgálatához |  |
| A rendszert plusz tálcával szállítják a nukleinsav gélek detektálására |  |
| Az árajánlat helyszíni tréninget tartalmaz |  |
| A képalkotó rendszer szoftvere normalizálásra alkalmas |  |
| **Fehérje blottoló rendszer** |  |
| A rendszer alkalmas gélek félszáraz és gyors blottolására |  |
| A rendszer programozható, a gyártó által megírt, és felhasználó által írt programokkal működik |  |
| A rendszer alkalmas saját blotszendvicsek és gyártó ált előre gyártott szendvicsek használatára |  |
| **Fehérje elektroforézis rendszer** |  |
| Vertikális elektroforézis kád és tápegység |  |
| Tápegység teljesítménye programozható |  |
| A rendszer LED kijelzővel van felszerelve |  |
| A tápegység 4 pár banándugó kimenettel van ellátva |  |
| A tápegység szünet és újraindítás funkciót tartalmaz |  |
| Jótállás időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 12 hónapot meghaladó időtartamot Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Komplett fehérje analizáló rendszer |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)