## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 2. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

2. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"2. rész: Spektrofluorometer”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| Spektrofluorometer, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Lámpa ház: önálló deozonating lámpa ház |  |
| Fényforrás: 150 W Xenon lámpa |  |
| Fényforrásélettartama: minimum 1800h (az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő a bírálati részszempontok körében értékeli) |  |
| A hullámhossz tartomány legfeljebb 215 nm-től legalább 815 nm-ig, azaz legalább 600 nm tartományig terjedjen (az ennél szélesebb, azaz a 600 nm terjedelmet meghaladó tartományt Ajánlatkérő a bírálati részszempontok körében értékeli) |  |
| Spektrálissávszélesség:  -gerjesztés: 1,5; 3; 5; 10; 15; 20 nm  -emisszió: 1; 3; 5; 10; 15; 20 nm |  |
| Felbontás: maximum 2 nm |  |
| Hullámhosszpontosságban maximum ±2 nm eltérés (az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő a bírálati részszempontok körében értékeli) |  |
| Szkennelési sebesség: minimum 50 000 nm/perc (az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő a bírálati részszempontok körében értékeli) |  |
| Érzékenység kiválasztása: 2-lépéses kiválasztás (High, Low és Auto lehetőségek) |  |
| Koncentrációtartomány: egészen 1 x 10-13 mol/L-ig (fluoreszcens) |  |
| Tápellátás: • 100-240 VAC (50/60 Hz) |  |
| Energiafelhasználás: 300 VA |  |
| Operációsrendszer: minimum Microsoft Windows 7 Professional (32-bit és 64-bit verzió) vagy későbbi |  |
| Interface: USB 2.0 |  |
| Kvarccella |  |
| Non – fluorescent cella |  |
| Jótállás (hónap) (minimum 12 hónap, a 12 hónapot meghaladó időtartamot Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Spektrofluorometer |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)