## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 6. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

6. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"6. rész: Hettich MIKRO 220 R hűthető asztali mikrocentrifuga”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| Hettich MIKRO 220 R hűthető asztali mikrocentrifuga vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Hőmérséklet szabályozási tartomány: -20°C - +40°C |  |
| Max. RPM: 18000 min-1 |  |
| Max. RCF: 31514 g |  |
| Futási idő beállítási tartománya: 1 másodperc – 99 óra 59 perc, folyamatos futási idő is beállítható |  |
| Elő-hűtési futási ciklus (Igen/Nem) (megléte az értékelési szempontok körében többletpontszámmal kerül értékelésre) |  |
| Memória: min. 5 db program tárolható (az 5 db-ot meghaladó program számot Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) |  |
| Gyorsítás beállításának fokozatai: 1 – 9 |  |
| Fékezés beállításának fokozatai: 1 – 9 |  |
| Tartozékok:   * 24 férőhelyes rozsdamentes acél szögrotor 24 db 1,5-2 ml micro csőnek * 6 férőhelyes rozsdamentes acél szögrotor 15 ml-es Falcon csöveknek * Szűkítő 15 ml Falcon csöveknek |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Hettich MIKRO 220 R hűthető asztali mikrocentrifuga és tartozékok |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)