{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Összesítő","1.rész He visszanyerő","2.rész He cseppfolyósító","3.rész N2 cseppfolyósító "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,2]]}
[null,"mennyiség","nettó egységár (Ft/db)","nettó összár (Ft)","ÁFA (%)"]
["1. részajánlati kör: He visszanyerő","1 db"]
["2. részajánlati kör: He cseppfolyósító ","1 db"]
["3. részajánlati kör: N2 cseppfolyósító ","1 db"]
["Összesen nettó:",null,null,{"$f":"SUM(D2:D3)","v":0}]

{"sheet":"1.rész He visszanyerő","index":1,"n_rows":47,"n_cols":3,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,3],[31,0,31,3],[39,0,39,3],[15,0,15,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[21,0,21,3]]}
["Megnevezés:","Héliumvisszanyerő berendezés"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó (Ft):"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
[]
["Beszerzés tárgya: A laboratóriumban működtetett két nmr spektrométer [600 MHz és 500 MHz (Bruker gyártmány)] szupra­vezető mágneséből ill. a mágnesek cseppfolyós héliummal való töltésekor vagy cseppfolyós hélium átfejtésekor párolgó hélium gáz gyűjtésére szolgáló berendezés."]
["Műszaki leírás: a berendezés az elpárolgó kriogén héliumot valamilyen szakaszosan működő gyűjtőberendezésben [ballon („helium bag”) vagy középnyomású tartály] fogja fel. A berendezés nem alakíthat ki a mágnest gyártó által megadott nyomás érték feletti túlnyomást, amit megfelelő szelep és gázgyűjtő térfogat-érzékelő biztosít. Túlnyomás ellen a rendszert biztosítani kell (automatika, folyadékos ellennyomás, stb.). A mágnes 3 méteres körzetében semmilyen ferromágneses vagy mágnesezhető anyagot, mágnest tartalmazó alkatrészt (szelep, motor, stb.) nem alkalmazható! Az összegyűjtött héliumot megfelelő időközönként, automatikus vezérléssel egy hélium-kompresszor palackokba [palack-köteg („bündel”): 200 bar max. nyomású acélpalackok, vagy közvetlenül középnyomású tárolóedényekbe] nyomja, melyek kb 100 l cseppfolyós hélium előállítására elegendő hélium gázt tárolnak. A rendszer hélium gáz tisztító berendezésen keresztül cseppfolyósító berendezéshez lesz csatlakoztatva."]
["Technikai részletek (a közölt adatok átlagos értékek): A mágnesekből történő párolgás sebessége éves szinten 300 ill. 180 liter (összesen 480 liter) cseppfolyós hélium. Ezt a mennyiséget kell gáz formában visszanyerni. A mágnesek 25 ill. 15 liter szobahőmérsékletű (20 °C) és atmoszférikus nyomású a gázt termelnek óránként, ami éves viszonylatban kb. 360 m3 összegyűjtendő hélium gáznak felel meg. Ehhez járul még az a hélium, ami a mágnesek töltésekor, hélium átfejtésekor bekövetkező intenzív párolgáskor keletkezik. A palackokban tárolt hélium gáz max. nyomása 200 bar."]
["Elvárás: Nem jöhet szóba használt, vagy demo (bemutató darab) készülék."]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["Gyüjtőrendszer"]
["A gyüjtő térfogat min 100 l cseppfolyós He előállítására megfelelő méretű","igen/nem"]
["A szupravezető mágnesekből párolgó hélium gyűjtése úgy, hogy a mágnesekben a nyomás nem emelkedhet a spektrométert gyártó által megadott érték fölé.","igen/nem"]
["Megoldás a töltéskor, átfejtéskor keletkező nagymennyiségű, valamint az egyéb helyeken (hélium cseppfolyósító, helium dewarok, stb.) párolgó  hélium hatékony gyűjtésére","igen/nem"]
["Rendlekezzen Hélium „flowmeter”-rel","igen/nem"]
["Gyártói igazolás a mágnesekkel való kompatibilitásról","igen/nem"]
["He kompresszor"]
["Kompresszor által nyújtott max. 150 bar nyomás","igen/nem"]
["Kompresszor elektromos teljesítménye 5-10 kW","igen/nem"]
["Kompresszor max. komprimálási teljesítménye (Nm3/óra)","igen/nem"]
["Léghűtés vagy vízhűtés","igen/nem"]
["Vezérlés"]
["Programozható logikai kontroller (PLC) vezérlés","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["A szelepek automatikus és kézi vezérlése egyaránt lehetséges","igen/nem"]
["Nagy hélium-áramlás esetén automatikus kompresszor indítás","igen/nem"]
["Szenzorok monitorizálása","igen/nem"]
["Egyebek"]
["A működtetéshez szükséges alapvető és speciális szerszámok","igen/nem"]
["Teljes használati utasítás és dokumentáció","igen/nem"]
["AC 230~400V, 50-60 Hz áramforráshoz való csatlakoztathatóság","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez, a mágnesekhez való csatlakoztatáshoz és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők, átfolyásmérők, stb. ","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat, anyagokat és egyszerű elektronikai alkatrészeket (biztosítékok, csatlakozók, szűrők, stb.).","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését","igen/nem"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazzon három napos szakértő (mérnök, vagy fizikus végzettségű) általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]
[]
[]
["Dátum:"]
[null,null,"……………….."]
[null,null," cégszerű aláírás"]

{"sheet":"2.rész He cseppfolyósító","index":2,"n_rows":40,"n_cols":3,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,3],[25,0,25,3],[32,0,32,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[15,0,15,3],[20,0,20,3]]}
["Megnevezés:","Hélium cseppfolyósító berendezés"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó (Ft):"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
[]
["Beszerzés tárgya: Különálló hélium cseppfolyósító berendezés szállítása és beüzemelése."]
["Műszaki leírás: A berendezés közepes (5-25 bar) vagy nagynyomású (150-200 bar) gázállapotú nagytisztaságú (min. 99,999 %) héliumot alakít át cseppfolyós héliummá (F.p. -269 °C = 4,2 K) és azt egy megfelelő atmoszférikus nyomás közeli nyomású hőszigetelt Dewar edényben gyűjti és tárolja."]
["Technikai részletek: Alacsony nyomású (0,0 – 1,0 bar) hélium bemenet. Átfolyási sebesség: kb. 12 normál l/perc"]
["Elvárás: Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék."]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["He cseppfolyósító"]
["Kompresszor által biztosított nyomás: min. 15 bar, max. 165 bar","igen/nem"]
["Kompresszor max. 5.6 kW elektromos teljesítményű","igen/nem"]
["Léghűtés vagy vízhűtés chiller-rel","igen/nem"]
["Cseppfolyós hélium termelés l/nap: min. 10 l/nap, max. 20 l/nap","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Vezérlés"]
["Teljesen automatikus, 24 órás felügyelet nélküli üzemelés (PLC, számítógépes log file képzése, stb.)","igen/nem"]
["Cseppfolyós hélium tároló Dewar"]
["Mérete min. 50 l.","igen/nem"]
["Napi párolgás értéke: max. 2%","igen/nem"]
["Egyebek"]
["Csatlakoztatható legyen AC 230~400V, 50-60 Hz, egy vagy három fázisú áramforráshoz.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők, átfolyásmérők, gázok, stb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék összekapcsolását a hélium gyűjtő berendezéssel, a berendezés komplett üzembehelyezését, tesztelését.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat, anyagokat és egyszerű elektronikai alkatrészeket (biztosítékok, csatlakozók, szűrők, stb.)."]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését."]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazzon három napos szakértő (mérnök, vagy fizikus végzettségű) általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]
[]
[]
["Dátum:"]
[null,null,"…………………."]
[null,null,"cégszerű aláírás"]

{"sheet":"3.rész N2 cseppfolyósító ","index":3,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,3],[24,0,24,3],[30,0,30,3],[15,0,15,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[19,0,19,3]]}
["Megnevezés:","Nitrogén cseppfolyósító berendezés"]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó (Ft):"]
["Gyártó:"]
["Típus:"]
["Hivatalos belföldi szervizpartnere:"]
[]
["Beszerzés tárgya: Különálló nitrogén cseppfolyósító berendezés szállítása és beüzemelése."]
["Műszaki leírás: A berendezés cseppfolyós nitrogént állít elő (F.p. -196 °C = 77 K) és azt egy megfelelő atmoszférikus nyomás közeli nyomású hőszigetelt Dewar edényben gyűjti és tárolja."]
["Technikai részletek: Automatikus üzemeléssel áll le a berendezés, ha a Dewar megtelt. Cseppfolyós nitrogént az üzemelés alatt is el kell tudni venni"]
["Elvárás: Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék."]
[]
["Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények","Ajánlat"]
["Cseppfolyósító"]
["Kompresszor max. 25 kW elektromos teljesítménye","igen/nem"]
["Léghűtés vagy vízhűtés chiller-rel","igen/nem"]
["Cseppfolyós nitrogén termelés (atmoszférikus légnyomáson) l/óra (min. 3 l/óra, max. 20 l/óra)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Vezérlés"]
["Teljesen automatikus, 24 órás felügyelet nélküli üzemelés","igen/nem"]
["Cseppfolyós nitrogén tároló Dewar"]
["Mérete min. 200 l","igen/nem"]
["Napi párolgás értéke max. 2%","igen/nem"]
["Egyebek"]
["Csatlakoztatható legyen AC 230~400V, 50-60 Hz áramforráshoz.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők, átfolyásmérők, stb.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat, anyagokat és egyszerű elektronikai alkatrészeket (biztosítékok, csatlakozók, szűrők, stb.).","igen/nem"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését.","igen/nem"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazzon három napos szakértő (mérnök, vagy fizikus végzettségű) általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén.","igen/nem"]
["Az ajánlat tartalmazza a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven.","igen/nem"]
[]
[]
["Dátum:"]
[null,null,"………………….."]
[null,null,"cégszerű aláírás"]