{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["1.rész","2. rész","3. rész"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1.rész","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,2]]}
["Megnevezés:","Asztali automata magas hőmérsékleten és nagy nyomáson működő gőzsterilizátor/autokláv",null,"\n \n \n\n\n\n\n"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
["Ajánlattevő neve, székhelye:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
["Ajánlati ár (nettó Ft):"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["asztali kivitel    ","igen"]
["min. 28 literes kamratérfogattal ","igen"]
["teljesen automata laboratóriumi felhasználású autokláv"]
["külső méretek: max. szélesség 540 mm, max. mélység 640 mm, max. magasság 450 mm"]
["Magyar nyelvű felhasználóbarát szoftver, min. 5 db gyárilag beépített program, min. 25 beállított program","igen"]
["USB és Ethernet port ciklusadatok és szimuláció letöltéséhez","igen"]
["színes kijelző","igen"]
["a rögzített ciklusadatok tartalmazzák a nyomás, hőmérséklet adatokat és a szelepek aktuális állását, később szoftveres úton szimulálható a program futása.","igen"]
["automatikus záródású biztonsági ajtó nyomás és hőmérséklet érzékeléssel","igen"]
["sterilezési hőmérséklet tartomány min 105°C-tól 138°C-ig","igen"]
["Sterilezési idő: 1 - 99 perc","igen"]
["2 rugalmas  hőszonda a kamrában elhelyezve, folyadékba is meríthető","igen"]
["kimeneti gőz kondenzáló egység a gőz újra hasznosítására","igen"]
["2 hőmérséklet és 1 nyomásvezérlés kijelzéssel","igen"]
["validációs kimenet","igen"]
["automata vízszint érzékelés a kamrában és a víztartályban","igen"]
["beépített víztartály","igen"]
["túlfűtés elleni biztonsági kapcsoló","igen"]
["túlnyomás biztonsági szelep","igen"]
["beépített hangriasztás","igen"]
["beépített vákuumpumpa elő és utóvákuum funkcióval","igen"]
["vákuumos szárítás funkció a ciklus végén","igen"]
["vákuumos szárítás közben aktív fűtéssel segítse elő a töltet gyors száradását","igen"]
["tartozékként rozsdamentes acélkosár","igen"]
["Jótállás időszaka, amely alatt teljeskörű helyszíni garanciális szakszervíz '(min. 12 hónap max. 48 hónap) (előny a nagyobb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Garancia időn belül félévente karbantartás","igen"]
["készülék installálása és a kezelés betanítása","igen"]
["meghibásodás esetén 3 munkanapon belül javítás cserealkatrész biztosításával","igen"]
[]
["Dátum:"]
[null,null,"……………………………………."]
[null,null,"cégszerű aláírás"]

{"sheet":"2. rész","index":1,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,2]]}
["Megnevezés:","Pipettázó készülék"]
["Össz. darabszám:","2 db"]
["Ajánlattevő neve, székhelye:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
["Ajánlati ár (nettó Ft/db):"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["elektromos","igen"]
["Alkalmas 1 – 100 ml-e szerológiai pipetták befogadására","igen"]
["3 sebességfokozat mind a felszívásra, mind a leeresztésre","igen"]
["Kettős membránszűrő a szívófejben","igen"]
["Tartozékként levehető állvány ","igen"]
["Tartozék fali tartó","igen"]
["Jótállás időszaka, amely alatt teljeskörű helyszíni garanciális szakszervíz '(min. 12 hónap max. 48 hónap) (előny a nagyobb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Jótállás ideje alattl félévente karbantartás","igen"]
["meghibásodás esetén 3 munkanapon belül javítás cserealkatrész biztosításával","igen"]
[]
[]
["Dátum:"]
[null,null,"…………………"]
[null,null,"cégszerű aláírás"]

{"sheet":"3. rész","index":2,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,2]]}
["Megnevezés:","Kémiai anyagoknak ellenálló vákum/nyomás pumpa"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
["Ajánlattevő neve, székhelye:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
["Ajánlati ár (nettó Ft):"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["Ellenáll oldószerek gőzeinek és részben a nedvességnek","igen"]
["Külön szabályozó szelep és kijelző műszer a vákum és nyomásértékek beállítására","igen"]
["Maximális vákum: min 200 mbar","igen"]
["Maximális nyomás: min 2,4 bar","igen"]
["Maximális levegőszállítás: min 37 L/perc","igen"]
["Szükséges tartozékok:\n mikrobiológiai fülkébe beszereléshez szükséges szilikon csövek, szűrők                                        Hidrofób szűrő\n Vákuumflaska (üveg)","igen"]
["készülék installálása és a kezelés betanítása","igen"]
["Jótállás időszaka, amely alatt teljeskörű helyszíni garanciális szakszervíz '(min. 12 hónap max. 48 hónap) (előny a nagyobb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Jótállás ideje alatt félévente karbantartás","igen"]
["meghibásodás esetén 3 munkanapon belül javítás cserealkatrész biztosításával","igen"]
[]
[]
["Dátum:"]
[null,null,"……………………………………"]
[null,null,"cégszerű aláírás"]