{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]]}
["Árazó és specifikációs tábla SZTE SZAKK SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ részére orvosi eszközök 2.rész - orvosi eszközök:"]
["S.Sz.","Elvárás","Megajánlott eszköz","ME","Mennyiség","Nettó ajánlati ár","Nettó összesen"]
["1.","INFÚZIÓS ÁLLVÁNY,GURULÓS\n• Rozsdamentes acél kivitelű\n• Ergonomikus tolókar a könnyű mozgatásért\n• Kiegészítő tároló kosár terápiás eszközök tárolására\n• Alumínium talapzat min. 5 kerékkel az egyensúly megtartásához\n• Magasság állítás min. 1200-2100mm között\n",null,"db",6,null,{"$f":"E3*F3","v":0}]
["2.","TCI / TIVA FECSKENDŐS INFÚZIÓS PUMPA \n• Adagolás sebessége folyamatosan állítható (min. 0,1 – 999 ml/h)\n• Bólus adagolás lehetősége 50 ml-es fecskendőnél  (min. 50 - 1200 ml/h tartományban)\n• Kézi bólus funkció\n• Szabadkézi bólus funkció\n• Légtelenítés / Purge funkció\n• Áramlási sebesség változtatása infúzióadagolás közben (Titrálás)\n• 5, 10, 20, 30, 50 ml-es fecskendő alkalmazható legyen tetszőleges gyártótól\n• Automatikus fecskendőméret felismerés\n• Összes beadott térfogat kijelzése\n• Riasztás a nyomás határérték elérése miatt (elzáródás)\n• Beállítható nyomáshatárok (min. 75-900 )\n• Min. 9 lépésben állítható nyomáshatár\n• Okklúzió feloldásakor automatikus bólus csökkentés (backoff/antibolus funkció)\n• Térfogat-idő üzemmód\n• Volumenhatárolás\n• KVO (vénafenntartó) funkció, sebessége állítható (min. 0,1-2,5 ml/h)\n• Dóziskalkuláció többféle mértékegységben számítva dózis adatok alapján a testsúlyra vonatkozottakat is bele értve (pl.: mg/kg/min, mg/kg/h, stb.) (min. 30 db)\n• Gyermek TCI/TIVA pharmakokinetikai programok min. propofol kataria és propofol pedfusor\n• Működési üzemmódok száma min. 3 db : ml/ó, TIVA, TCI\n• Plazma koncentrációra történő vezérlés\n• Agyi koncentrációra történő vezérlés\n• Grafikus és numerikus megjelenítése a plazma koncentrációnak\n• Grafikus és numerikus megjelenítése az agyi koncentrációnak\n• A koncentrációs trend megjelenítésnek az idő intervalluma állítható\n• Ébredési idő ( decrement times) folyamatos megjelenítése\n• A pumpában tárolható felhasználói profilok száma min. 15 db\n• Különböző felhasználói profilok tárolása a pumpában, melyből a pumpa bekapcsolásakor választani lehet\n• Készülékben rögzíthető események száma min. 1300 db\n• A készülékben tárolható gyógyszernevek min. 12 karakterben\n• Tárolható összes gyógyszerbeállítások száma min. 1000 db\n• A kijelzőn egy időben megjeleníthető paraméterek száma min. 7 db\n• Az infúzió paraméterei (sebesség, dózissebesség, beadandó volumen) fokozatosan, léptető nyilakkal (\"chevron key\") legyenek állíthatóak \n• Akusztikus és vizuális riasztások\n• Hálózati és akkumulátoros üzemmód\n• Hálózati tápegység és töltő\n• Akkumulátor működési ideje 5ml/h adagolási sebesség mellett min. 6 óra\n• Akkumulátor töltési ideje 0-80%-ra max. 3 óra\n• Akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítése\n• Kommunikációs csatlakozás vezeték nélküli (IrDa/ WiFi/Bluetooth) és/vagy RS 232 és/vagy USB\n• Mechanikai és csepegő víz elleni védettség min. IP22\n• A megajánlott termék kompatibilis a jelen részajánlati körben szereplő dokkoló állomással, abba rögzíthető és azzal kommunikációra képes\n• Pumpa rögzítése medikai sínen (25x10mm) és infúziós állványon\n• Készülékbe integrált vagy készülékhez csatakoztatható infúziós állvány / medikai sín rögzítő\n• Az ajánlati ár tartalmazza a számítógépes TCI és TIVA konfigurációs programot\n",null,"db",2,null,0]
["3.","VIZSGÁLÓLÁMPA\n• 70.000 lux fényerő 1.500 mm mélységgel\n• A 96% színvisszaadási tényező (Ra & R9)\n• LED izzók élettartama akár több mint 60.000 óra is lehessen alacsonyabb fogyasztás mellett\n• Akár 10 óra üzemidő maximális fényerővel történő akkumulátoros (opcionális) működtetés mellett\n• A lámpafejben lévő vezérlőpanel használatával néhány funkciója van, például: Be-/kikapcsolás 5 fokozatú fényerőszabályozás.\n• mobil kivitel 4 univerzális 75 mm-es görgőkkel\n\n"]
["4.","Multifunkcionális kórházi ellátókocsi (ANESZTEZIOLÓGIAI KOCSI)\n• Kocsi szerkezete műanyag / poliuretán/vagy rozsdamentesacél\n• Kémiailag inert, nem reagál  savakra, szerves és szervetlen anyagokra, lúgoka  és oldószerekre\n• Kocsi méret min. 800 x 700 x 900 mm\n• Sarkok és éles felületek nélküli kialakítás\n• 4 db forgó kerék, átmérője min. 125 mm, melyekből min. kettő fékezhető és egy antisztatikus\n• Min. 3 választható munkapult és kocsi szerkezet szín\n• Min. 5 fiók előlap szín\n• A kocsi alapfelszereltsége\n• Min. két katétertárolóhely\n• Ampulla fej letörő és tároló, kiüríthető kivitel\n• Használt tű tároló vödör min.1l\n• Oxigén palacktartó\n• Hulladéktároló min10l lábbal nyitható\n• Kihúzható munkafelület\n• Min. 2db műanyag billenő tároló\n• 2db akasztó /újraélesztőlap tartó/\nKiegészítők:\n• Egy központi kulccsal zárható fiókok\n• Min. 100mm magas fiók, integrált fogantyúval, címketartóval, 3db\n• Min. 300mm magas fiók, integrált fogantyúval, címketartóval, 1db\n• Fiók belső elválasztó készlet 3db\n• Rozsdamentes tartócső pár\n• Felső, billenő fiókos tároló kétsoros min. 10 rekesz min. két színből választható a burkolata\n• Újraélesztőlap\n• Rm. tartókeret négy műanyag betét elhelyezésére\n• Állítható magasságú infúzió tartó\n• Defibrillátor tartó -tálca,  rozsdamentes acélból, elforgatható, rögzítővel. Terhelhetőség min. 10kg\n• Gyárilag szerelt 1 db min. 3 dugaszolóaljzatos hálózati elosztó\n• A kocsi terhelhetősége min. 80 kg\n",null,"db",3,null,0]