	Megnevezés
	EEG készülék

	Össz. Darabszám
	1 db

	Megajánlott termék típusa:
	

	Gyártó:
	


Technológiai leírás:

Hordozható, digitális EEG készülék, felvevő és kiértékelő programcsomaggal, poligráfiás csatornákkal. 
	Megválaszolandó kérdések
	Kötelező minimum feltétel
	Ajánlattevő paraméterei

	Notebook alapú készülék
	Igen
	

	Speciális hordtáska, melyben helye van a gyűjtőfejnek, készüléknek, elektródáknak, pasztának
	Igen
	

	Windows operációs rendszer
	Igen
	

	Felvevő és kiértékelő programcsomag 
	Igen
	

	Minimum 25 EEG csatorna
	Kérjük megadni
	

	Minimum 7 poligráfiás csatorna 
	Kérjük megadni
	

	Mintavételezési frekvencia csatornánként
	Minimum 1000 Hz
	

	Belső, kalibrációs jelforma
	Igen, szinusz és négyszög
	

	Beépített elektróda impedancia ellenőrzés
	Igen
	

	Szabad szövegbeviteli lehetőség  ( megjegyzés )
	Igen
	

	Induló tartozék készlet ( EEG sisak, elektródák, paszta, stb. )
	Igen, kérjük megadni
	

	Minimum 2 óra felvétel készítési lehetőség akkumulátorról
	Igen, kérjük megadni
	

	Biztonsági transzformátor hálózati üzemmód esetére
	Igen
	

	
	
	

	Felvevő program:
	
	

	Automatikus File név adása
	Igen
	

	Magyar nyelvű paciens adatbázis program
	Igen
	

	Előre programozott markerek
	Igen
	

	Markerek bevitele egérrel és/vagy billentyűzettel 
	Igen
	

	Markerek száma ( min. 15)
	Kérjük megadni
	

	Felvétel alatti marker lista megjelenítés
	Igen
	

	Felvétel alatti Montage választás 
	Igen
	

	A felvétel alatt levő görbe kiértékelési lehetősége
	Igen
	

	Felvétel alatt programozható hiperventillációs óra, automatikus markerrel
	Igen
	

	Felvétel idejének kijelzése 
	Igen
	

	Felvétel megállításának, folytatásának lehetősége
	Igen
	

	Kiértékelő program:
	
	

	Utólagos szűrő módosítás
	Igen
	

	Utólagos montage állítás lehetősége
	Igen
	

	Utólagos montage-k száma 

( minimum 15 )
	Kérjük megadni
	

	Amplitúdó utólagos módosítási lehetősége
	Igen
	

	Lapozás
	Igen
	

	Keresés időpont, markerek alapján
	Igen
	

	Marker nevek feltüntetése a felvételen
	Igen
	

	Utólagos marker beviteli lehetőség
	Igen
	

	Amplitúdó MAP
	Igen
	

	Mérések az EEG görbén
	Igen
	

	Frekvencia, idő, amplitúdó mérés
	Kérjük megadni
	

	Teljesítmény sűrűség spektrum program
	Igen
	

	DSA és Trend készítése EEG–ből és poligráfiás jelekből 
	Igen 
	

	2 vagy több EEG összehasonlítása egy képernyőn
	Igen
	

	EEG görbe exportálási lehetősége tetszőleges Windows alapú gépen megjeleníthető formátumba
	Igen
	

	Leletíró program
	Igen
	

	Automatikus fejléc kitöltés
	Igen
	

	A berendezés kapcsolódik a külön helyezett kiértékelő munkahelyhez, a felvételek kiértékelése a kiértékelő munkahelyen is lehetséges
	Igen
	


