2. rész Orvosi eszközök

Infúziós állvány, gurulós – 6 db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Műszaki paraméterek, minimum elvárt követelmények | Előírt követelmény | Megajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Rozsdamentes acél kivitelű | Igen |  |
| Ergonomikus tolókar a könnyű mozgatásért | Igen |  |
| Kiegészítő tároló kosár terápiás eszközök tárolására | Igen |  |
| Alumínium talapzat min. 5 kerékkel az egyensúly megtartásához | Igen |  |
| Magasság állítás min. 1200-2100mm között | Igen, kérjük megadni! |  |

TCI / TIVA Fecskendős infúziós pumpa– 2db

| Gyártó: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Származási ország: |  |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |  |
| Minimum műszaki elvárás | Előírás | Ajánlott paraméter/ Megfelel az minimum műszaki elvárásnak? (Igen/Nem) |
| Adagolás sebessége folyamatosan állítható | min. 0,1 – 999 ml/h |  |
| Bólus adagolás lehetősége 50 ml-es fecskendőnél | min. 50 - 1200 ml/h tartományban |  |
| Kézi bólus funkció | Igen |  |
| Szabadkézi bólus funkció | Igen |  |
| Légtelenítés / Purge funkció | Igen |  |
| Áramlási sebesség változtatása infúzióadagolás közben (Titrálás) | Igen |  |
| 5, 10, 20, 30, 50 ml-es fecskendő alkalmazható legyen tetszőleges gyártótól | Igen |  |
| Automatikus fecskendőméret felismerés | Igen |  |
| Összes beadott térfogat kijelzése | Igen |  |
| Riasztás a nyomás határérték elérése miatt (elzáródás) | Igen |  |
| Beállítható nyomáshatárok | min. 75-900 Hgmm |  |
| Min. 9 lépésben állítható nyomáshatár | Igen, kérjük megadni |  |
| Okklúzió feloldásakor automatikus bólus csökkentés (backoff/antibolus funkció) | Igen |  |
| Térfogat-idő üzemmód | Igen |  |
| Volumenhatárolás | Igen |  |
| KVO (vénafenntartó) funkció, sebessége állítható | min. 0,1-2,5 ml/h |  |
| Dóziskalkuláció többféle mértékegységben számítva dózis adatok alapján a testsúlyra vonatkozottakat is bele értve (pl.: mg/kg/min, mg/kg/h, stb.) | min. 30 db |  |
| Gyermek TCI/TIVA pharmakokinetikai programok min. propofol kataria és propofol pedfusor | Igen, kérjük megadni |  |
| Működési üzemmódok száma min. 3 db : ml/ó, TIVA, TCI | Igen, kérjük megadni |  |
| Plazma koncentrációra történő vezérlés | Igen |  |
| Agyi koncentrációra történő vezérlés | Igen |  |
| Grafikus és numerikus megjelenítése a plazma koncentrációnak | Igen |  |
| Grafikus és numerikus megjelenítése az agyi koncentrációnak | Igen |  |
| A koncentrációs trend megjelenítésnek az idő intervalluma állítható | Igen |  |
| Ébredési idő ( decrement times) folyamatos megjelenítése | Igen |  |
| A pumpában tárolható felhasználói profilok száma | min. 15 db |  |
| Különböző felhasználói profilok tárolása a pumpában, melyből a pumpa bekapcsolásakor választani lehet | Igen |  |
| Készülékben rögzíthető események száma | min. 1300 db |  |
| A készülékben tárolható gyógyszernevek min. 12 karakterben | Igen, kérjük megadni |  |
| Tárolható összes gyógyszerbeállítások száma | min. 1000 db |  |
| A kijelzőn egy időben megjeleníthető paraméterek száma | min. 7 db |  |
| Az infúzió paraméterei (sebesség, dózissebesség, beadandó volumen) fokozatosan, léptető nyilakkal ("chevron key") legyenek állíthatóak | Igen |  |
| Akusztikus és vizuális riasztások | Igen |  |
| Hálózati és akkumulátoros üzemmód | Igen |  |
| Hálózati tápegység és töltő | Igen |  |
| Akkumulátor működési ideje 5ml/h adagolási sebesség mellett | min. 6 óra |  |
| Akkumulátor töltési ideje 0-80%-ra | max. 3 óra |  |
| Akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítése | Igen |  |
| Kommunikációs csatlakozás vezeték nélküli (IrDa/ WiFi/Bluetooth) és/vagy RS 232 és/vagy USB | Igen, kérjük megadni |  |
| Mechanikai és csepegő víz elleni védettség | min. IP22 |  |
| A megajánlott termék kompatibilis a jelen részajánlati körben szereplő dokkoló állomással, abba rögzíthető és azzal kommunikációra képes | Igen |  |
| Pumpa rögzítése medikai sínen (25x10mm) és infúziós állványon | Igen |  |
| Készülékbe integrált vagy készülékhez csatakoztatható infúziós állvány / medikai sín rögzítő | Igen, kérjük megadni |  |
| Az ajánlati ár tartalmazza a számítógépes TCI és TIVA konfigurációs programot | Igen |  |

Vizsgálólámpa-3db

| Gyártó: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Származási ország: |  |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |  |
| Minimum műszaki elvárás | Előírás | Ajánlott paraméter/ Megfelel az minimum műszaki elvárásnak? (Igen/Nem) |
| 70.000 lux fényerő 1.500 mm mélységgel | Igen, kérjük megadni |  |
| A 96% színvisszaadási tényező (Ra & R9) | Igen, kérjük megadni |  |
| LED izzók élettartama akár több mint 60.000 óra is lehessen alacsonyabb fogyasztás mellett | Igen, kérjük megadni |  |
| Akár 10 óra üzemidő maximális fényerővel történő akkumulátoros (opcionális) működtetés mellett | Igen, kérjük megadni |  |
| A lámpafejben lévő vezérlőpanel használatával néhány funkciója van, például: Be-/kikapcsolás 5 fokozatú fényerőszabályozás. |  |  |
| mobil kivitel 4 univerzális 75 mm-es görgőkkel | Igen |  |

Multifunkcionális kórházi ellátókocsi (Aneszteziológiai kocsi) - 3 db

| Gyártó: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Származási ország: |  |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |  |
| Minimum műszaki elvárás | Előírás | Ajánlott paraméter/ Megfelel az minimum műszaki elvárásnak? (Igen/Nem) |
| Kocsi szerkezete műanyag / poliuretán/vagy rozsdamentesacél | Igen, kérjük megadni |  |
| Kémiailag inert, nem reagál savakra, szerves és szervetlen anyagokra, lúgoka és oldószerekre | Igen, kérjük megadni |  |
| Kocsi méret min. 800 x 700 x 900 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Sarkok és éles felületek nélküli kialakítás | Igen, kérjük megadni |  |
| 4 db forgó kerék, átmérője min. 125 mm, melyekből min. kettő fékezhető és egy antisztatikus | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 3 választható munkapult és kocsi szerkezet szín | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 5 fiók előlap szín | Igen, kérjük megadni |  |
| A kocsi alapfelszereltsége | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. két katétertárolóhely | Igen, kérjük megadni |  |
| Ampulla fej letörő és tároló, kiüríthető kivitel | Igen, kérjük megadni |  |
| Használt tű tároló vödör min.1l | Igen, kérjük megadni |  |
| Oxigén palacktartó | Igen, kérjük megadni |  |
| Hulladéktároló min10l lábbal nyitható | Igen, kérjük megadni |  |
| Kihúzható munkafelület | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 2db műanyag billenő tároló | Igen, kérjük megadni |  |
| 2db akasztó /újraélesztőlap tartó/ | Igen, kérjük megadni |  |
| Egy központi kulccsal zárható fiókok | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 100mm magas fiók, integrált fogantyúval, címketartóval, 3db | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 300mm magas fiók, integrált fogantyúval, címketartóval, 1db | Igen, kérjük megadni |  |
| Fiók belső elválasztó készlet 3db | Igen, kérjük megadni |  |
| Rozsdamentes tartócső pár | Igen, kérjük megadni |  |
| Felső, billenő fiókos tároló kétsoros min. 10 rekesz min. két színből választható a burkolata | Igen, kérjük megadni |  |
| Újraélesztőlap | Igen, kérjük megadni |  |
| Rm. tartókeret négy műanyag betét elhelyezésére | Igen, kérjük megadni |  |
| Állítható magasságú infúzió tartó | Igen, kérjük megadni |  |
| Defibrillátor tartó -tálca, rozsdamentes acélból, elforgatható, rögzítővel. Terhelhetőség min. 10kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Gyárilag szerelt 1 db min. 3 dugaszolóaljzatos hálózati elosztó | Igen, kérjük megadni |  |
| A kocsi terhelhetősége min. 80 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Egy központi kulccsal zárható fiókok | Igen, kérjük megadni |  |