Specifikáció

Otthon-lélegeztetés eszközeinek biztosítása gyermekkorban - bérleti konstrukció

Általános elvárások:

- Havi bérleti konstrukció, mellyel követhető betegek változó száma.

- Gyors rendelkezésre állási idő: az ellátási igény bejelentését követően 1 héten belül az eszközcsomag biztosítása.

- Technikai probléma esetén 24 órás ügyeleti rendszerrel biztosítsák a megfelelő támogatást a hét minden napján.

- Nem csak lélegeztetőgép biztosítása, hanem az otthon-lélegeztetéshez szükséges minden
eszköz bérletbe adása csomagban.

- Az eszközök feleljenek meg a gyermekgyógyászati korcsoportnak megfelelő elvárásoknak.

- A cég rendelkezzen megfelelő referenciával, ami legalább 5 gyermek otthon-lélegeztetését jelenti. Ez különösen fontos a betegek méretéből, speciális igényeiből adódó tapasztalatok miatt! Az elbírálás során előnynek minősül a minőségbiztosítási tanúsítványt szerzett (pl. ISO) szolgáltató.

- A bérleti szerződés keretében rendelkezésre bocsátott eszközök rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, szükség esetén javítása, cseréje a cég feladata. A karbantartás, szerviz idejére cserekészüléket kell biztosítani a betegnek.

Szakmai elvárások:

A bérleti csomag tartalmazza a beteg lélegeztetéséhez szükséges gépet:

- A beteg igényeinek megfelelő érzékenységű légzésindítást érzékelő rendszer.

- A beteg saját, spontán légzését támogató üzemmódok tisztán, vagy kontrollált légzéssel kombinálva (nyomástámogatott és SIMV üzemmódok).

- Alacsony légzési térfogat biztosításának lehetősége (min. 30-50 ml térfogat), ebben az alacsony volumen tartományban is pontos mérési képesség.

- Oxigénkezelés lehetősége a gépen keresztül.

- Legalább 4 órás akkumulátoridő a minél jobb mobilitás és életminőség érdekében.

- A környezeti levegőt használja lélegeztetésre, ezáltal független legyen külső gázellátástól.

- A betegek méretének megfelelő légző körök és kiegészítő egyszer-használatos eszközök biztosítása.

- Amennyiben a beteg nem szokik össze megfelelően a géppel, akkor biztosítsanak lehetőséget más lélegeztető gép típus kipróbálására.

A beteg monitorizálására pulzoximéter, igény szerint csecsemő vagy gyermek méretű egyszer használatos érzékelővel.

A lélegeztető gépen használt légző körbe beilleszthető gyógyszerporlasztó lehetőségének biztosítása.