{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Eszközlista","Műszaki leírás","Értékelési szempontok"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Eszközlista","index":0,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["1. táblázat"]
["Megnevezés","Darabszám"]
["Univerzális fúrómotor",2]
["Oszcillációs fűrész és motor",2]
["Mosókosár",2]
["Jacobs fúró feltét",2]
["Hudson feltét",2]
["Harris feltét",2]
["Kirschner-drót feltét",2]
["AO motor feltét",2]
["AO Fúró feltét",2]

{"sheet":"Műszaki leírás","index":1,"n_rows":51,"n_cols":3,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1]]}
["1. táblázat"]
["Előírt paraméterek, termékjellemzők, műszaki és minőségi elvárások, műszaki minimumkövetelmények",null,"Ajánlott paraméter"]
["Nagyizületi műtétekhez alkalmas oszcillációs- és fúrómotor szett az üzemeltetéshez szükséges kiegészítőkkel"]
["Univerzális fúrómotor"]
["Akkumulátoros működés ","Igen"]
["A feltétek gyorscsatlakozással rögzíthetők, segédeszköz nélkül, legfeljebb 4 mm kanülátióval ","Igen, kérjük megadni!"]
["Titán borítás ","Igen"]
["Mosogatógépben és lúgos (alkaline) eljárással tisztítható, autoklávozható","Igen"]
["Súlya max. 1300 g (zárókupak és akkumulátor nélkül) ","Igen, kérjük megadni!"]
["Fúrás forgásiránya változtatható ","Igen"]
["Oszcillációs és menetfúró üzemmód ","Igen"]
["Színkódolt feltét kiosztás","Igen"]
["Kirschner-drót használat közbeni védelem","Igen"]
["Nem steril, nem autoklávozható min. 1,6 AH kapacitású akkumulátor, legfeljebb 12V feszültségű","Igen, kérjük megadni!"]
["Oszcillációs fűrész és motor"]
["Egyenes (Straight) oszcillációs fűrész","Igen"]
["Akkumulátoros működés","Igen"]
["Titán borítás ","Igen"]
["Mosogatógépben és lúgos (alkaline) eljárással tisztítható, autoklávozható","Igen"]
["Súlya max. 1750 g (zárókupak és akkumulátor nélkül) ","Igen, kérjük megadni!"]
["Teljesítménye max. 300W","Igen, kérjük megadni!"]
["Maximális rezgési frekvencia min. 11.500","Igen, kérjük megadni!"]
["45º lépésekben állítható irányváltás","Igen"]
["Egykezes, “plug&play” fűrészlapcsere lehetőség","Igen"]
["Nem steril, nem autoklávozható min. 1,6 AH kapacitású akkumulátor, legfeljebb 12V feszültségű","Igen, kérjük megadni!"]
["Mosókosár"]
["A műtéti szett (Oszcillációs motor, fűrész, univerzális motor, min. 3 db feltét) tárolására alkalmas, rozsdamentes kivitel, autoklávozható","Igen, kérjük megadni!"]
["Jacobs fúró feltét"]
["Tokmányos rögzítés","Igen"]
["Maximális forgási sebesség min. 850 rpm","Igen, kérjük megadni!"]
["Legnagyobb elérhető nyomaték min. 4,6 Nm","Igen, kérjük megadni!"]
["Súlya max. 300 g","Igen, kérjük megadni!"]
["Hudson feltét"]
["Maximális forgási sebesség min. 250 rpm","Igen, kérjük megadni!"]
["Legnagyobb elérhető nyomaték min. 16,0 Nm","Igen, kérjük megadni!"]
["Súlya max. 300 g","Igen, kérjük megadni!"]
["Harris feltét"]
["Maximális forgási sebesség min. 250 rpm","Igen, kérjük megadni!"]
["Legnagyobb elérhető nyomaték min. 16,0 Nm","Igen, kérjük megadni!"]
["Súlya max. 300 g","Igen, kérjük megadni!"]
["Kirschner-drót feltét"]
["Maximális forgási sebesség min. 1000 rpm","Igen, kérjük megadni!"]
["Súlya max. 300 g","Igen, kérjük megadni!"]
["AO motor feltét"]
["Maximális forgási sebesség min. 250 rpm","Igen, kérjük megadni!"]
["Legnagyobb elérhető nyomaték min. 19,0 Nm","Igen, kérjük megadni!"]
["Súlya max. 300 g","Igen, kérjük megadni!"]
["AO Fúró feltét"]
["Maximális forgási sebesség min. 1.000 rpm","Igen, kérjük megadni!"]
["Legnagyobb elérhető nyomaték min. 3,5 Nm","Igen, kérjük megadni!"]
["Súlya max. 250 g","Igen, kérjük megadni!"]

{"sheet":"Értékelési szempontok","index":2,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,2,2,3]]}
["1. táblázat"]
[]
["Értékelési szempont","Súlyszám","Abszolút értékelés",null,"Egyenes arányosítás","Fordított arányosság"]
[null,null,"Nem","Igen"]
[null,null,"0 pont","10 pont","0-10 pont"]
["A motorok nem csak akkumulátorról működőképesek, 230V-os hálózati csatlakozáson keresztül is működtethetők",10,"Nem","Igen"]
["Kompatibilis az SZTE Ortopédiai Klinikáján használt Aesculap motorokkal",10,"Nem","Igen"]
["Ár",80]