Megnevezés: in vivo haemodinamikai mérőrendszer tartozékokkal

Leírás: A mérőrendszer patkány artériás vérnyomásértékeinek (szisztolés és diasztlés) mérésére alkalmas. A rendszer tartalmazza a transducer-t a vérnyomás érzékeléséhez, az erősítőt, a számítógépes szoftvert a regisztráláshoz és kiértékeléshez, a kábeleket a transducer és az erősítő között, valamint a hőmérséklet-szabályozó padot (rektális hőmérséklet érzékelővel).

Eszköz paraméterei:

- A négycsatornás mérőrendszer in vivo élettani, farmakológiai és biológiai folyamatok regisztrálására alkalmas.

- Az in vivo (vérnyomás) adatok mellett in vitro (dózis-hatás görbe, normalizációs protokoll) adatok regisztrálására is használható.

- A hőmérsékletszabályozó panel in vivo kísérletekben altatott állatokban a testhőmérséklet szabályozására (±0.1°C pontossággal) alkalmas.

- Kompatibilitás DMT miográffal (Danish MyoTechnology, modell 410A)

Főbb specifikációk:

Számítógépes szoftver

Input csatornák száma: 4

Erősítési tartomány: ±2mV - ±10V 12 lépésben

Maximum input feszültség: 15V

Input impedancia: ~ 1 MΩ || 100pF

Szűrő: 1 Hz – 1 kHz 2:5:10 lépésenként; 2 kHz, 25 kHz

Maximális mintavételezés: 200 kHz 1-2 bemenetnél, 100 kH 3-4 bemenetnél

ADC felbontás: 16 bit

Erősítő

Input csatornák száma: 4

Erősítési tartomány: ±200μV - ±5V 14 lépésben

Maximum input feszültség: 12V

Input impedancia: 2 x 1 MΩ

Hőmérsékletszabályozó pad

Felbontás: ±0.1 °C

Mérési tartomány: + 2-60 °C