A Szegedi Tudományegyetem inverz mikroszkóp beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| - 1 db inverz mikroszkóp |  |  |
| --- | --- | --- |
| A megajánlott eszköz gyártója és típusjelölése: |  |  |
| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Statív: trinokuláris inverzmikroszkóp |  |  |
| Fényforrás: Koehler megvilágítás, 6V-30W teljesítményű kvarc halogén lámpa a mikroszkóp statívon kívüli házban, centrálható, megvilágítás-intenzitás jelzővel ellátott |  |  |
| Okulár: okulártubus 45 fokban pozicionált, fókuszálható széleslátószögű okulárral, dioptria-korrekcióval, mikrométer skálával, parfokális távolsága független a dioptria beállításától |  |  |
| Objektívrevolver: 5 pozíciós objektívrevolver |  |  |
| Objektívek: Színkorrigált optikai rendszer inverz és fáziskontraszt mikroszkópiához plan achromat lencsékkel Legalább 4 objektív: 4x, 10x, 20x, 40x Plan achromat nagy munkatávolságú fáziskontraszt objektívek 10xPH: 0.25, munkatávolság legalább 7.5mm 20xPH: 0.4, munkatávolság legalább 7.0mm 40xPH: 0.6, munkatávolság legalább 2.8mm |  |  |
| Kondenzor: Inverz és fáziskontrasz mikroszkópiához, centrálható ELWD, legalább 70mm-es munkatávolsággal |  |  |
| Tárgyasztal: Mechanikai 2D mozgatás, mintatartók különböző méretű Petri csészékhez (35mm, 54mm-es, 65 mm-es), üveg inszert a tárgyasztalon, plate tartó kiegészítő |  |  |
| Bővíthetőség: epifluoreszcens megvilágítással FITC és GFP alkalmazásokhoz |  |  |
| Digitális kamera az adekvát adapterrel: Legalább 5 megapixeles, számítógéppel vezérelhető (Mac és PC kompatibilitás) |  |  |