Ultramélyhűtő specifikációja:

- Két kaszkádrendszerben működő kompresszor,

- 0.31-nél nagyobb belső/külső térfogati tényező, mely a hasznos belső térfogat és a külső térfogat arányát jellemzi.

- A hűtő üresen képes legyen 30°C-os szobahőmérsékletről 6 óra alatt -80°C-ra lehűteni.

- A hűtő pakoltan ne melegedjen fel 8 óra alatt -20°C-ra -80°C-ról indulva szobahőmérsékleten.

- Egyszerűen (szerelés nélkül) kiszedhető és tisztítható filter

- 3 vagy több szerviznyílás

- 3 polc legalább, melyek legalább 50kg.mal terhelhetőek egyenként

-86°C-ig (-50°C-től) tartományban működjön

- 480 literes vagy nagyobb térfogat, álló kivitelű hűtő

- Legalább 8db krioprezervációs tárolórekesz 160db papírdoboz részére 2ml-es kriocsövekhez, legalább 12500db.

- Garancia: 24 hónap általános és 60 hónap kompresszor

- Nyilatkozat arról, hogy a cég foglalkoztat főállásban szervizes szakembert.

- Egyéb: rendelkezzen a forgalmazási és szerviztevékenységre ISO 9001 tanúsítással az ajánlatadó.

Automata autokláv specifikációja:

- Sterilizálás, olvasztás időzítésének beállítás:1 – 240 (4 óra) perc között

- Melegentartás időzítése minimum 4 óra

- Kamra anyaga és mérete: rozsdamentes acél, (átmérő x magasság) 370×625 mm, 70-80 liter között

- Sterilizálási hőm.: 115 °C-tól 135 °C-ig, hűtőventillátorral

- Táptalaj melegítési tartomány: 70 °C-tól 110 °C-ig;

- Melegentartási tartomány minimum 45 °C-tól 60 °C-ig

- Vezérlőpanel: Digitális kijelzésű, folyamat megjelenítő diagrammal

- Gyári programok: Eszközök, folyadékok, táptalajok sterilizálására, Táptalajok melegen tartására

- Felhasználói programozás lehetősége és a lefújás hőmérsékletének állítása

- Valósidejű óra

- Árban foglalt tartozékok: 3 db rozsdamentes kerek kosár, műszertakaró

- Biztonsági eszközök: száraz üzemeltetés elleni védelem, túlfűtés elleni védelem, túlnyomás elleni biztonságiszelep, biztonsági ajtó zár

- Opcionális mintahőmérséklet nérő és nyomtató

- Garancia: 24 hónap

- Szerviz: Nyilatkozat arról, hogy a cég foglalkoztat főállásban szervizes szakembert.

Egyéb: rendelkezzen a forgalmazási és szerviztevékenységre ISO 9001 tanúsítással az ajánlatadó