- A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományok Doktori Iskola Spektrofotométer eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Spektrofotométer, két fényutas, UV/látható tartomány | Hullámhossz tartomány: 190-1100 nm Fényforrás: hosszú élettartamú Xenon lámpa minimum 3 év garanciával Optikai felépítés: két fényutas (referencia detektorral) Spektrális felbontás: 1.8 nm vagy jobb Monokromátor léptetési sebesség: min. 11 000 nm/perc Lineáris tartomány: -0.5 - 3.5 A Szórt fény: jobb, mint 0,08 % 220 és 340 nm-en, illetve jobb, mint 1% 198 nm-en Optika: síkon kívüli elrendezés (az optikai elemek nem egy síkban vannak elhelyezve) a kompakt méret és az alacsony szórt fény érdekében A készülék rendelkezzen legalább 6 férőhelyes automata küvettaváltóval. Vezérlés: USB porton keresztül PC-vel, és a beépített kezelőfelülettel (PC nélkül) Memória: külső USB memóriakártya csatlakoztatásának lehetősége, illetve beépített memória Nyomtató: külső nyomtató csatlakoztatásának lehetősége USB porton keresztül közvetlenül a készülékhez Vezérlő szoftver: legyen kompatibilis Windows 7 64 bites operációs rendszerrel 10 mm-es kvarc küvetta (200-2500 nm) 6 db 40 mm-es kvarc küvetta (200-2500 nm) 2 db 50 mm-es kvarc küvetta (200-2500 nm) 2 db Küvetta tartó 10-50 mm-es küvettákhoz 1 db Szállításssal, helyszini üzembehelyezéssel, betanítással Minimum 1 év garancia | 1 db |