# A Szegedi Tudományegyetem PB0126/2012/SZTE. számú,

# „Olvasztó készülék szilárd porminták üvegpasztilláinak elkészítésére” készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| A készülék egyszerre legalább 2 férőhelyen készít teljesen automatikusan ömlesztett üvegpasztillákat szilárd pormintákból |  |  |
| Az olvasztáskor a mintához kizárólag analitikai tisztaságú Li-tetraborát hozzáadása szükséges. |  |  |
| A készülék gázláng segítségével olvasztja meg a mintákat, a magas (> 1200 OC) hőmérséklet elérésének érdekében oxigén gáz használata lehetséges. |  |  |
| A készülék minimum két férőhelyen képes a minták teljesen automatikusan szabályozott olvasztására, kiöntésére és lehűtésére. |  |  |
| A készülékhez tartozik 2 szett platina olvasztó tégely és öntő forma (95% platina és 5% arany összetételű ötvözet). |  |  |
| Az olvasztó tégely átmérője minimum 38 mm, maximum 43 mm, falának vastagsága minimum 3 mm. |  |  |
| A készülék az olvasztás során az előre beállított programnak megfelelően szabályozza a felfűtési hőmérsékletet, a felfűtési sebességet, az égéshez szükséges gázáramokat (propán-bután (PB) gáz, oxigén gáz). |  |  |
| Az öntőforma felfűtése automatikusan történik az olvasztás fázis során. |  |  |
| Az olvasztási programban szabályozhatóak legyenek az alábbi ciklusok: Előfűtési fázis, melyben alacsony hőmérsékleten a minta oxidációja végbemehet; Előolvasztási fázis – magas hőmérsékleten, rázás nélkül a minta megolvasztása; Olvasztás fázis – magas hőmérsékleten minta olvasztása a tégelyrázatás mellett; kiöntés fázis – az olvadék automatikus kiöntése az előre felfűtött öntő formába; hűtés folyamata – sűrített levegővel történő szabályozott hűtés; |  |  |
| A tégely automatikus rázatása beállítható az előolvasztási fázisban és az olvasztási fázisban is. |  |  |
| Minimum 10 különböző, a 9. pontban felsorolt ciklusokat tartalmazó olvasztási program előre beállítható. |  |  |
| Az előre beállított ciklusok szerint a programok teljesen automatikus lefuttatása a rutin használat során |  |  |
| PB gáz/oxigén szivárgás érzékelése esetén a készülék automatikusan zárja el a PB gázt/oxigént. |  |  |
| A készülék mérete nem haladja meg a 40*60*60 cm-t (Magasság*Mélység *Szélesség), tömege pedig az 50 kg-ot. |  |  |