# A Szegedi Tudományegyetem Genomikai Központ speciális laboreszköz - Real Time Cell Analyzer és tartozékai beszerzés műszaki minimumfeltételei

# A táblázat a megfelelő igénylőlappal együtt kitöltendő, az igényelt eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása érdekében. Kérjük, hogy amennyiben előzetes árajánlattal rendelkeznek, az alapján a becsült érték oszlopot legyenek kedvesek kitölteni!

Kizárólagos gyártó/forgalmazó ismert-e? igen		nem

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Becsült érték (nettó) |
| --- | --- | --- | --- |
| Real-time Cell Analyzer készülék és tartozékai | 1. real-time monitorozható reakciók egy hetes intervallumban is 2. az összes adherens sejtes assay-hez használható 3. hatóanyagtesztelésre is alkalmas 4. a plate welljeit 80%-ban lefedik az aranyozott elektródok 5. a well oldalfalai aranyozottak az áthallás kiküszöbölése érdekében 6. a mérések végén automatikus kiértékelés történik (IC50 és EC50 adatok) 7. a software „well graph” egysége külön-külön mutatja az egyes wellekben végbemenő reakciókat 8. a plate lyuk térfogata: 243 µl 9. mérési sebesség: 150ms/well; 15s/plate A készülék sejtindexet mér. A sejt index kalkulációja: CI=(Z-Z0)/15, ahol a Z a mérés során egy adott időpillanatban mért impedancia, a Z0 a nulladik időpillanatban mért impedancia | 1 db | 6.350.000 Ft |
| Részegységek: | Specifikáció | Mennyiség | Becsült érték (nettó) |
| RTCA SP Station | • Súly: 3.6 kg • Elektromos Input: +5 V, -5 V, 5 W max • Elektromos Ellenállás: 2-5 ohms • Elektromos Interface: egy darab E-Plate 96 használat • Kommunikáció: RS232 Serial kommunikáció, sebesség: 57,600 bits/másodperc • Környezet: +15°C to + 40°C, Relativ Páratartalom: maximum 98%-ig kondenzációmentes | 1db |  |
| RTCA Control Unit | Notebook HP 8510p, RTCA Software Package installálva ≥120 GB Hard disk drive ≥2 GB RAM ≥256 MB Graphics device | 1db |  |
| RTCA Analyzer egység | Méret SZ 40 cm x Mé 40 cm x Ma 9 cm, súly 7.4 kg Elektromos Input 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz; 65 W max Output test signal 22 mV rms ± 20% with max. 5 mV DC offset at 10, 25, and 50 kHz Vezetőképesség mérés pontossága ± (2% + 1.5 Ω) Vezetőképesség mérés reprodukálhatósága 0.5% Impedancia dinamikus tartomány 20 Ω to 10 kΩ Kommunikáció RS232 soros porton keresztül, 9600 bits/sec sebességgel Környezeti feltételek hőmérséklet, +5°C to +40°C; relatív páratartalom, 80% max 31°C -ig, lineárisan csökken 50%-ra 40°C –ig | 1db |  |
| E-Plate 96 (mérésekhez ) | • Footprint: complying with ANSI/SBS 1-2004 requirements • Dimenziók: 12.77 × 8.55 × 1.75 cm (W × D × H) (plate fedővel) • Távolság: Két well 9 mm távolságra van egymástól (középponttól- középpontig), ANSI/SBS 4-2004 standard 96-well titer plate • Térfogat: 243 µl ± 5 µl • Átmérő: 5.0 mm ± 0.05 mm • Elektromos Interface: Interface RTCA SP Station esetén • Szenzor Impedancia: 17 ohm ± 5 ohm 10 kHz esetén, ha a mérés 1X PBS Oldatban történik • Anyag: Biokompatibilis felületek • Steril • Környezet: +15°C to +40°C, Relativ Páratartalom: maximum 98% kondenzációmentes |  |  |
| RTCA 1.2 Software | Egy software-rel üzemeltethető mind a három féle Real –Time Sejtanalizátor (SP, MP, DP) .Előre instalálva megtalálható a Control Unit egységnek nevezett számítógépen.A software automatikusan felismeri a használni kívánt gépet,csak offline módban kell kiválasztani a kívánt típusú készüléket. A Vista és Windows XP operációs rendszerekkel kompatibilis.Elsősorban kutatási célokra fejlesztve. Részei: • a kísérlet körülményeinek a rögzítésére (Experimental Notes) • a plate egyes részeibe helyezett controlok és sejtszámok, sejtvonalak bevitelére alkalmas (Layout), • a kísérlet egyes lépéseinek mérési intervallumok definiálására alkalmas oldal(Schedule); • a Message page a hibaüzenetek és minden méréssel kapcsolatos folyamat szöveges megjelenítése • Cell Índex Page: Ahol 3 ferkvencián mért sejtindexek láthatóak (Cell Índex, Cell Índex I,Cell Índex II) A setup menu alatt beállítható há csak egy ferkvencián akarunk mérni: 10, 25, 50 Khz lehetséges opció. • Well Graph: Minden egyes well-bem végbemenő folyamatot külön láthatunk • Data Plot: a kísérlet nyomonkövetése, normalizálási lehetőség. Átlag érték beállítása. EC50 és IC 50 értékek automatikus számítása. | Preinstallálva a control Uniton |  |
| Összesen: |  |  | 6.350.000 Ft |