Oszcillációs fűrészmotor Ortopédia és Sebészeti műtétekhez.

| Előírt paraméterek | Ajánlott paraméter |
| --- | --- |
| Oszcillációs fűrész és egyenes (straight) oszcillációs fűrészmotor elektromos konzolról és akkumulátorral is egyaránt történő üzemeltetetési lehetőséggel. mosogatógépben tisztítható, autoklávozható 134 °C-on |  |
| Min. teljesítménye 250W, max 0 - 13.000 rezgés frekvencia |  |
| Oszcillációs fűrész lehetőséget biztosít a max 4,1 fokos szélességben (a középállástól számítva) történő oszcillációra |  |
| Max. súlya 2115 g (akkumulátor és zárófedél feltéttellel) |  |
| A fűrészfej kihúzásával 45°-os lépésekben állítható irányváltás |  |
| Egykezes ún. ’plug&play’ fűrészlapcsere lehetőség |  |
| Kétféle fűrésznyak offset lehetőség: a hosszabb fűrésznyak esetén lehetőség van rövidebb fűrészlap használatára (kisebb torzió és könnyebb használhatóság – előny MIS DAA csípőműtétek elvégzésére) |  |
| A motorcsalád részét képezze opcionális elérhetőséggel reciprok(szúró)fűrészmotor, sternum és revíziós lehetőséggel, valamint dermatome motor két féle típusú traumás indikációjú felhasználáshoz, akár 0,1 – 1,1mm és 0,2 – 1,2mm vastagságú bőrgraftok készítéséhez. Ezeknek a motoroknak elektromos konzolról és akkumulátorral is történő üzemeltetetésére legyen lehetőség. Mosogatógépben tisztítható, autoklávozható 134 °C-on legyen |  |
| Titánból készült, a vegyszereknek rendkívüli mértékben ellenálló, könnyű és ergonomikus motorház kialakítás, mely lehetővé teszi a lúgos, alkaline tisztítást is. |  |
| Mosogatógépben tisztítható, csatlakozási lehetőséggel a kannülátiók tisztíthatáságáért |  |
| A motorok és tartozékaik tárolására alkalmas tároló rendszer, autoklávozható tároló dobozzal |  |
| Nem steril, nem autoklávozható NIMH 9,6 V akkumulátor 1950 mAH, vezérlőegységgel a hosszabb életciklusért |  |
| Akkumulátor gyorstöltő max. 2300g (410x120x160mm) min 4 akkumulátor egyidejű töltésére és diagnosztizálására, töltöttségi szint kijelzéssel. |  |
| Elektromos konzol is legyen elérhető, összeköthetően használható 100-240 V AC; 50/60 Hz, max. 1,5 m tápkábellel |  |
| Kábel a konzol és a motor csatlakoztatására, min. 3 m, sterilizálható, elektromos fedél és adapter |  |
| Legyen kompatibilis Ortopédiai Klinikán használatos Aesculap motorokkal, fűrészlapokkal |  |
| Garancia min. 12 hónap |  |