sugárvédelmi eszközök

1. részajánlattételi kör: 1 db felületi szennyezettség mérő készülék

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Alfa, béta és gamma szennyezések mérésére alkalmas | igen |  |
| Gáztöltés mentes, nagy érzékenységű szcintillációs detektor | igen |  |
| Detektor mérőfelülete Min. 150 cm2 | igen, kérjük megadni |  |
| Mérhető dózisteljesítmény tartománya min. 0,1 µSv/h - 20 mSv/h | igen, kérjük megadni |  |
| Mérhető energia tartománya min. 50 keV-1,2 MeV | igen, kérjük megadni |  |
| Kijelző háttérvilágítás | igen |  |
| Akkumulátoros/elemes működés | igen |  |
| Felhasználó által beállítható akusztikus és vizuális riasztás | igen |  |
| Víz és por állóság min. IP53 | igen, kérjük megadni |  |
| Készülék súlya Max. 1,5 kg | igen, kérjük megadni |  |
| Felhasználó által cserélhető mérőfólia | igen |  |
| PC kommunikációs interfész | igen |  |
| Magyarországi hitelesítés | igen |  |

2. részajánlattételi kör: 1 db univerzális dózis- dózisteljesítmény mérő készülék

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Kompakt, hordozható kivitel | igen |  |
| Dózisteljesítmény mérés méréstartománya min. 0.01 µSv/h - 0.1 Sv/h | igen, kérjük megadni |  |
| Dózis mérés méréstartománya min. 0.01 µSv - 10 Sv | igen, kérjük megadni |  |
| Energia mérés méréstartománya min. 50 kerV - 3 MeV | igen, kérjük megadni |  |
| Kijelző háttérvilágítása | igen |  |
| Külső mérőszonda csatlakoztatásának lehetősége | igen |  |
| Víz és por állóság min. IP65 | igen, kérjük megadni |  |
| Készülék súlya max. 300 g | igen, kérjük megadni |  |
| Akkumulátoros/elemes működés | igen |  |
| Magyarországi hitelesítés | igen |  |

3. részajánlattételi kör: 5 db fecskendő árnyékoló -->> méret: 3ml/2,2mm

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Anyaga Wolfram | igen |  |
| Árnyékolás min. 2,2 mm ólomegyenérték | igen, kérjük megadni |  |
| Ólomüveg ablak | igen |  |
| Gyors fecskendő rögzítés/oldás | igen |  |

4. részajánlattételi kör: 5 db fecskendő árnyékoló -->> méret: 5ml/2,3mm

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Anyaga Wolfram | igen |  |
| Árnyékolás min. 2,2 mm ólomegyenérték | igen, kérjük megadni |  |
| Ólomüveg ablak | igen |  |
| Gyors fecskendő rögzítés/oldás | igen |  |

5. részajánlattételi kör: 2 db fecskendő árnyékoló -->> méret: 5ml/8mm

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Anyaga Wolfram | igen |  |
| Árnyékolás min. 7,5 mm ólomegyenérték | igen, kérjük megadni |  |
| Gyors fecskendő rögzítés/oldás | igen |  |

6. részajánlattételi kör: 5 db fecskendő tartó

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Magasság min. 160 mm | igen, kérjük megadni |  |
| Árnyékolt fecskendők tárolására alkalmas | igen |  |
| Árnyékolás min. 6 mm ólomegyenérték | igen, kérjük megadni |  |

7. részajánlattételi kör: 2 db árnyékolt szállító doboz

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| kívül és belül rozsdamentes acél burkolat | igen |  |
| külső méret: min. 265x95x85mm | igen, kérjük megadni |  |
| belső méret: min. 200x70x55mm | igen, kérjük megadni |  |
| árnyékolás: 6 mm Pb a két hosszú oldalon és alul | igen |  |
| árnyékolás: 12mm Pb a két rövid oldalon és a fedélnél | igen |  |
| súly: max 9kg | igen, kérjük megadni |  |

8. részajánlattételi kör: 2 db árnyékoló pajzs

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| rozsdamentes acél burkolat | igen |  |
| 30 mm ólom árnyékolás | igen |  |
| 28 mm ólom ekvivalens üveg | igen |  |
| pajzs méret: min. 350x310x448mm | igen, kérjük megadni |  |
| üveg méret: 295x68x228 mm | igen, kérjük megadni |  |
| súly: max 102 kg | igen, kérjük megadni |  |

9. részajánlattételi kör: 1 db izotóp tároló széf

Részeletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| 25 mm vastagságú ólom árnyékolt | igen |  |
| izotóp tárolására alkalmas | igen |  |
| festett külső, rozsdamentes belső borítás | igen |  |
| belső méret: min. 300x300x300mm | igen, kérjük megadni |  |
| külső méret: min. 483x488x430mm | igen, kérjük megadni |  |
| súly: 250 kg ±5% | igen, kérjük megadni |  |

10. részajánlattételi kör: 1 db árnyékolt hulladéktároló -->> méret: 20 liter

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| árnyékolás: min 10mm ólomegyenérték | igen, kérjük megadni |  |
| rozsdamentes acél borítás | igen |  |
| lábbal nyitható | igen |  |
| tárolókapacitás min 20 l | igen, kérjük megadni |  |

11. részajánlattételi kör: 2 db árnyékolt hulladéktároló -->> méret: 20 liter

Részletezés:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| árnyékolás: min 5mm ólomegyenérték | igen, kérjük megadni |  |
| rozsdamentes acél borítás | igen |  |
| lábbal nyitható | igen |  |
| tárolókapacitás min 70 l | igen, kérjük megadni |  |

Ajánlatukat egy file-ban kérjük feltölteni.

Megjegyzés: Csak új, gyári készülékre tett ajánlatot fogad el az ajánlatkérő. Használt, demó készülékre tett ajánlat elutasításra kerül.

Az árut szegedi kiszállítással kérjük.

A mellékletben szereplő Felolvasólapot és Átláthatósági nyilatkozatot kérjük az árajánlattal együtt benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ha az ajánlata megtétele előtt a beszerzési eljárással kapcsolatban kérdése merül fel (az ajánlat megalapozott megtétele érdekében) telefonon vagy e-mailben keresse a szakmai kapcsolattartót.

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

(Egyetemünk a számlát csak utólag, teljesítésigazolás után, az Önök által megadott számlaszámra fizeti ki!)

Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.