| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| hűthető centrifuga | igen |  |
| +4°C ± 5% hőmérséklet biztosítása minden rotor maximális sebességénél | igen, kérjük megadni |  |
| késleltetett start funkció | igen |  |
| start amikor az előválasztott hőmérsékletet eléri | igen |  |
| Előre-hűtés forgás nélkül vagy forgással, forgás utáni hűtés, pontos hőmérséklet-stabilizálás | igen |  |
| programozható | igen |  |
| A megjelenített RPM / RCF paraméterek intuitív változtatási lehetősége | igen |  |
| Hang és fény riasztások | igen |  |
| Dedikált gomb a centrifuga gyors lehűtésére | igen |  |
| centrifuga gyors lehűtése +4°C-ra legalább 6 perc alatt | igen, kérjük megadni |  |
| beállított érték és az aktuális értékek egyidejű kijelzése | igen |  |
| legalább 50 felhasználói program | igen, kérjük megadni |  |
| legalább 10 gyorsulás / lassulás profil | igen, kérjük megadni |  |
| Sebességszabályozás / RCF | igen |  |
| visszaszámláló üzemmód a start gomb lenyomásával | igen |  |
| visszaszámláló üzemmód a beállított sebesség elérésével | igen |  |
| Folyamatos üzemmód | igen |  |
| lehetőség paraméterek megváltoztatása centrifugálás közben | igen |  |
| legyen képes a behelyezett rotor azonosítására | igen |  |
| Fedél automatikus nyitása | igen |  |
| USB csatlakozó megléte | igen |  |
| lehetőség centrifugálási paraméterek rögzítésére | igen |  |
| Jelszavas védelem |  |  |
| lehetőség kiválasztott funkció blokkolására | igen |  |
| manuális minta sűrűség beállítás | igen |  |
| Rozsdamentes acél centrifugakamra | igen |  |
| rendelkezzen kiegyensúlyozatlansági szenzorral | igen |  |
| fedél zárás mialatt a rotor forog | igen |  |
| blokkolás megkezdése fedél nyitásakor | igen |  |
| lehetőség vészhelyzet fedél zárás feloldásra | igen |  |
| rendelkezzen motor hővédelemmel | igen |  |
| felejen meg az EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 szabványoknak | igen |  |
| Teljesítmény: legalább 450W | igen, kérjük megadni |  |
| Kapacitás: legalább 90 ml | igen, kérjük megadni |  |
| Fordulatszám: 90-től legalább 15 000 RPM-ig | igen, kérjük megadni |  |
| fordulatszám 1 RPM lépésenként állítható legyen | igen |  |
| max RCF legalább 21 000 x g, | igen, kérjük megadni |  |
| Időzítés: legalább 1 sec - 60 óra között | igen, kérjük megadni |  |
| Méretei: legfeljebb 370 x 400 x 650, mm (Mag x Szél x Mély | igen, kérjük megadni |  |
| Súlya: legfeljebb 45 kg | igen, kérjük megadni |  |
| Rotor és adapter |
| 1 db 6x15/10ml szögrotor ( Ø 17x100/120mm) 30°-os szög) RPM/RCF 6000 rpm / 3542xg | igen |  |
| 6 db adapter (1 x 13,3mm) | igen |  |
| cső méretek a megajánlott centrifugához: 5ml, 8ml, 10ml, 15ml(Falcon) | igen |  |