- részajánlati kör

48 db ± 10 db vékonybél kapszula „vérző” betegeknek

| Minimum műszaki követelmények | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Kapszula paraméterek |
| maximális hossz: < 32 mm | igen, kérjük megadni |  |
| maximális átmérő: < 12 mm | igen, kérjük megadni |  |
| látószög: legalább 160˚ | igen, kérjük megadni |  |
| működési időtartam: legalább 8 óra | igen, kérjük megadni |  |
| képrögzítési sebesség: legalább 2 kép/másodperc | igen, kérjük megadni |  |
| Hardware paraméterek |
| Ingyenesen biztosított vékonybél kapszula endoszkópos rendszer a vizsgálatok elvégzéséhez és kiértékeléséhez, mely tartalmazza a következő elemeket: recorder és kiegészítő, páciensöv, számítógép és kiértékelő program | igen |  |
| Dokkolóval tölthető recorder | igen |  |
| Real time megjelenítés a recorderen | igen |  |
| Ingyenes hardware upgrade | igen |  |
| A mindenkori legfrissebb hardware rendszert biztosítása | igen |  |
| Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás | igen |  |
| Software paraméterek |
| MS Windows operációs rendszer a számítógépen | igen |  |
| A program legyen alkalmas lelet készítésre, az elkészült leletek pedig legyenek visszakereshetők | igen |  |
| Gyorsértékelési lehetőség | igen |  |
| Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás. | igen |  |
| Ingyenes software upgrade | igen |  |
| A pályázó vállalja, hogy mindig a legfrissebb software rendszert biztosítja | igen |  |

- részajánlati kör

20 db ± 5 db vékonybél kapszula "nem vérző" betegeknek

| Minimum műszaki követelmények | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Kapszula paraméterek |
| maximális hossz: < 27 mm | igen, kérjük megadni |  |
| maximális átmérő: < 12 mm | igen, kérjük megadni |  |
| látószög: legalább 150˚ | igen, kérjük megadni |  |
| működési időtartam: legalább 8 óra | igen, kérjük megadni |  |
| képrögzítési sebesség: legalább 2 kép/másodperc | igen, kérjük megadni |  |
| a rendelt darabszámmal egyező ingyenes patency kapszula biztosítása | igen |  |
| Hardware paraméterek |
| Ingyenesen biztosított vékonybél kapszula endoszkópos rendszer a vizsgálatok elvégzéséhez és kiértékeléséhez, mely tartalmazza a következő elemeket: recorder és kiegészítő, páciensöv, számítógép és kiértékelő program | igen |  |
| Dokkolóval tölthető recorder | igen |  |
| Real time megjelenítés a recorderen | igen |  |
| Ingyenes hardware upgrade | igen |  |
| A mindenkori legfrissebb hardware rendszert biztosítása | igen |  |
| Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás | igen |  |
| Software paraméterek |
| MS Windows operációs rendszer a számítógépen | igen |  |
| A program legyen alkalmas lelet készítésre, az elkészült leletek pedig legyenek visszakereshetők | igen |  |
| A program legyen alkalmas Lewis score érték számítására (Crohn betegség kimutatására) | igen |  |
| Gyorsértékelési lehetőség | igen |  |
| Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás. | igen |  |
| Ingyenes software upgrade | igen |  |
| A pályázó vállalja, hogy mindig a legfrissebb software rendszert biztosítja | igen |  |