| URODINÁMIÁS RENDSZER - 1 db |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Megajánlott eszköz gyártója: |  |
| Megajánlott eszköz típusa: |  |
| Megajánlott eszköz származása: |  |
| Ajánlati ár (nettó HUF): |  |
| Áfa (%): |  |
| Ajánlati ár (bruttó HUF): | - |
| MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT |  |
| A termékkel szemben támasztott követelmények: Vizelési, vizelettartási panaszok differenciál diagnosztikájára használt modulokkal bővíthető berendezés, férfi/nő és gyermek vizsgálatokhoz |  |
| ELVÁRÁS: | MEGAJÁNLOTT ESZKÖZ ADATAI: |
| A hólyagizomzat és a húgycső záróizomzat működését, az izmok által kifejtett nyomás erősségét mérhetővé teszi. |  |
| Alkalmas a hólyagban nyugalmi állapotban lévő majd a telítődése során kialakuló nyomás mérésére. |  |
| Alkalmas olyan görbe biztosítására, amely lényeges információt ad az inkontinencia jellegének, a funkcionális zavar helyének meghatározására. |  |
| A készülék legyen alkalmas min. uroflowmetria, cisztometria, EMG mérésére |  |
| Rendelkezzen állítható magasságú műszerkocsival |  |
| Rendelkezzen fertőtleníthető érintőképernyős monitorral |  |
| Rendelkezzen min 8 bemeneti csatornával, mely a későbbiekben bővíthető |  |
| Bővíthető legyen rektális manometriás vizsgálattal |  |
| Bővíthető legyen reziduális vizelet ultrahangos, automatikus, mérésére. |  |
| Bővíthető legyen videourodynámiás egységgel |  |
| Legyen kompatibilis víz, levegő és micro-tip katéterekkel |  |
| A vizsgálati metódusok konfigurálhatóak legyenek |  |
| Rendelkezzen min 6 görgős pumpával |  |
| Folyadékkal tisztítható, fertőtleníthető uroflowméter |  |
| Az uroflowméter és a készülék vezetékmentesen, rádiófrekvencián kommunikáljon, adja meg az ajánlott készülék működési frekvenciáját |  |
| Rendelkezzen állítható uroflowméter állvánnyal, sterilizálható tölcsérrel, és mérőedénnyel |  |
| Rendelkezzen vizsgáló székkel női és gyerek vizsgálatokhoz |  |
| Mérések mentési, szerkeszthetőségi lehetősége és jelentés készítési lehetőség |  |
| Mérések exportálási lehetősége pdf formátumban |  |
| Uroflowméter mérési tartománya min. 0-400 ml/s |  |
| Az uroflowméter Li akkumulátorral vezeték-mentesen működjön |  |
| Magyar nyelvű használati útmutató és kezelői szoftver |  |
| Magyarországi szerviz megnevezése |  |
| Készülék kezelésének oktatása minimum 1x 5 óra |  |
| Klinikai urodynámiás oktatás minimum 1x5 óra |  |