{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["szívsebészeti UH","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"szívsebészeti UH","index":0,"n_rows":66,"n_cols":3,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,2],[0,1,0,2],[12,0,12,2],[65,0,65,2],[8,0,8,2],[13,1,13,2],[13,0,14,0],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2]]}
["Megnevezés: ","kardiológiai 4D ultrahang készülék, vizsgálófejekkel és szoftverekkel beszerzése"]
["Össz. darabszám:","1 db Ultrahang készülék, 2 db Vizsgálófej"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A megajánlott készüléknek kompatibilisnek kell lennie a SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Szívsebészeti Aneszteziológiai Részlegén már meglévő GE, 9T típusú gyermek TEE-vizsgálófejjel."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Vizsgálati területek:"]
["2D transthoracalis kardiológia vizsgálatok "]
["2D és Live 3D/4D transesophagialis kardiológiai vizsgálatok"]
["Ergonómia:"]
["OLED monitor"]
["Monitor mérete min. 21\" előny a nagyobb méret (értékelési szempont)"]
["Monitor felbontása min. 1.920*1080 pixel"]
["A monitor dönthető, elforgatható, vízszintes és függőleges irányban hajlékony monitorkaron mozgatható"]
["Kezelőfelület állítható magasságú és elfordítható"]
["Min. 12” „multi-touch” LCD érintőképernyő interaktív, dinamikus szoftver menükkel"]
["Egyidejűleg a készülékhez elosztó adapter nélkül csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 4."]
["Képminőség:"]
["Maximális akusztikus frame rate B-módban min. 1000 kép/sec"]
["Maximális akusztikus frame rate Color Doppler módban min. 150 kép/sec"]
["Szöveti harmonikus képalkotás"]
["Szemcsésség csökkentő képalkotás (XRES, SRI vagy ezekkel egyenértékű) \nA funkció megnevezését kérjük megadni!"]
["Üzemmódok:"]
["B-mód"]
["M-mód"]
["Real-time anatómiai M-mód"]
["Color Doppler"]
["Power Doppler"]
["PW Doppler"]
["CW Doppler"]
["Triplex mód: B+color Doppler+PW Doppler szimultán"]
["Triplex mód: B+color Doppler+CW Doppler szimultán"]
["Szöveti spektrális Doppler (TDI) és szöveti color Doppler (TVI)"]
["Vizsgálófejek:"]
["Tüskenélküli (pinless) vizsgálófej csatlakozó kialakítás (mikro-pinless nem elfogadható)"]
["Phased-array vizsgálófej felnőttek 2D transthoracalis kardiológiai vizsgálatára"]
["Homogén egykristályos mátrix kialakítás a 2D phased-array vizsgálófejben"]
["A 2D phased-array vizsgálófej frekvenciatartománya min. 1,5 - 4,5 MHz"]
["A 2D phased-array vizsgálófej látószöge min. 90 fok, max. 120 fok, előny a nagyobb (értékelési szempont)"]
["Vizsgálófej Live 3D/4D transesophagialis kardiológiai vizsgálatokra"]
["A transesophagialis kardiológiai vizsgálófej frekvenciatartománya min. 3,0 - 8,0 MHz"]
["Szoftverek:"]
["Automatikus bal kamra mérési szoftver"]
["Automatikus jobb kamra funkció-mérési szoftver"]
["Automatikus aorta-billentyű mérési szoftver"]
["Automatikus mitrális billentyű mérési szoftver"]
["Strain és Strain Rate szoftver"]
["Speckle Tracking szoftver"]
["Blood Speckle Imaging"]
["Automatikus Doppler-mérések: LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity"]
["Páciens adatok és képek tárolása"]
["Beépített merevlemez a páciens adatok tárolására, legalább 0,5 TB kapacitással"]
["Teljeskörű DICOM hálózati csatlakozás"]
["A tárolt képek exportja CD/DVD-re vagy USB eszközre"]
["Fekete-fehér nyomtató"]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"Munka1","index":1,"n_rows":52,"n_cols":1,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
["Vizsgálati területek:"]
["2D transthoracalis kardiológia vizsgálatok "]
["2D és Live 3D/4D transesophagialis kardiológiai vizsgálatok"]
["Ergonómia:"]
["OLED monitor"]
["Monitor mérete, előny a nagyobb méret"]
["Monitor felbontása"]
["A monitor dönthető, elforgatható, vízszintes és függőleges irányban hajlékony monitorkaron mozgatható"]
["Kezelőfelület állítható magasságú és elfordítható"]
["Min. 12” „multi-touch” LCD érintőképernyő interaktív, dinamikus szoftver menükkel"]
["Egyidejűleg a készülékhez elosztó adapter nélkül csatlakoztatható vizsgálófejek száma"]
["Képminőség:"]
["Maximális akusztikus frame rate B-módban"]
["Maximális akusztikus frame rate Color Doppler módban"]
["Szöveti harmonikus képalkotás"]
["Szemcsésség csökkentő képalkotás (XRES, SRI vagy ezekkel egyenértékű)"]
["Üzemmódok:"]
["B-mód"]
["M-mód"]
["Real-time anatómiai M-mód"]
["Color Doppler"]
["Power Doppler"]
["PW Doppler"]
["CW Doppler"]
["Triplex mód: B+color Doppler+PW Doppler szimultán"]
["Triplex mód: B+color Doppler+CW Doppler szimultán"]
["Szöveti spektrális Doppler (TDI) és szöveti color Doppler (TVI)"]
["Vizsgálófejek:"]
["Tüskenélküli (pinless) vizsgálófej csatlakozó kialakítás (mikro-pinless nem elfogadható)"]
["Phased-array vizsgálófej felnőttek 2D transthoracalis kardiológiai vizsgálatára"]
["Homogén egykristályos mátrix kialakítás a 2D phased-array vizsgálófejben"]
["A 2D phased-array vizsgálófej frekvenciatartománya"]
["A 2D phased-array vizsgálófej látószöge"]
["Vizsgálófej Live 3D/4D transesophagialis kardiológiai vizsgálatokra"]
["A transesophagialis kardiológiai vizsgálófej frekvenciatartománya"]
["Szoftverek:"]
["Automatikus bal kamra mérési szoftver"]
["Automatikus jobb kamra funkció-mérési szoftver"]
["Automatikus aorta-billentyű mérési szoftver"]
["Automatikus mitrális billentyű mérési szoftver"]
["Strain és Strain Rate szoftver"]
["Speckle Tracking szoftver"]
["Blood Speckle Imaging"]
["Automatikus Doppler-mérések: LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity"]
["Páciens adatok és képek tárolása"]
["Beépített merevlemez a páciens adatok tárolására, legalább 0,5 TB kapacitással"]
["Teljeskörű DICOM hálózati csatlakozás"]
["A tárolt képek exportja CD/DVD-re vagy USB eszközre"]
["Fekete-fehér nyomtató"]