{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":84,"n_cols":6,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,3],[0,1,0,3],[58,0,58,3],[71,0,71,3],[14,0,14,3],[27,0,27,3],[40,0,40,3],[49,0,49,3]]}
["Megnevezés: ","Sztereoszkopikus operációs mikroszkóp az idegsebészet összes mikrosebészeti alkalmazásához"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények:"]
[]
["Minimum műszaki előírás","Elvárás","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["A berendezésnek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie, illetve részegységekből állnia:"]
["1.  Padlóállvány"]
["Szilárd és stabil kompakt (legfeljebb 80×80 cm méretű) talp,","Igen, kérjük megadni"]
["Kis helyigény a tároláshoz, vagy mozgatáshoz,legfeljebb 200 cm mozgatási magasság (az ajtókon keresztüli mozgatáshoz).","Igen, kérjük megadni"]
["Gördíthető legalább két fékezhető keréken.","Igen"]
["A függőleges tengelye körül legalább 300º-ban körbeforgatható.","Igen"]
["Két égős (2x300W) xenon fényforrás, vascularis (800 nm) és 560 nm szűrőkkel ","Igen"]
["A mikroszkóp kar összes mozgatási iránya motorosan fékezhető.","Igen"]
["Automatikus súlykiegyenlítés, autobalance funkció megléte ","Igen"]
["A kar vízszintes kinyúlása min. 150 cm.","Igen"]
["Mikroszkóp fejegység függőleges mozgathatósági tartománya legalább 79 cm ","Igen"]
["Beépített felhasználóbarát érintőképernyős vezérlőpanel a motoros mikroszkóp funkciók és világítás szoftveres beállításához, a sebészek egyéni motoros mikroszkóp funkció beállításainak névre szóló tárolása, szervíz üzemmód.","Igen"]
["Beépített RS 232 interfész neuronavigációs rendszerhez való csatlakozáshoz.","Igen"]
["Kábelek vezetése a padlóállvány karon belül a könnyebb tisztíthatóság céljából.","Igen"]
["2.  Mikroszkóp fejegység"]
["Kompakt, kis magasságú, a függőleges tengelye körül legalább ± 225º-ban körbeforgatható","Igen"]
["Rendkívül könnyű dönthetőség, oldalirányban (bal - jobb) legalább ± 45º-ban, előre legalább 120º-ban, hátra -30º-ban,","Igen"]
["Apokromatikus optika, infravörös és UV szűrők,","Igen"]
["Beépített iker írisz diafragma a mélységélesség növelésére, vagy maximális mélységélesség és felbontás egyszerre (példáuk fúziós optikával, esetleg ezzel ekvivalens megoldással)).","Igen"]
["Motoros zoom nagyításrendszer (legalább 1:6 átfogású), a teljes nagyítás 12,5x nagyítású okulárral a fókusztávolság állításával legalább 1,4× - 16×","Igen"]
["Motoros optikai fókuszálás legalább 225 mm-500mm-es távolság tartományban, lencsecsere nélkül.","Igen"]
["Autobalance automata intraoperatív kiegyensúlyozó funkció.","Igen"]
["Közel koaxiális megvilágítás állítható átmérővel,","Igen"]
["Ergonómikus fogantyúk zoom, fókusz, fényerő, X-Y irányú motoros finommozgatás állító és fékkioldó, IOF (intraoperatív fluorescencia) üzemmód kapcsoló, valamint külön programozható gombokkal,","Igen"]
[" X-Y irányú motoros finommozgatás a fogantyúról (lábkapcsolóról), illetve mini robot távvezérelhetőség neuronavigációs rendszerről,","Igen"]
["Állandó súlykiegyenlítettség függetlenül a mikroszkóp fejre felhelyezett tartozékok pozíciójától, mozgatási paraméterek beállíthatósága,","Igen"]
["Kapcsolódó érintőképernyős videomegjelenítő egység  ","Igen"]
["3.  Okuláregység"]
["Binokuláris, 180º-ban dönthető tubus","Igen "]
["A pupillatávolság állítási tartománya legalább 55-75mm,","Igen"]
["Az okulárok nagyítása  12,5×-es, a látómezejük átmérője legalább 21mm, a dioptriakorrekció tartománya +5D-tól -5D-ig (lehetőleg -5D-nél nagyobb)  állítható.","Igen. Előny, ha -5D-nél nagyobb mértékig állítható a dioptriakorrekció",2]
["Mágneses okulárok","Előny a megléte",4]
["A diagnosztikus képek és műtéti paraméterek mindkét okulárba vetíthetők legyenek.","Előny a megléte",4]
["Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről","Előny a megléte",4]
["Szájkapcsoló csatlakoztatási lehetőség az okuláregységen.","Igen"]
[]
["4.  Képosztó modul"]
["Képosztó bal és jobb oldali társnézőhöz, valamint a szembenülő sebész számára 180º-ban dönthető és forgatható okuláregység,","Igen"]
["Kis fényveszteség, kapcsolható fényutak ","Kéjük megadni"]
["Oldalsó binokuláris társnéző három tengely menti dönthetőséggel, kép irányhelyes beállíthatóságával, 180°-ban dönthető tubussal a könnyű újrapozícionáláshoz, két 12,5× nagyítású okulár dioptriakorrekció és pupillatávolság állíthatósággal,","Igen"]
["A társnéző a mikroszkópfej mozgási tengelyében van, ezért a döntése esetén a társnéző tubusa nem mozdul el, segítve ezzel az intraoperatív egyensúlyi helyzet megtartását ","Előny a megléte",4]
["Beépített binokuláris képbevetítő egység, minél nagyobb felbontással és színmélységgel ","Igen"]
["Hagyományos mikroszkóp kép, video kép megjelenítése ","Igen"]
["Színes full HD videokamera (1920×1080 felbontás) megléte ","Igen"]
["Integrált színes full HD videokamera (1920×1080 felbontás) megléte ","Előny a megléte",4]
["5.  Digitális archiváló és képfeldolgozó egység"]
["Orvosi minősítésű számítógép rendszer mikroszkóp video és állókép felvételhez és kivitelhez valamint páciens nyilvántartáshoz,","Igen"]
["Minimum 22”-os érintőképernyő,","Igen"]
["Képrögzítés közvetlenül belső merevlemezre, külső USB merevlemezre vagy számítógépes hálózaton keresztül,","Igen"]
["Teljesen integrált full HD video felvevő rendszer, képfeldolgozás, adattárolás, import/export funkció DICOM formátumban.","Igen"]
["HD-Touchscreen flexibilis tartó szerkezet","Igen"]
["Másolás pendrive-ra, USB merevlemezre, és számítógépes hálózaton keresztül","Igen"]
["USB3 port a gyors adatátvitelhez.","Igen"]
["Hangfelvétel készíthető ","Előny a megléte",2]
["MPEG-2 videotömörítés,","Igen"]
["BMP, TIFF és JPEG állóképtárolás,","Igen"]
["DVI-D, HD SDI, és Ethernet számítógépes hálózati csatlakozás,","Igen"]
["Felvétel készítés indítás érintőképernyőről, mikroszkóp fej fogantyúról vagy lábkapcsolóról.","Igen"]
["6.  Lábkapcsoló"]
["Legalább 12, padlóállványról programozható kiosztású funkció (fókusz, zoom, X-Y mozgatás, fényerő állítás, képfelvétel készítés).","Igen, kérjük megadni"]
[]
[]
["7.  További elvárások"]
["A meglévő Medtronic Stealth Station S7-es neuronavigációs rendszerrel való csatlakoztatás  ","Igen",null,null,null,"ö"]
["Robotic funkció megléte.","Igen"]
["Intraoperatív fluorescencia (IOF): vascularis dinamikus IOF, amely a véráramlás dinamikáját is megjeleníti, és sárga 560 nm hullámhosszú tumorrezekcióra alkalmas IOF ","Igen"]
["Centrális érintőképernyővel legyen vezérelhető a mikroszkóp és a kamera, illetve a felvevő minden funkciója.","Előny a megléte",4]
["Védelemmel legyen ellátva a műtőben történő mozgatás közbeni a kerekek által okozott kábel sérülés ellen.","Előny a megléte",4]
["Autofocus megléte. Az autofocus funkcióban lézerspot célzófény jelezze a fókuszpontban lévő területet.","Előny a megléte",4]
["Autodrape funkció az általános izoláció, valamint a gyorsítás és sterilitás megtartása érdekében.","Előny a megléte",4]
["Laterális asszisztens tubus, mely face to face pozícióban is alkalmazható.","Igen"]