{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Adatlap","1. reszajanlat","2. reszajanlat","3. reszajanlat ","4. reszajanlat "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Adatlap","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,2],[14,0,14,2],[26,0,26,2],[0,0,0,5],[8,1,8,5],[11,1,11,5],[15,1,15,5],[3,1,3,5],[7,0,7,2]]}
["21/Ny/2017/SZTE számú\nRegeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére tárgyú közbeszerzési eljárás"]
[]
[null,"mennyiség","nettó egységár (Ft/db)","nettó összár (Ft)","ÁFA (%)","bruttó összár (Ft)"]
["1. részajánlati kör: Fluoreszcens kutatómikroszkóp szövetanalizáló szoftverrel Nagy felbontású time lapse mikroszkóp, inkubációs kamrával"]
["OLYMPUS IX83 fluoreszcens kutatómikroszkóp szovetanalizáló szoftverrel-nagy felbontású time lapse mikroszkóp",1,0,{"$f":"B5*C5","v":0}]
["Scan^R HCS/HT adatgyűjtő- és kiértékelő opció",1,0,{"$f":"B6*C6","v":0}]
["Inkubációs kamra  rendszer (T, CO2, humid) opció",1,0,0]
["1. részajánlati kör összár:",null,null,{"$f":"SUM(D5:D7)","v":0}]
["2. Részajánlati kör: Impedancia alapú sejttesztelés"]
["Impedencia alapú sejttesztelő készülék",1,0,{"$f":"B10*C10","v":0}]
["2. részajánlati kör összár:",null,null,{"$f":"SUM(D10)","v":0}]
["3. Részajánlati kör: Génexpressziós mintázat kimutató platform (RNS/DNS mérés QPCR készülék)"]
["Toptical Real-time PCR készülék",1,0,{"$f":"B13*C13","v":0}]
["N50 UV/Vis spektrofotometer",1,0,{"$f":"B14*C14","v":0}]
["3. részajánlati kör összár:",null,null,{"$f":"SUM(D13)","v":0}]
["4. Részajánlati kör: Eszközök sejttenyésztéshez,  sejtfeltáráshoz, őssejt izoláláshoz, sejtbanki működéséhez"]
["Binder C150 jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral",1,0,{"$f":"B17*C17","v":0}]
["Kis térfogatú centrifuga",1,0,{"$f":"B18*C18","v":0}]
["Biztonsági fülke (Steril fülke)",1,0,0]
["Centrifuga kilendülőfejes rotorral",1,0,0]
["Programozható rotátor",1,0,0]
["MR-12 rázó-billegető készülék",1,0,0]
["110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 DB tárolódobozzal",1,0,0]
["Automata sejtszámoló készülék NanoEntek EVE ",1,0,0]
["MS rázó-billegető készülék",1,0,0]
["Microplate olvasó",1,0,0]
["4. részajánlati kör összár:",null,null,{"$f":"SUM(D25)","v":0}]

{"sheet":"1. reszajanlat","index":1,"n_rows":102,"n_cols":4,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,0,83,3],[37,0,37,3],[81,0,81,3],[0,1,0,4],[7,0,7,3],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[35,0,35,3]]}
["Megnevezés: Fluoreszcens kutatómikroszkóp szövetanalizáló szoftverrel, nagy felbontású time lapse mikroszkóp, inkubációs kamrával"]
["Össz. darabszám:","3 db"]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó összesen:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["Fluoreszcens kutatómikroszkóp szövetanalizáló szoftverrel nagy felbontású time lapse mikroszkóp, inkubációs kamrával"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Minimum paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Inverz motorizált mikroszkóp váz ráeső- és átmenőfényű vizsgálatokhoz, egy szerelő szint (deck) optikai komponensek számára és egy további szint a lézeres Z-drift kompenzátor számára. Motorizált koaxiális durva- és finomfókusz, amely az objektívrevolvert mozgatja fel és le, fókuszálási tartomány legalább 9.5 mm, legnagyobb fókuszsebesség legalább 3 mm/mp, legkisebb lépésköz legfeljebb 0.01  µm. A beépített kijelző mutassa a fényerőt, vizsgálati módot, objektívpozíciót, szűrőpozíciót, fényutat, és fluoreszcens shutter pozíciót. Fényútvonal-választási lehetőségek az okulárok és a baloldali kamera port között: 0:100, 50:50, 100:0. Vezérlő egységgel, kábelekkel.","Igen"]
["Lézeres Z-drift kompenzáló rendszer az inverz motorizált mikroszkóp vázhoz, a fókusz sebessége legfeljebb 1 - 5mp a fókusztartományon belül. Két üzemmód: folyamatos és single shot üzemmódok. Az Z-drift lézerdióda hullámhossza 790nm, a támogatott vizsgálati módszerek: fluoreszcens, DIC (csak single shot módban), fáziskontraszt. Használható kell legyen önállóan vagy a vezérlő szoftverrel egyaránt.","Igen"]
["Ergonomikus binokuláris tubus legalább 35° és 85° állítható döntéssel, a szemmagasság legyen állítható legalább 410mm és 470mm között, a dioptria-állíthatósági tartomány legyen legalább ± 5","Igen"]
["Egy pár széleslátóterű okulár 10x nagyítással, fókuszálható, legalább FN26","Igen"]
["Átmenőfényű állvány a mikroszkóp vázhoz 100W halogén megvilágítással, legalább 30°-ban hátradönthető, 2db 12V100W izzóval és nagy munkatávolságú (legalább 27mm) és nagyfelbontású (legalább NA 0.55) kondenzorral, minimum 5 foglalattal optikai elemek számára. A kondenzor fókuszálása az állvány elülső oldaláról vezérelhető. A kondenzor magassága mechanikusan határolható a gyors és pontos visszaállításhoz. A kondenzor fókusztartománya legalább 85 mm és az állvány tartalmazzon legalább 4 kibillenthető foglalatot 45mm átmérőjű szűrők számára.","Igen"]
["Univerzális Plan Spectral Apochromat 4x objektív, NA ≥ 0.16, Munkatávolság≤13mm, cc=-","Igen"]
["Univerzális Plan Spectral Apochromat 10x objektív, NA≥0.4, Munkatávolság≤3.1mm, cc=0.17mm","Igen"]
["Nagy munkatávolságú U C Plan Fluorite 20x objektív, NA ≥ 0.45, Munkatávolság ≤ 6.4mm - 7.6mm, állítható fedőlemez-korrekciós (cc) tartomány legalább 0 és 2mm között","Igen"]
["Nagy munkatávolságú U C Plan Fluorite 40x objektív, NA ≥ 0.6, Munkatávolság ≤ 2.7mm - 4mm, állítható fedőlemez-korrekciós (cc) tartomány legalább 0mm - 2mm között.","Igen"]
["Univerzális Plan Spectral Apochromat 60x szilikon olaj immerziós objektív, NA ≥ 1.05, WD ≤ 0.8mm, állítható fedőlemez-korrekciós (cc) tartomány legalább 0.13 és 0.19mm között, legnagyobb látómező minimum 0.73mm.","Igen"]
["Valósidejű vezérlőegység (RTC saját CPU-val (számítógép a számítógépben), temporális felbontás legfeljebb 1ms, időzítési pontosság < 0.01ms, hardveresen szinkronizált multitasking képalkotás (megvilágítás, szűrőtárcsák, shutter-ek, stb.), pontos kamera kontrol külső trigger segítségével). Legalább 7-csatornás DIG I/O a kísérletek pontos időzítéséhez és a megszakításmentes adatrögzítéshez.","Igen"]
["L-alakú fluoreszcens megvilágító egység légyszem-optikával a teljes látómező homogén megvilágítása érdekében, jobb és baloldalra egyaránt felszerelhető legyen. Köhler és kritikus megvilágításra legyen alkalmas (fényforrástól függően). Centrálható mezőrekesz, 3-állású szűrőcsúszka 25mm átmérőjű és max 2mm vastag szűrők számára.","Igen"]
["Motorizált, legalább 8-pozíciós fluoreszcens szűrőkockatartó egység, shutter funkcióvala mikroszkóp vázhoz. Legnagyobb váltási sebesség a szomszédos pozícióra maximum 500ms, a legnagyobb zársebesség maximum 200 ms. A kockák legyenek kézzel bekattinthatóak, szerelésük ne igényeljen szerszámot.","Igen"]
["Megvilágító egység 150W Xenon vagy Higany-Xenon kevert gáz égővel, fénykábel-csatolt, legalább 8-pozíciós gerjesztő szűrőtárcsa 25 mm-es szűrőkhöz, maximum 50ms váltás a szomszédos pozíciók között, legalább 14 intenzitásszinttel rendelkező attenuatorral és nagysebességű shutter (meximum 1 ms on/off)."]
["Szűrőszett DAPI/ FITC/Cy3/Cy5 - kemény bevonatú (hard-coated) szűrőszett magas áteresztéssel: 377/50 HC, 485/20 HC, 560/25 HC és 650/13 HC gerjesztő szűrők, szűrőkocka DAPI/FITC/Cy3/Cy5 négysávos polychroic tükörrel és emissziós szűrővel.","Igen"]
["Motorizált tárgyasztal a mikroszkóphoz, közvetlenül a vázra szerelve. Mozgástartomány legalább 120 x 80mm. Kétfázisú léptetőmotor golyós csavar vezérléssel (pitch 2 mm). A felbontás legalább 0.01 µm, a pontosság legalább 3 µm, a megismételhetőség legalább 1 µm. A legnagyobb utazási sebesség legalább 120 mm/mp. Univerzális és multiwell tárgyasztal-betéttel, PCIe vezérlő egységgel és joystickkal.","Igen"]
["sCMOS hűtött (vízhűtéssel -30°C, a vízhűtés nem alaptartozék) kamera szett (2048 x 2048 pixel, pixelméret 6.5µm x 6.5µm, effektív terület 13.312mm x 13.312mm, QE (peak) 82%, kiolvasási zaj: 1.9e- rms @ 100fps (standard scan), kiolvasási idő: 10ms @ 100fps (standard scan), élőkép: 100fps @ 2048 x 2048, A/D-átalakítás: 16-bit adatkimenet, C-mount, trigger-in & trigger-out módok), tartalmazza a CameraLink Extension kit-et.","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["CAM-SC50 Camera set - SC50 5Mpixeles (2.560 x 1.920) hűtetlen, színes 1/2.5\" CMOS kamera Cmenetes csatolakozással, USB 3.0 interfész. 2.2 µm x 2.2 µm. Dinamikus tartomány: 12 bit. A csomag tartalma: SC50 kamera fej, USB 3.0 PCIe kártya és USB 3.0 kábel (Szövettani analízishez szükséges 2. kamera)","Igen"]
["minimum 700 x 500 mm méretû, aktív, pneumatikus felfüggesztésû rezgésmentes asztal. Rozsdamentes lemezzel borított, hegesztett szerkezetû merevítõ rendszert tartalmazó acél asztallap, 4 kN hasznos terhelés viselésére alkalmas, másodfokú lineárfázisú szűrőkkel szerelt lábazat együtt. Csendes légkompresszorral és 25 x 25 mm “optikai” raszterban elhelyezett M6 menetes furat elrendezés az asztallapon","Igen"]
["2000VA / 1800W névleges teljesítményű on-line szinuszos szünetmentes tápegység (UPS) valódi hálózati kettős konverziós topológiával, torony kivitel, 8db C13 és 1db C19 kimeneti dugaszoló aljzattal, 21 perc áthidalási idő (75% terhelés mellett), 34.5kg","Igen"]
["Nagyteljesítményű munkaállomás élősejt mikroszkópos képalkotási és elemzési feladatokhoz, Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit operációs rendszerrel. Minimum jellemzők: Intel® Xeon E5-1630v3 3.70GHz CPU, QuadCore, 16GB DDR4-2133 RAM; NVIDIA Quadro K620 2GB PCI-E GPU; 256GB SATA III SSD + 2TB GB SATA III (7200 rpm) HDD; vékony SuperMulti DVD-RW. Interfészek: 10/100/1000MBit TP hálózat; Firewire IEEE-1394a és 2x IEEE-1394b; 2x soros RS-232, 8x USB 3.0 és 2x USB 2.0. DisplayPort / DVI-D adapterrel, EU tápkábellel, USB lézeres egérrel (1000 dpi), USB billentyűzettel (EN) és segédlemezzel (recovery DVD - Microsoft Windows® 7 Professional 64 bit). 24\" monitor (min. 1920x1200@60Hz)","Igen"]
["Bővíthető képalkotó- és mérőszoftver élettudományi mikroszkópos alkalmazásokhoz az alábbi főbb jellemzőkkel:\n• Képalkotás: alap (élőkép megjelenítése és képrögzítés; élőkép összehasonlítása fotóval; mozgókép felvétel; kamera beállítások elmentése és visszatöltése; szálkereszt) / kibővített (TWAIN képalkotás; time-lapse képalkotás) / fejlett (instant EFI; motorizált EFI; manuális MIA; on-line deblur; Z-stack felvétel; time-lapse markerek; szoftver AF; online böngészés) képalkotási funkciók\n• Képkezelő eszközök: alap (kép-jellemzők; kép-navigátor; galéria nézet; megjelenítési beállítások; RGB képek kombinálása; képfeldolgozás; Z-stack projekciók; feliratozás; rétegek kezelése) / kibővített (képjavító szűrők; kép-geometria; többdimenziós feldolgozás; mód-konverzió) és fejlett (kép-aritmetika; intenzitás kalibráció; kép deblur; 3D metszet nézet; spektrális szétválasztás (opcionális); 3D dekonvolúció (opcionális)) képkezelő funkciók\n• Testre szabás: alap (GUI beállítások elmentése és kezelése; sötét mód) / kibővített (felhasználók kezelése; munkafolyamat létrehozása) és fejlett (makró programozás) testre szabási funkciók\n• Fejlett képelemzés: fáziselemzés ROI támogatással; intenzitás profil (t vagy Z); részterület kijelölés (ROI), ko-lokalizáció elemzés (opcionális)\n• Interaktív mérés: alap (vonal profil) / kibővített (interaktív mérések) és fejlett (teljes mérőcsomag; Count&Measure (opcionális)) mérési funkciók\n• Jegyzőkönyv-készítés: alap (adatok exportálása MS Excel-be) / kibővített (statisztika) / fejlett (jegyzőkönyv-szerkesztő; MS Word beépülő modul; részlet kinagyítás) jegyzőkönyv-készítési funkciók\n• Adatkezelés: adatbázis-kezelés (opcionális)\n• Eszköz-támogatás: alap (előre definiált kép-kalibráció; eszközök, vázak és kamerák) / kibővített (automatikus kép-kalibráció; motorizált eszközök és vázak; egyéb kamerák és fényzárak) / fejlett (csúcskategóriás eszközök; Olympus konfokális eszközök, egyéb fényforrások, egyéb tárgyasztalok és kontrollerek (opcionális)) eszközkezelési funkciók\n• 'High-End Camera Solution' szoftvermodul cellSens Dimension szoftverhez az alábbi nagyteljesítményű tudományos kamerák támogatásához: Hamamatsu ORCA Flash4.0 és ImageEM 9100-13, Andor iXon3 897, Qimaging Rolera Thunder, Photometrics Evolve Delta.\n• 'Multiposition Solution' szoftvermodul cellSens Dimension szoftverhez motorizált tárgyasztalok vezérléséhez. Tartalmazza az alábbi funkciókat: pozíciólista és tárgyasztal navigátor különböző pozíciókon vagy nagy területeken (panoráma képek) történő képfelvételhez, pozíciólista elmentése és visszahívása különböző minták azonos pozícióihoz történő navigációhoz. Támogatja az áttekintő képek (overview) elmentését és előre definiált területekről készült panoráma képek automatikus létrehozását. Kombinálható a 'Well Navigator Solution' szoftvermodullal multi-well plate-ekről történő képalkotáshoz.\n• 'Count & Measure Solution' szoftvermodul cellSens Dimension szoftverhez objektumok automatikus küszöbérték-alapú (threshold based) méréséhez egy- vagy többdimenziós képeken. Többféle küszöbérték módszert tartalmaz (automatic, manual HSV, manual and adaptive). Minden objektum automatikus mérése. Az eredmények különböző formában megjeleníthetőek (számok, hisztogramok és 2D-plotok) osztály vagy ROI szerint felosztva. Tartalmazza a 'brightfield unmixing' funkciót.\n• 'Well Navigator Solution' szoftvermodul cellSens Dimension szoftverhez multi-well plate-ek automatikus pásztázásához és képalkotáshoz. Elődefiniált standard plate formátumok (4/6/12/24/48/96/384 wells) pásztázása vagy egyedi formátumok definiálása és kalibrálása (kör vagy négyzet-alapú well-ek). A felhasználói információk és pásztázási terület pozíciók letárolhatóak a képekkel együtt. Elődefiniált és felhasználó által definiált pásztázási mintázatok is elérhetőek a szabványos well plate-ekhez. Az elkészült képek mentési formátuma .vsi. Minden well-ről vagy pozícióról készíthető felvétel egy átnézeti kép vagy több illesztett (panoráma, MIA) kép formájában. Opcionálisan integrálható a 'Database Core Solution' szoftvemodullal az elkészített felvételek és felhasználói adatok struktúrált adatbázis-kezelése érdekében. A 'Multiposition Solution' szoftvermodul megléte követelmény.","Igen"]
["U-DPCAD Kettős adapter port C-menettel 2 elsődleges képdetektálásához, 2 pozíciós (100/0, 0/100)","Igen"]
["Jótállás, mely idő alatt a teljeskörű garanciális szakszervíz biztosított min. 12, max. 48 hó (előny a több)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
[]
["Scan^R HCS/HT adatgyűjtő- és kiértékelő opció"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Teljesen automatizált HCS/HT (high-content screening / high-troughput) mikroszkóp-alapú képalkotó és adatelemző rendszer élettudományi alkalmazásokhoz. Számos különböző formátumú mintatartó támogatott (pl. multiwell-plate-ek, tárgylemezek vagy egyedi mintatartók). Támogatott hardver: IX83 (1- vagy 2-deck kivitel) motorizált inverz mikroszkóp, Scan IM 120x80 tárgyasztal, MT20 (150W Xe vagy HgXe, nagymértékben stabilizált fénykimenet, ahol az intenzitás-fluktuáció <0.1%, visszacsatolás-hurok által stabilizált égő-áram, nagysebességű 8-pozícós gerjesztő-szűrőtárcsa (váltásidő szomszédos szűrő-pozícióra <58ms) 25mm átmérőjű szűrőkhöz (segédeszköz nélkül cserélhető szűrők), attenuátor 14 intenzitásszinttel (1%-100%), nagysebességű fényzár (ki-/bekapcsolás <1ms)) vagy LED fényforrás. Átmenőfényű világoslátóterű (opcionálisan DIC vagy PH) megvilágítás vizuális vizsgálathoz (az átmenőfényű screening-hez nagysebességű FHSA fényzár szükséges (opcionális), valósidejű vezérlőegység (RTC saját CPU-val (számítógép a számítógépben), temporális felbontás: 1ms, időzítési pontosság: < 0.01ms, hardveresen szinkronizált multitasking képalkotás (megvilágítás, szűrőtárcsák, shutter-ek, stb.), pontos kamera kontrol külső trigger segítségével))."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["• Analízis: cytometriai adatelemzés, kapuzás (gating) és osztályozás adatkapcsolt (data-linked) 2D scatter plot-ok és hisztogramok révén","Igen"]
["• Analízis: kinetikai paraméterek egyedülálló analízise (opcionális) - time-lapse cytometria","Igen"]
["• Képalkotás: dedikált valósidejű (real-time) vezérlő egység a tökéletes eszköz-szinkronizáláshoz és nagy időzítési pontossághoz (< 0.01ms)","Igen"]
["• Általános: az adatelemzés élőben zajlik, párhuzamosan a képalkotási folyamattal (\"online\")","Igen"]
["• Képalkotás: opcionálisan nagyintenzitású és flexibilis SpectraX LED fényforrással (6+1 csatorna)","Igen"]
["• Képalkotás: 8 lehetséges gerjesztési csatorna (MT20/LED), 8 lehetséges fluoreszcens szűrőkocka (IX3), opcionálisan 8 emissziós csatorna (FFWO egységet igényel)","Igen"]
["• Képalkotás: opcionálisan mintaadagoló robot támogatással a teljesen automatizált screening alkalmazásokhoz","Igen"]
["• Képalkotás: opcionális szoftver interfészek az automata előkészítő vonalakhoz történő integráláshoz és folyadék-kezeléshez.","Igen"]
["• Általános: önállóan is teljes értékű mikroszkóp üzemmód és képalkotó munkaállomás (cellSens szoftverrel)","Igen"]
["• Képalkotás: objektum-alapú intelligens szoftveres autofókusz és lézeres fókusz-stabilizálás (ZDC)","Igen"]
["• Analízis: teljes értékű többmagos támogatás (multi-core support)","Igen"]
["• Általános:  natív 64-bit támogatás, Windows 10 támogatás","Igen"]
["• Képalkotás: többszintű (Multi-Level) screening (pl. előpásztázás kis nagyításon plusz a ’ritka események’ nagy nagyítású részletes pásztázása)","Igen"]
["• Analízis: 2D dekonvolúció (az alapcsomag része) és opcionális 3D dekonvolúció","Igen"]
["• Általános: online és offline háttér-korrekció (shading correction)","Igen"]
["• Analízis: automatikus populációs detekció","Igen"]
["Az adatkiértékelő és elemző szoftvermodultól elvárt főbb funkciók:","Igen"]
["• automatizált kép és adatelemzés standard assay-khez és assay fejlesztéshez","Igen"]
["• on-line és off-line többmagos (multicore) elemzés","Igen"]
["• képfeldolgozás, képelemzés, objektum detektálás, paraméter kivonat és kalkuláció","Igen"]
["• cytometriai adat kutatás, elemzés, kapuzás (gating) és osztályozás","Igen"]
["• erőteljes és rugalmas kapuzási koncepció automata populáció detekcióval","Igen"]
["• közvetlen kapcsolat az adatpontok, objektumok és képek között","Igen"]
["• assay-alapú munkafolyamat és fejlett tudományos assay-fejlesztési funkcionalitás","Igen"]
["A képalkotó és eszközvezérlő modultól elvárt főbb funkciók:\n• munkafolyamat-orientált konfiguráció és felhasználói felület\n• állítható, erőteljes szoftveres autofókusz eljárás, ami kombinálható a ZDC eszközzel, kétlépcsős durva és finomfókusz, objektum- vagy kép-alapú autofókusz\n• rugalmas plate-manager előre definiált formátumokkal (tárgylemez, multiwell-plate-ek) és szerkesztői interfész egyedi formátumok testre szabásához\n• háttér-korrekció (shading-correction) a térbeli intenzitás homogenitás optimalizálásához\n• time-lapse screening, Z-stack screening, többcsatornás screening (végtelen számú csatorna lehetőség)\n• automata minta-előkészítő vonalakba integrálható (pl. szkriptelhető interfészek folyadék kezeléshe","Igen"]
["Legyen lehetőség továbbá az alábbi bővítésekre:\n• time-lapse kinetikai elemző modul: cytometriai megközelítés élősejt-dinamikai elemzésekhez\n• 3D dekonvolúciós modul\n• mintaadagoló robot\n• nagysebességű motorizált emissziós szűrőtárcsa (RTC által szinkronizált működés)\n• elemző munkaállomás további elemző licensszel","Igen"]
["Szabványosított assay-kre épülő komplex képelemzés és fejlett adatkiértékelés. A rendszer alkalmas az alábbi elterjedt sejt screening assay-kre:"]
["sejtszámlálás","Igen"]
["gén expresszió","Igen"]
["intracelluláris transzport","Igen"]
["transzlokáció","Igen"]
["sejt proliferáció","Igen"]
["élősejt assay kinetikus elemzéssel és kapuzással az eredmény válasz-görbéken","Igen"]
["automatikus FISH elemzés","Igen"]
["sejt migráció","Igen"]
["ritka esemény analízis","Igen"]
["többcsatornás assay","Igen"]
["sejt array screening","Igen"]
["protein lokalizáció és ko-lokalizáció","Igen"]
["sejtciklus elemzés","Igen"]
["bakteriális és vírusfertőzés assay","Igen"]
["micronuclei és comet assay","Igen"]
["Inkubációs kamra  rendszer (T, CO2, humid) opció"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Mikroszkóp inkubációs kamra, amely nagy térfogatot képez a mikroszkóp körül és szabályozható környezeti paramétereket biztosít (hőmérséklet, CO2 (gázkamrával multiwell-hez, tárgylemezhez és 35mm Petri-csészéhez, mágneses), páratartalom), érintőképernyős kijelzővel, hőmérséklet-érzékelővel és sötétítő panelekkel (forgópántok segítségével egyszerűen csatlakoztatható). Adatrögzítő webszerver és távvezérlő asszisztens, ImageJ plug-in legyen elérhető az adatok importálásához. Adatrögzítő szoftverrel a hőmérséklet és koncentrációs adatokhoz."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény",null,"Ajánlott paraméter"]
["Hőmérsékletszabályozó és fűtő egység. A hőmérséklet-szabályozó egységhez a visszacsatolás érkezhet közvetlenül a mintától vagy a kamrán belüli levegő hőmérsékle is mérhető. A fűtőegység tartalmaz egy hőmérséklet- és egy áramlásmérő szenzort amely révén stabil energiabevitel érhető el a kamrán belül. A vezérlés a felhasználóbarát érintőképernyős OKO-TOUCH egységgel történik. Kompatibilis a Smart Box egységgel. Integrált a MetaMorph és MicroManager szoftverekbe.","Igen"]
["Érintőképernyős kijelző. Felhasználóbarát eszköz a Bold Line vezérlő egységek kezeléséhez.","Igen"]
["CO2 szabályozó egység - Bold Line. A CO2 digitálisan szabályozott a 0-18% közötti tartományban és egy eltolódás-mentes nem-diszperzív infravörös (NDIR) kettős hullámhosszú CO2 szenzor által aktívan vezérelt. A szenzor várható élettartama 10 év, pontossága: ± 0.1%. A kiáramlási ráta tartománya: 0.1-0.8 l/min (0.1-0.4 l/perc az OKO-AIR-PUMP-BL esetén). Kompatibilis a Smart Box adatrögzítő, távvezérlő és távsegítség egységgel. A vezérlés a felhasználóbarát érintőképernyős OKO-TOUCH egységgel történik. Integrált a MetaMorph és MicroManager szoftverekbe.","Igen"]
["Légpumpa - Bold Line. Gyorsan és egyszerűen csatlakozatható a légbeömlő csatlakozóra. Kényelmes alternatíva a 100% légtank vagy sűrített levegős csatlakozás helyett. A Bold Line gázszabályozó egység légbeömlő nyílásához csatlakozik és OKO-TOUCH egységgel vezérelhető.","Igen"]
["Rezgésmentes párásító modul. Vízáteresztő membrán segítségével végzi a gáz párásítását. Párásítási kapacitás 37°C-on: a gáz eléri a kb 85% relatív páratartalmat.","Igen"]
["Gázkamra k-keretes betéttel rendelkező tárgyasztalokhoz (160x110mm) - mágneses modell elcsúsztatható fedéllel az egyszerű pipettázáshoz. Minimum kondenzor munkatávolság: 24mm. A mágnesek révén egyszerűen cserélhetőek a mintatartók Petri-csészéhez, tárgylemezhez és Multiwell plate-ekhez. A kamra tartalmaz egy kivehető magasítót a standard multiwell plate-ekhez vagy perfúzió végzéséhez (12 csatorna 2.5mm O.D. csövekhez). Legalább egy mintatartó szükséges hozzá. Opcionális fedelek is elérhetőek.","Igen"]
["Standard Multiwell zár, amely a standard multiwell plate-eket tartja az elektromos-, gáz- és vízkamrában – mágneses","Igen"]
["1db 1”x3” kamrás tárgylemez és 1db 35mm Petri-csésze tartó – mágneses","Igen"]
["Hőmérsékletérzékelő fedél. Minta visszacsatoláshoz 35mm Petri csészéhez","Igen"]
["Sötétítő panelek. E panelek forgópántok segítségével egyszerűen csatlakoztathatóak a kamra falához és sötét környezetet biztosítanak a fényérzékeny alkalmazások számára (pl. fluoreszcencia). Pedál segítségével aktiválható a kamra belsejében elhelyezett LED fény, ami lehetővé teszi a minta megtekintését egy átlátszó ablakon keresztül.","Igen"]
["Smart Box. Adatrögzítő, web szerver, távvezérlő asszisztens. Az adatok tárolásához és vezérlő egységek távoli kezeléséhez (web/ okostelefon/ táblagép) valamint távoli segítség a szerviz részéről. ImageJ plug-in elérhető az adatok importálásához.","Igen"]
["Adatrögzítő szoftver a hőmérséklet és koncentrációs adatokhoz.","Igen"]
[]
[]
["Dátum: "]
[null,"…………………………………"]
[null,"              aláírás"]

{"sheet":"2. reszajanlat","index":2,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2]]}
["Megnevezés: ","Impedancia alapú sejttesztelő készülék"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A sejtek valós idejű jelölés nélküli vizsgálatához fejlesztett, impedancia-alapú berendezés. \nA készülék 3 db 16-lyukú lemezzel dolgozik, külön-külön szabályozással. A berendezés lemezei (ún. E-plate 16) alja 80%-ban aranyelektródával borított. A készülék az elektródára szélesztett sejt által, váltóáramra kifejtett ellenállást, az impedanciát méri, és az RTCA szoftverrel ún. cell index adattá váltja át. A készülékkel valós időben, jelölés nélkül vizsgálható sejtproliferáció, és -differenciáció, adhézió, invázió és migráció, sejt-sejt kölcsönhatásból, vagy molekulák által kifejtett citotoxicitás, receptor-mediált jelátvitel, vírusos citopatogenitás, sejtek minőségellenőrzése. \nAz RTCA DP analizátor CO2 inkubátorba helyezendő, ami lehetővé teszi a sejtek viselkedésének hosszú távú monitorozását. Az RTCA szoftver külön lyukanként, átlagolva, vagy minták között összehasonlítva mutatja a felvett impedancia adatokat és diagramokat. Az impedanciaérték-változás megfigyelésével egyaránt sejtszámváltozás és morfológiai változás is követhető. A készülék adherens sejtvonalakra használható.\nHasználható ún. CIM (cell invasion and migration) lemezekkel. Használatával hosszú távon megfigyelhető a sejtek pórusos membránon való migrálása, vagy gélen át történő inváziója. Továbbá használható ún insert-ekkel, amelyek segítségével figyelemmel kísérhetők a sejt-sejt kölcsönhatások.  Az  készülék lehetőséget biztosít arra, hogy a változások a vizsgálat teljes idejében megfigyelhetők legyenek szemben az ún. end-point próbákkal. Feltérképezhető a sejtvonal változása akkor is, ha a változások eltérő időben jelentkeznek. A berendezés használatához a sejteket nem kell jelölni."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["Impedancia alapú valós idejű sejtanalizáló készülék","igen"]
["Kompatibilis sejt-sejt kapcsolatok vizsgálatára alkalmas inzertekkel","igen"]
["RTCA analizáló szoftver","igen"]
["Kompatibilis ún CIM plate-vel sejtek migrációja és inváziójának vizsgálatára (igen/nem) (előny az igen)","felolvasólappon megajánlottak szerint"]
["A jelfelvétel plate alján elhelyezett arany elektródán keresztül történik. ","igen"]
["Plateformátum: 3 x 16 lyukú plate","igen"]
[" A készülék CO2 inkubátorba helyezhető (igen/nem)  (előny az igen)","felolvasólappon megajánlottak szerint"]
[]
[]
["Dátum:"]
[]
[null,"………………………………………………"]
[null,"aláírás"]

{"sheet":"3. reszajanlat ","index":3,"n_rows":76,"n_cols":3,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[12,0,12,3],[53,0,53,3],[10,0,10,2]]}
["Megnevezés: ","Génexpressziós mintázat kimutató platform (RNS/DNS mérés QPCR készülék)"]
["Össz. darabszám:","1-1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó (qTower3 Real-time PCR készülék):"]
["Ajánlati ár nettó ( N50 UV/Vis spektrofotometer):"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Real-time PCR aranyozott ezüst blokk technológiának köszönhetően, kiemelkedő hőmérsékleti uniformitást, gyors melegedést és hűtést tesz lehetővé, a gyors PCR reakciók és reprodukálhatóság érdekében. A készülék beépített tablet által vezérelt, szoftvere, a qPCRsoft három felhasználói szinten nem kötött licenszhez. Melegítési sebessége akár 8°C/s, hőmérséklet uniformitása +/- 0,15 °C. Optikai rendszere akár 6 mp alatt végig szkenneli a 96-lyukú blokkot, a 8 nagyteljesítményű optikai szálnak köszönhetően. A gerjesztést 4 nagy fényerejű és hosszú élettartalmú LED biztosítja. A készülék tartalmaz egy 470/520nm filtert és egy 565/605nm filtert."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["1) Real-time PCR készülék"]
["Aranyozott, ezüst blokk","igen"]
["Blokk kapacitása: 96 lyukú; 96 db 0,2ml minta","igen"]
["Max. melegítési sebesség min. 4, max. 8 ° C/másodperc (előny az alacsonyabb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Max. hűtési sebesség min. 2, max. 8 ° C/ másodperc (előny az alacsonyabb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Hőmérséklet tartománya: 4 - 99 °C","igen"]
["Hőmérséklet uniformitás  ± 0.15°C 55°C fokon","Igen"]
["Hőmérséklet állíthatósága min. 0.1°C/ciklus","Igen"]
["Gradiens 12 oszlopon keresztül, 0,1°C - 40°C tartományban","Igen"]
["Blokk tető hőmérséklete: 30 °C - 110 °C","Igen"]
["Blokk tető nyomása 30 kg","Igen"]
["Vezérlés: beépített 10\" tablet, Win 8.1","Igen"]
["Korlátlan számú program","Igen"]
["USB port adatmásoláshoz","Igen"]
["Méret 27,5 cm x 58,5 cm x 27,5 cm","Igen"]
["Tápegység 230V","Igen"]
["Kompatibilis műanyag áru 96 lyukú mikrolemez adhezív optikai fóliával","Igen"]
["8 0.2 ml strip optikai fedővel","Igen"]
["0.2 ml csövek optikai fedővel","Igen"]
["Szenzitivitás: képes 1 kópia humán genom DNS target szekvencia detektálásra","Igen"]
["Mérés sebesség 96 lyukú lemeznél max. +A20:A326 másodperc, függetlenül a színek számától","Igen"]
["Minta térfogat µl 5-90 µl "," igen"]
["Fényforrás 4 hosszú élettartamú nagyenergiájú LED (kék, zöld, piros, fehér)","Igen"]
["Dinamikus tartomány: 10 nagyságrend","Igen"]
["Fényút szabadalmaztatott technológia által, 8 nagyteljesítményű optikai szálon keresztül jut el a fókuszált LED fénye a mintához, amelyről visszaverődve jut el a PMT-hez.","Igen"]
["Detektor: Nagy érzékenységű PMT","Igen"]
["qPCRsoft Opensource szoftver (kezelő és analízis szoftver, korlátlan licensszel)","Igen"]
["Analízis módszerek Abszolút kvantifikálás","Igen"]
["Relatív kvantifikálás","Igen"]
["ΔΔCt módszer","Igen"]
["Genotipizálás","Igen"]
["Hatékonysági vizsgálat","Igen"]
["Többgénes analízis","Igen"]
["Export lehetőségek Excel, *.csv GenEx, qBASE","Igen"]
["Maximális Filterszám: 12","Igen"]
["Maximális fluoreszcens filterszám: 6","Igen"]
["Maximális FRET filterszám: 5","Igen"]
["Tartalmaz 470nm/520nm filtert FAM, SybrGreen, Alexa488 festékekhez","Igen"]
["Tartalmaz 565nm/605nm ROX, TexasRed, Cy3,5 festékekhez","Igen"]
["Zajszint: 45dB","Igen"]
[]
["2) UV/Vis spektrofotometer"]
["Mérési tartomány: 200 nm-650 nm. ","Igen"]
["Teljes spektrum felvételi sebessége: 5-8 sec"," igen"]
["Szoftver: Linux, 1GHz processzor, (8 GB belső memória, 2 USB-port, Wi-Fi, USB A/B, HDMI és LAN csatlakozás ","Igen"]
["Kijelző: beépített, 7\"-os 1024 x 600, kesztyű kompatibilis érintőképernyő","Igen"]
["dsDNS detekciós tartomány: 5 ng/µl - 7500 ng/µl","Igen"]
["BSA detekciós tartomány: 0,15 mg/ml - 217 mg/ml","Igen"]
["Minimum mintatérfogat: 0,3 µl","Igen"]
["Fotometriás tartomány: 0,1 - 150 A","Igen"]
["Pontosság: +/- 1,5 nm","Igen"]
["Abszorbancia stabilitás: +/- 0,004 A, vagy +/- 2%","Igen"]
["Fényforrás: xenon lámpa","Igen"]
["Vezérlési lehetőségek: touchscreen, tablet, okostelefon, laptop ","igen"]
["Szoftver rendszer kompatibilitása: Windos 7, Windows 8, OS x, iOS, Android","Igen"]
["Méretek: 200 mm x 120 mm x 200 mm (W x H x D)","Igen"]
["Súly: 2-6 kg","Igen"]
["Nem igényel kalibrálást, vagy kiegészítő karbantartást. "," igen"]
["Sample Compression Technology","Igen"]
["Blank Control funkció emlékezteti a felhasználót a fej letisztítására vak mérések előtt ","Igen"]
[]
["Dátum: "]
[null,"……………………………"]
[null,"aláírás"]

{"sheet":"4. reszajanlat ","index":4,"n_rows":254,"n_cols":4,"rows_kept":254,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[203,0,203,3],[140,0,140,3],[160,0,160,3],[162,0,162,3],[0,1,0,3],[7,0,7,3],[9,0,9,3],[30,0,30,3],[180,0,180,3],[56,0,56,3],[142,0,142,3],[32,0,32,3],[58,0,58,3],[75,0,75,3],[106,0,106,3],[124,0,124,3],[61,4,62,4],[73,0,73,3],[104,0,104,3],[122,0,122,3],[201,0,201,3],[182,0,182,3]]}
["Megnevezés: ","Eszközök sejttenyésztéshez,  sejtfeltáráshoz, őssejt izoláláshoz, sejtbanki működéséhez"]
["Össz. darabszám:","10 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó összesen:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
["Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Páralecsapódás mentes nemesacél belső tér","Igen"]
["Max. hőmérséklet (°C) min. 6, max. 65  (előny a nagyobb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Min. hőmérséklet (°C)  szobahőmérséklet  +7°C","Igen"]
["Sterilizálás hőlég, 180°C","Igen"]
["Hőmérséklet pontossága ± 0.1 °C","Igen"]
["Kapacitás min. 135 l, max. 160 l (előny a nagyobb) ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Ajtón jobboldali ajtópántok","Igen"]
["Áramforrás 230 V","Igen"]
["Koncentráció (CO2) 0-20%","Igen"]
["Koncentrációtartás (CO2) ±0.1%","Igen"]
["Lyukacsos nemesacél polc  min. 2 db max. 4 db (előny a több)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Külső méret szél. x mag. x mély. (mm) 680 x 819 x 815","Igen"]
["Hőlég sterilizálás teljesíti a GLP/GMP-nek megfelelő követelményeket,","Igen"]
["Hegesztés mentes lekerekített sarkok","Igen"]
["Intelligens hőmérséklet vezérlésének, és infravörös CO2 érzékelő","Igen"]
["Víztartó tál beépített kondenzáció szabályzással ","Igen"]
["A vezérlési beállítások jelszóval levédhetők","Igen"]
["Gázkeverő fej oszlatja szét a CO2-ot ezzel meggátolva a turbulenciát. ","Igen"]
[]
["Kis térfogatú centrifuga"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["44 * 1,5 és 2 ml mikrocentrifuga csövek centrifugálására alkalmas rotor","Igen"]
["Max RCF: 21 380 xg","Igen"]
["Max. térfogat: 44 x 1,5/ 2 ml","Igen"]
["Futási idő: 59 min 50 s / 10 s lépésenként, 99 h 59 min/ 1 min","Igen"]
["Méret: 28 cm x 29 cm x 55 cm","Igen"]
["Súly: min. 25kg max. 40 kg (előny a kevesebb)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Szénkefe nélküli indukciós motor","Igen"]
["Mikroprocesszoros szabályzás","Igen"]
[" Automatikus kiegyensúlyozatlanság érzékelő és motorzár","Igen"]
["motor szabályozott biztonsági fedél zár","Igen"]
["Rozsdamentes acél rotorkamra","Igen"]
["CFC-mentes hűtőrendszer (-20°C-tól +40°C-ig)","Igen"]
["Kijelző funkciók:","Igen"]
["Önellenőrző program","Igen"]
["Maximum memória: 99 program","Igen"]
["Gyorsindító gomb rövid programokhoz","Igen"]
[" Előhűtő program","Igen"]
["Hő tartás nyugalmi állapotban","Igen"]
["Folyamatos kijelzés: beállított és aktuális értékek","Igen"]
["Rendelkezik sebesség előprogramozási lehetőséggel ","igen"]
["Rendelkezik futási idő előprogramozási lehetőséggel ","igen"]
[]
["Biztonsáfülke (Steril fülke)"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Biztonsági fülke (Steril fülke), 1,2 munkafelülettel, UV lámpával, 2 elektromos csatlakozással, tartóállvánnyal."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["1,2 m munkafelülettel UV lámpával, 2 elektromos csatlakozással, tartóállvánnyal.","Igen"]
["EN12469 TÜV minőségbiztosított fülke.","Igen"]
["A levegőáramlás sebessége mikroprocesszor által szabályozott.","Igen"]
["Levegőáramlása: beáramlás: 346cmh, lefelé: 738cmh, kiáramlás: 346cmh","Igen"]
["LED kijelző.","Igen"]
["Beépített óra az eltelt időmérésére.","Igen"]
["Rendelkezik értesítési funkciókkal: vészhelyzet, meghibásodás esetén ","igen"]
["Áramkimaradás esetén automatikus visszaállítás tulajdonság ","igen"]
["Lejtős kialakítás a legjobb levegőáramlás- és a kényelmes munkavégzés érdekében.","Igen"]
["Rozsdamentes acélból készült belső felületek.","Igen"]
["ULPA filter, 99,999 % hatékonyság,  akár 0,3 mikronos részecskék kiszűrésére","Igen"]
["Zajszint min. 25 db, max 70 dB (A) (előny az alacsonyabb) ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
[]
["Centrifuga kilendülőfejes rotorral"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Hűthető asztali univerzális centrifuga kilendülő rotorral és 2 x 2 db persellyel amely 3 x 50 ml és 7 x 15 ml centrifuga csövek centrifugálására"]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Max RCF: 24325 xg","Igen"]
["Max. térfogat: 6 x 250 ml","Igen"]
["Sebesség tartomány: 200- 16 000 RPM (min-1)","Igen"]
["Futási idő: 59 min 50 s / 10 s lépésenként, 99 h 59 min/ 1 min","Igen"]
["Méret: 72 cm x 36 cm x 51 cm","Igen"]
["Súly: 77 kg","Igen"]
["Szénkefe nélküli indukciós motor","Igen"]
["Mikroprocesszoros szabályzás","Igen"]
["Automatikus kiegyensúlyozatlanság érzékelő és motorzár","Igen"]
["motor szabályozott biztonsági fedél zár","Igen"]
["Rozsdamentes acél rotorkamra","Igen"]
["CFC-mentes hűtőrendszer (-20° to +40°C)","Igen"]
["Autoklávozható rotorok","Igen"]
["A Futási idő végén hangjelzés","Igen"]
["Kijelő funkciók:","Igen"]
["Önellenőrző program","Igen"]
["Maximum memória: 99 program","Igen"]
["Gyorsindító gomb rövid programokhoz","Igen"]
["Előhűtő program","Igen"]
["Hőtartás nyugalmi állapotban","Igen"]
[" Folyamatos kijelzés: beállított és aktuális értékek","Igen"]
["Sebesség előprogramozás","Igen"]
["Futási idő előprogramozás","Igen"]
["Egy kézzel is könnyen programozható","Igen"]
["Kilendülő rotorral, rotor max. sebessége: 4500 rpm, RCF:3780","Igen"]
["2 x 2 db persellyel amely 3 x 50 ml és 7 x 15 ml centrifuga csövek centrifugálására","Igen"]
[]
["Programozható rotátor"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A programozható rotátor készülék mikroprocesszor általi vezérlése nem csak a platform vertikális forgását teszi lehetővé, hanem reciprok rotációját és rezgő mozgását is. A berendezés ezt a három mozgási típust külön, páronként, ciklusokban vagy periódikusan ismételve is képes létrehozni, emiatt a készülék számos laboratóriumi alkalmazásra alkalmas. A készülék az élettudományi laborok elengedhetetlen eszköze hibridizációs reakciók, extrakciók, homogenizációk, biológiai komponensek keverése és mosása során.\nA programozható rotátor használható hideg szobában és inkubátorban, hőmérsékleti tartománya + 4 ° C-tól + 40 ° C-ig terjed. Alacsony feszültségű külső tápegysége (12 V) biztonságos működést tesz nedves környezetben is."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Vertikális rotáció sebessége: 1-100 rpm (lépésköz 1 rpm)","Igen"]
["Vertikális rotáció szöge 360°","Igen"]
["Vertikális rotáció időzíthetősége: 0-250 sec","Igen"]
["Reciprokális rotáció mértéke: 1-100 rpm (lépésköz 1 rpm)","Igen"]
["Dőlésszög tartomány: 1 ° - 90 ° (lépésköz 1 °)","Igen"]
["Rezgő mozgás dőlésszöge: 0 ° - 5 ° (lépésköz  1 °)","Igen"]
["Rezgő mozgás programozhatósága: szünet / vibrálás időzíthetősége 0-5 mp","Igen"]
["Digitális kijelzőn történő időintervallum beállítása: 1 perc-24 óra / non-stop (növekmény 1 perc)","Igen"]
["Maximális terhelés: < 0,5 kg","Igen"]
["Kompakt készülék 400x200x160 mm-nél kisebb, ","Igen"]
["Súly: 2 kg-nál könnyebb","Igen"]
["Bemeneti feszültség / energiafogyasztás 12 V, 660 mA / 8 W","Igen"]
["Külső tápegység: AC 100-240 V 50/60 Hz; Kimenet DC 12 V","Igen"]
[]
["Rázó-billegető készülék"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Kíméletes, de intenzív keverést biztosít a platformra helyezett oldatok számára. Az állítható sebesség és platform dőlésszög hozzájárul ahhoz, hogy a paraméterek optimálisak legyenek a keverés és billegetés számára. \nAz eszköz ideális az elektroforézist követő géltisztításhoz, extrakciós és hibridizációs munkákhoz, festő/tisztító eljárásokhoz és médium homogenizálásához is. Amennyiben inkubátor belsejében működtetik, ideális lehet különböző eredetű sejtek sejttenyésztő edényekben történő tenyésztésére is (média mennyiség 5 literig). A rázókészülék használható hidegszobában és inkubátorban (üzemhőmérséklet + 4 és + 40 °C). Az alacsony feszültségű külső áramforrás (12 V) miatt használat biztonságos párás környezetben is."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
[" Keverési frekvenciatartomány: 1-99 oscill/min (lépésköz 1 oscill/min)","Igen"]
["Dőlésszög tartomány (1-50 oscill/min esetben): 0°-10° (lépésköz 1 °)","Igen"]
["Rögzített dőlésszög (51-99 oscill/min esetében): 10 °","Igen"]
["Digitális időzítő: 1 perc - 99 óra 59 perc (1 perces lépésekkel) / non-stop","Igen"]
["Kijelző: LCD, 16 x 2 jel","Igen"]
["Maximum folyamatos működéi idő: 168 óra","Igen"]
["Minimum terhelés: min. 1 kg, max. 6 kg (előny a magasabb érték)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Teljes platform max 600 x 600 mm, 2D ","igen"]
["Méret (Szélesség x Hossz x Magasság): 430 x 480x 210 mm","Igen"]
["Súly: max. 12 kg","Igen"]
["Bemenő feszültség, áram /teljesítmény fogyasztás: 12 V, 1.1 A / 13 W","Igen"]
["Külső tápegység: bemenet AC 100-240 V 50/60 Hz; kimenet DC 12V","Igen"]
["Üzemi hőmérséklet: +4 - +40°C","Igen"]
[]
["110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 db tárolódobozzal"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["110 literes folyékony nitrogéntároló tartály rackekkel és tárolódobozokkal."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Kapacitás minimum 100 l - maximum 120 l (előny a magasabb érték)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Folyékony és gáz fázis tárolására alkalmas","Igen"]
["Súlya üresen: max. 50  kg","Igen"]
["Súlya tele folyékony fázissal:max. 150 kg","Igen"]
["Súlya tele gáz fázissal: max. 70 kg","Igen"]
["Statikus tartási idő folyékony fázisra: min. 100 nap","Igen"]
["Statikus tartási idő gáz fázisra: min. 16 nap","Igen"]
["Nyak átmérője: min. 150 mm","Igen"]
["Külső átmérő: max. 700 mm","Igen"]
["Magassága: max. 1100  mm","Igen"]
["Napi párolgási ráta: max. 1 l/nap","Igen"]
["Rackek száma: min. 3","Igen"]
["Maximális mennyiségű dobozzal","Igen"]
["Csövek száma dobozonként: 81 2ml cső / 100 1,2ml cső","Igen"]
["Csövek száma (1,2/2ml): 3600","Igen"]
[]
["Automata sejtszámoló készülék"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Asztali sejtszámláló készülék","Igen"]
["Működési hőmérséklet: 5 - 40 °C","Igen"]
["Maximális páratartalom: 20 – 80%","Igen"]
["Számolási idő min. 0 sec., max. 20 sec (előny az alacsonyabb érték)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Sejtszámolási tartomány (sejt/ml): 1 x 10^4 - 1 x 10^7","Igen"]
["Optimális sejtszámolási tartomány (sejt/ml): 1 x 10^5 - 4 x 10^6","Igen"]
["Sejtméret: 5 - 60 µm","Igen"]
["Súly: max. 4  kg","Igen"]
["Sejtszámláló lemez anyaga polimetilmetakrilát","Igen"]
["Kamra mélysége: 100 µm","Igen"]
["Kamra térfogata: 10 µl","Igen"]
["Kezelőfelület: 7\" LCD érintőképernyő","Igen"]
["Minimum 500 mérés eredményének tárolására alkalmas","Igen"]
["USB port adatátvitelhez","Igen"]
[]
[]
["Rázó-billegető készülék"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Rázó - billegető készülék a microprocesszor általi vezérlésnek köszönhetően kiemelkedően precíz mozgás szabályozást tesz lehetővé. A működés lehet folyamatos vagy időzített az integrált elektronikus időzítőnek köszönhetően. A készülék ideális inkubátorban tartott sejtkultúrák számára. A sebesség és időbeálltások a LED kijelzőn követhetőek nyomon. \nA készülék maximum terhelhetősége eléri a kimagasló 8 kg terhelési tömeget. A program befejezését hangjelzés követi. A cserélhető és egymásra helyezhető platformok lehetővé teszik különböző alakú és formájú, csövek, flaskák, edények, dobozok és főzőpoharak keverését. A fenti tulajdonságokat a folyadéklepergető bevonatú készülékek is teljesítik és használatuk CO2 inkubátorban és hidegszobában is ajánlott."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["Folyamatos vagy időzített működés, automatikus kikapcsolással.","Igen"]
["Változtatható rázási sebesség 5-től 100 rpm-ig.","Igen"]
["Terhelés: min.: 5 kg, max.: 8 kg","Igen"]
["A 30 x 30 cm-es platform a készülékhez rendelve","Igen"]
["Óramutató járásával megegyező mozgás","Igen"]
["Maximum dőlésszög 12°","Igen"]
["Kontroller: digitális microprocesszor szabályozás","Igen"]
["Időzítő 1~9999 perc folyamatos, 1perc lépésközzel és időzítővel","Igen"]
["Motor: DC szénkefementes ","Igen"]
["Működési hőmérséklet: max:  50 °C-ig","Igen"]
["Platform mérete (szélesség x hosszúság) 30 x 30 cm","Igen"]
["Platform anyaga: festett vas, fém","Igen"]
["Egymásba helyezhető platformok","Igen"]
["Méret: (szélesség x hosszúság x magasság) 300 x 310 x 130 mm","Igen"]
["Súly:  max.: 10 kg","Igen"]
["LED kijelző","Igen"]
[null,"Igen"]
["Multi-Mode Microplate Olvasó"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Szakmai jellemzők:\nA Multi-Mode Microplate olvasó filteres és monokromátoros optikával felszerelt műszer. A monokromátor modul rugalmasságot biztosít az abszorbancia mérésekhez, míg a magas teljesítményű filteres modul lehetőséget ad a lumineszcencia/fluoreszcencia pontos detektálásra. A berendezés UV-Vis abszorbancia, fluoreszcencia, lumneszcencia, TRF és Alpha alkalmazásokhoz tervezett. Kompatibilis Take 3 Micro-Volume plate felszereléssel, amellyel a berendezés kis térfogatú, 2 µL, minták mérésére is alkalmas. A hőmérsékletszabályozást az ún. 4-Zone™ inkubálás biztosítja 50°C fokig, amely egyedülálló technológiával minimálisra csökkenti a lemez tetején kondenzálódó folyadék mennyiségét. Továbbfejleszthető a berendezés 2 reagens-injektorral; segítségükkel a gyorsan lezajló folyamatok követhetők, mint enzimkinetika és Dual-Luciferase® Reporter. Alpha alkalmazásokra alkalmas. A moduláris és továbbfejleszthető műszer, BioStack és más automatizáló állomásokkal kompatibilis. A berendezés tartalmazza a vezérlő és elemző szoftvert."]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Súlyszám","Ajánlott paraméter"]
["kompatibilis 2 mikroliteres kiegészítővel 16 vagy 48 minta egyszeri mérésre","Igen"]
[" kompatibilis kettős adagoló diszpenzerrel minden detekciós módban","Igen"]
["Rendelkezik kettős optikai rendszerrel kombinálva A monokromátort abszorbancia vizsgálatokhoz filteres modullal fluoreszcencia és lumineszcencia mérésekhez","Igen"]
["Lehetőséget biztosít fluoreszcencia felülről és alulról történő mérésekre","Igen"]
[" Alkalmas Alpha mérésekre.","Igen"]
["Hőmérsékletszabályozása 50°C fokig 4-zónás szabályozó rendszerrel, ahol 2 fűtőtest a plate felett, 2 a plate alatt található hőmérsékleti uniformitásért és kondenzáció minimalizálásért. Pontossága: +0.2 °C 37 °C fokon  ","Igen"]
[" A hőmérsékletszabályozó rendszer Rendelkezik gradiens beállítással A platek tetején minimalizálandó kondenzációért.","Igen"]
["Tartalmaz GEN5 adatelemző szoftvert","Igen"]
["Mérési módok: endpoint, kinetikai, spektrális vagy ún. well-area","Igen"]
["Microplate lemezformátumok: 6-től 384 lyukú plate-ig","Igen"]
["Rázás: lineáris, körkörös","Igen"]
["BioStack ™, vagy más automatikus lemezadagolóval kompatibilis","Igen"]
["Abszorbancia:","Igen"]
["Xenon flash lámpa","Igen"]
["Detektor: Fotodióda","Igen"]
["Mérési mód: monokromátorral","Igen"]
["- Hullámhossz tartománya: 200 – 999 nm, 1nm lépésekben","Igen"]
["- Monokromátor sávszélessége: 2,4nm","Igen"]
["- Dinamikus tartomány: 0-4.0 OD","Igen"]
["- Felbontás: 0.0001 OD","Igen"]
["- Olvasási sebessége: 96 lyukú plate: 14 másodperc, 384 lyukú plate: 26 másodperc","Igen"]
["Fluoreszcens intenzitás: ","Igen"]
["Tungsten halogén lámpa","Igen"]
["Detektor: PMT","Igen"]
["Hullámhossz tartománya: 300 - 700 nm","Igen"]
["- Érzékenysége: Fluorescein 5 pM (1 fmol/lyuk, 96-lyukú platen)","Igen"]
["- Olvasási sebessége: 96 lyukú plate: 31 másodperc, 384 lyukú plate: 80 másodperc","Igen"]
["Az ajánlat tartalmaz 2 választható filterpárt"]
["Lumineszcencia mérés:","Igen"]
["- Hullámhossz tartománya: 300 - 700 nm","Igen"]
["Dinamikus tartomány: >6 nagyságrend","Igen"]
["- Érzékenysége: 10 amol ATP (flash)","Igen"]
["Time-Resolved Fluoreszcencia:","Igen"]
[" Xenon flash lámpa","Igen"]
["Detektor: PMT","Igen"]
[" Mérési mód: monokromátorral","Igen"]
["Alpha detektálás:","Igen"]
["Tungsten halogén lámpa","Igen"]
["Detektor: PMT","Igen"]
["Mérési mód: filterekkel","Igen"]
["Érzékenysége: 300 amol biotinilált-LCK-P peptid, 25 µL/ lyuk, 384-lyukú platen","Igen"]
["Sebesség min. 1 perc, max. 5 perc 96-lyukú plate leméréséhez (előny az alacsonyabb érték) ","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Méretek: max.: 100 x 100 x 100 cm ","Igen"]
["Súly: min. 5 kg, max. 25 kg (előny az alcsonyabb érték)","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
[]
[]
["Dátum: "]
[null,null,null,"……………………………"]
[null,null,null,"           aláírás"]