{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["1.rk. CCD spektrométer","2.rk. fotodetektorok","3.rk. négycsat. jelgenerátor","4.rk. Kalibrált VIS-NIR fényf.","5.rk. spektrumanalizátor","6.rk. telj.mérő szenzor, műszer","7.rk. USB oszcilloszkóp"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1.rk. CCD spektrométer","index":0,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,2],[8,0,8,2],[13,1,13,2],[13,0,14,0],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2],[11,0,11,2],[27,0,27,2],[10,0,10,2],[0,1,0,2],[12,0,12,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2]]}
["Megnevezés: ","CCD spektrométer"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz optikai jelek spektrális vizsgálatára alkalmas az UV-tól a közeli IR tartományig (~200-1000 nm). Az eszköztől elvárt a kompakt, hordozható kialakítás, melyben fontos szempont az optikai szálas csatlakozási lehetőség."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Detektálható spektrális tartomány alsó határa: legfeljebb 200 nm"]
["Detektálható spektrális tartomány felső határa: legalább 1000 nm"]
["Belépő rés mérete: 20 és 30 μm között"]
["Optikai felbontás: legfeljebb 2 nm "]
["Optikai szál bemeneti csatlakozó: SMA905 vagy azzal egyenértékű "]
["Detektor pixelszáma: legalább 3648 pixel"]
["Jel/zaj viszony (S/N): legalább 300:1"]
["Legkisebb integrációs idő: legfeljebb 4 ms "]
["Legnagyobb integrációs idő: legalább 10 s "]
["Külső triggerelést és szinkronizációt lehetővé tevő portok biztosítása."]
["Számítógépes csatlakozás: legalább USB 2.0 vagy azzal egyenértékű"]
["A teljes körű üzemeltetéshez szükséges szoftver(ek) és kábelek, csatlakozók, tápegység biztosítása."]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"2.rk. fotodetektorok","index":1,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2]]}
["Megnevezés: ","InGaAs fotodetektorok "]
["Össz. darabszám:","8 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt 8 db, identikus eszköz a közeli infravörös spektrális tartományba eső optikai jelek detektálására és időbeli változásainak vizsgálatára szolgál. "]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Detektor anyaga: InGaAs"]
["Előfeszített, elemmel/akkumulátorral szerelt kialakítás."]
["BNC kimenet."]
["Spektrális érzékenységi tartomány alsó határa: legfeljebb 1000 nm"]
["Spektrális érzékenységi tartomány felső határa: legalább 1600 nm"]
["Érzékelő felület átmérője: legalább 0,1 mm"]
["Sötétáram: legfeljebb 50 µA"]
["Tipikus feléledési idő: legfeljebb 25 ns"]
["Sávszélesség: legalább 14 MHz"]
["Noise Equivalent Power (NEP): legfeljebb 1.5 pW/Hz0.5"]
["Érzékenység 1300 nm-en: legalább 0.4 A/W"]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"3.rk. négycsat. jelgenerátor","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[30,0,30,2],[31,0,31,2],[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2]]}
["Megnevezés: ","Négycsatornás jelgenerátor"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz különböző eszközök precíz időbeli szinkronizációját teszi lehetővé adott késleltetésű és időbeli hosszúságú elektromos impulzusok előállításával."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Csatornák száma: 4"]
["Kimenetek: TTL, illetve analóg"]
["Bemenetek: TTL/analóg, illetve legalább 1 trigger és kapu bemenet"]
["Frekvencia tartomány alsó határa: legfeljebb 0,001 Hz"]
["Frekvencia tartomány felső határa: legalább 20 MHz"]
["Felbontás: legfeljebb 10 ns"]
["Pontosság: legfeljebb 5 ns + (0,0001 × periódus)"]
["Jitter: legfeljebb 500 ps"]
["Egyimpulzus mód, triggerelt/kapuzott impulzus mód biztosítása belső, illetve külső trigger vagy kapu mellett."]
["Késleltetés alsó határa: 0  ns"]
["Késleltetés felső határa: legalább 1000 s "]
["Késleltetés pontossága: legfeljebb 1 ns + 0.0001 × késleltetés"]
["Késleltetés felbontása: legfeljebb 250 ps"]
["Kimeneti impedancia: 50 ohm"]
["Az ajánlatkérő által megjelölt szállítási cím szerinti országban szabványos tápegység és kábelek biztosítása. "]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"4.rk. Kalibrált VIS-NIR fényf.","index":3,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[23,0,23,2],[24,0,24,2]]}
["Megnevezés: ","Kalibrált VIS-NIR fényforrás"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz spektrométerek intenzitás-kalibrációjára szolgál a látható és közeli infravörös tartományban."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Spektrális tartomány alsó határa: legfeljebb 400 nm"]
["Spektrális tartomány felső határa: legalább 2400 nm"]
["Kalibrációs ismételhetőség: legalább ±0,5%"]
["SMA csatlakozóval szerelt."]
["Digitális kalibrációs fájl biztosítása."]
["Kalibráció érvényessége: legalább 50 üzemóra."]
["Maximális kalibrációs pontatlanság a teljes hullámhossz-tartományon: legfeljebb ±12%"]
["Az ajánlatkérő által megjelölt szállítási cím szerinti országban szabványos tápegység és kábelek biztosítása. "]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"5.rk. spektrumanalizátor","index":4,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2]]}
["Megnevezés: ","Spektrumanalizátor"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz optikai jelek nagy felbontású spektrális vizsgálatára alkalmas."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Spektrális tartomány alsó határa: legfeljebb 600 nm"]
["Spektrális tartomány felső határa: legalább 1700 nm"]
["Spektrális felbontás: legfeljebb 8 GHz"]
["Hullámhosszmérés felbontása: legfeljebb 0,2 ppm"]
["Beépített referencia fényforrás."]
["Optikai elnyomás (optical rejection ratio): legalább 30 dB"]
["Optikai szál bemenet: FC/PC vagy FC/UPC konnektor"]
["CW és nagy frekvenciájú (>50 kHz) impulzussorozatok vizsgálatához."]
["Az üzemeltetéshez szükséges vezetékek és tápegység biztosítása."]
["A számítógéphez USB porton kapcsolódik az eszköz."]
["Az üzemeltetéshez szükséges szoftver Windows 7, 8 vagy 10 operációs rendszer alatt fut."]
["Az üzemeltetéshez szükséges szoftver biztosítása. "]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"6.rk. telj.mérő szenzor, műszer","index":5,"n_rows":51,"n_cols":3,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[6,0,6,2],[7,1,7,2],[12,1,12,2],[2,0,2,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[20,0,20,2],[21,0,22,0],[21,1,21,2],[50,0,50,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[14,1,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[13,1,13,2]]}
["Megnevezés: ","Teljesítménymérő szenzorok és teljesítménymérő műszer"]
["Össz. darabszám:","3 db"]
[]
["1. Teljesítménymérő fej 1,5 kW ","1 db"]
["2. Teljesítménymérő fej 10 kW ","1 db"]
["3. Teljesítménymérő kiolvasó egység","1 db"]
[]
["Összesen Ajánlati ár nettó (3 db): "]
["Ajánlati ár nettó (Teljesítménymérő fej 1,5 kW):"]
["Ajánlati ár nettó (Teljesítménymérő fej 10 kW):"]
["Ajánlati ár nettó (Teljesítménymérő kiolvasó egység):"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszközök nagy teljesítményű CW lézernyalábok teljesítményének meghatározására szolgálnak. A beszerezni kívánt három részegység két különböző méréshatárú mérőfejből és egy kiolvasó egységből áll."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["1.) Teljesítménymérő fej 1,5 kW lézerteljesítmény méréséhez"]
["Teljesítménymérés felső határa: legalább 1500 kW"]
["Spektrális érzékenységi tartomány alsó határa: legfeljebb 200 nm"]
["Spektrális érzékenységi tartomány felső határa: legalább 20000 nm"]
["Érzékelő felület átmérője: legalább 50 mm"]
["Zajszint: legfeljebb 1000 mW"]
["Roncsolási küszöb (1080±20 nm-en, maximális teljesítmény mellett): legalább 4 kW/cm2"]
["Válaszidő: legfeljebb 4 s"]
["Kalibrációs pontosság (teljesítmény linearitás): legfeljebb ±3%"]
["Vízhűtéses kialakítás."]
["2.) Teljesítménymérő fej 10 kW lézerteljesítmény méréséhez"]
["Teljesítménymérés felső határa: legalább 10 kW"]
["Spektrális érzékenységi tartomány alsó határa: legfeljebb 800 nm"]
["Spektrális érzékenységi tartomány felső határa: legalább 2000 nm"]
["Érzékelő felület átmérője: legalább 45 mm"]
["Zajszint: legfeljebb 10 W"]
["Roncsolási küszöb (1080±20 nm-en, maximális teljesítmény mellett): legalább 3 kW/cm2"]
["Válaszidő: legfeljebb 8 s  legfeljebb 10 s"]
["Kalibrációs pontosság (teljesítmény linearitás): legfeljebb ±5%"]
["Vízhűtéses kialakítás."]
["3.) Teljesítménymérő kiolvasó egység"]
["Kompatibilitás a megajánlott két mérőfejjel."]
["Kijelző: legalább 320*240 pixel"]
["Teljesítmény átlagolási lehetőség"]
["Kimenetek: analóg, USB"]
["Akkumulátor: igen"]
["Az ajánlatkérő által megjelölt szállítási cím szerinti országban szabványos tápegység és kábelek biztosítása."]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"7.rk. USB oszcilloszkóp","index":6,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[25,0,25,2],[26,0,26,2]]}
["Megnevezés: ","USB Oszcilloszkóp"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz feszültségjelek időbeli vizsgálatát teszi lehetővé egy számítógép segítségével."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Csatornák száma: legalább 8"]
["Bemeneti csatlakozók típusa: BNC"]
["Felbontás: legalább 12 bit"]
["Sávszélesség: legalább 20 MHz"]
["Mintavételi frekvencia: legalább 80 MS/s"]
["Buffer memória: legalább 256 MS"]
["Számítógépes csatlakozás: USB 3.0 porton keresztül"]
["Legalább 1 m hosszú USB 3.0 kábel"]
["Beépített hullám- és függvénygenerátor."]
["Az üzemeltetéshez szükséges szoftver."]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]