{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["STORM kiegészítő eszközök"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"STORM kiegészítő eszközök","index":0,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,2],[0,1,0,2],[12,0,12,2],[23,0,23,2],[8,0,8,2],[13,1,13,2],[13,0,14,0],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2]]}
["Megnevezés: ","STORM szuperrezolúciós optikai mikroszkóprendszer fejlesztéséhez szükséges kiegészítő egységek beszerzése"]
["Össz. darabszám:","eszközönként 1-1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A megajánlatott eszköznek kompatibilisnek kell lennie a meglévő NIKON Eclipse TiE mikroszkóprendszerrel (mikroszkóp és lézer modul), továbbá a műszaki specifikációban részletezett meglévő mikroszkóp egységekhez."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["A lézer kompatibilis legyen a Nikon LU4 lézer modullal, a modulban lévő AOTF-fel vezérelni lehessen a lézer intenzitását. A lézer installálásához szükséges adapterek, szűrők.\nA lézer keskenysávú legyen 488nm±2nm központi hullámhosszal, TEM 00 módusban működjön, 200mW minimális CW teljesítménnyel. "]
["A fehér fényű áteső megvilágítás (hátsó oszlopig van jelenleg meg a mikroszkóp) és detektor egység (a front base cseréje egy oldalsó porttal rendelkezőre) kompatibilis legyen a Nikon TiE Eclipse inverz mikroszkóppal. "]
["Nagy képterű áteső fény detektor: Kamera specifikáció:  Kompatibilis a NIKON NIS Elements C konfokális mikroszkóp vezérlő szoftverrel, 6Mp (2880 x 2048) szines CMOS érzékelő (méret: 6.91 x 4.92 mm + 10%), C-menetes optikai illesztés, adapterrel,  min. 15 fps teljes felbontáson, USB3 digitális interfész. A kamera, installálásához szükséges hardverek (adapterek, tartók) és szoftverek. Kompatibilis legyen a NIS szoftverrel."]
["Motorizált filter egység kompatibilis legyen a Nikon TiE eclipse mikroszkóppal (filterkockák száma: 4-8 között), vezérelhető legyen a NIS rendszerrel."]
["Z piezó asztal rászerelhető legyen a TI-S_ER motorizált x-y eltolóra. A hagyományos mintatartó (tárgylemez stb. felfogatására).\nZ piezó eltoló: eltolási tartománya (min. 100 mikron), visszaállítás pontossága ( <5nm), frekvencia 380 Hz ± 20%, felbontás <0.5 nm \"closed loop control\" Analog (0V to +10V) vezérlő kimenet,  16-bit digital USB control."]
["DIC mikroszkóp feltét kompatibilis legyen a Nikon TiE Eclipse mikroszkóppal. Az összes szükséges optikai elem (retarderek, polarizátorok, kivilágító egység). A DIC egység nagy NA objektívre (NA:1,4) alkalmazható legyen."]
["A detektorportra szerelhető kétcsatornás detektor egység kompatibilis legyen az Andor iXon3 897 EMCCD kamerával. Tartalmazza az összes, installáláshoz és alkalmazáshoz szükséges hardvert: adapter, spektrális szűrők (a 405, 488, 561 és 647 nm gerjesztő lézerek esetén páronként), nyalábosztók (polarizációs) és szoftvert. Az egység kiszerelése nélkül működjön bypass üzemmódban."]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]