{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["1.rk. fényszálhegesztő","2.rk. fényszáltörő","3.rk. száloptikás NIR spekt."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1.rk. fényszálhegesztő","index":0,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[12,0,12,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[29,0,29,2],[8,0,8,2],[13,1,13,2],[13,0,14,0],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2],[11,0,11,2],[28,0,28,2],[10,0,10,2]]}
["Megnevezés: ","Fényszálhegesztő berendezés"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz optikai szálak tartós kötéséhez (hegesztéséhez) használható. Az eszköz az optikai szálak kötéséhez egy nagy energiájú kisülési plazmát alkalmaz (segédgázok alkalmazása nélkül), és lehetővé teszi nagy (köpeny) átmérőjű (akár 1200 μm) szálak hegesztését, akár eltérő átmérőjű szálak esetén is."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Elektromos kisülési plazmán alapuló működési elv, mely nem igényel segédgázokat az üzemeltetéshez."]
["Hegeszthető szálak köpeny átmérőjének alsó határa: legfeljebb 80 μm"]
["Hegeszthető szálak köpeny átmérőjének felső határa: legalább 1200 μm"]
["Hegeszthető szálak bevonat (coating) átmérőjének alsó határa: legfeljebb 160 μm"]
["Hegeszthető szálak bevonat (coating) átmérőjének felső határa: legalább 2000 μm"]
["Standard (egymódusú és többmódusú) és speciális (pl. fotonikus kristály szálak) szálak hegesztése."]
["Két eltérő átmérőjű optikai szál összehegesztése."]
["Szálformázási lehetőségek biztosítása (pl. elvékonyítás)."]
["Hegesztés utáni veszteség-számítás."]
["Tipikus hegesztés utáni veszteség (csillapítás) standard (egy- és többmódusú) szálakra: legfeljebb 0,03 dB."]
["A hegesztett szálak és az elektródák relatív pozíciójának változtatása (sweep): a teljes tartomány legalább 3,0 mm (±1,5 mm)."]
["Minden, az eszköz által elérhető teljes szálméret-tartományon történő alkalmazásához szükséges kiegészítő eszköz (pl. száltartók) biztosítása."]
["Minden, az eszköz üzemeltetéséhez szükséges hardver (kábelek, tápegység) és szoftver biztosítása."]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"2.rk. fényszáltörő","index":1,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[23,0,23,2],[24,0,24,2]]}
["Megnevezés: ","Fényszáltörő berendezés"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz optikai szálak kontrollált töréséhez használható. Az eszköz fejlett szál befogó rendszerrel rendelkezik és lehetővé teszi akár 1000 μm köpeny átmérőjű szálak törését is."]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Alkalmazható szálak köpeny átmérőjének alsó határa: legfeljebb 125 μm "]
["Alkalmazható szálak köpeny átmérőjének felső határa: legalább 1000 μm "]
["Alkalmazható szálak bevonat (coating) átmérőjének alsó határa: legfeljebb 250 μm "]
["Alkalmazható szálak bevonat (coating) átmérőjének felső határa: legalább 2000 μm "]
["Automatikus szálleszorítási (clamping) funkcióval."]
["A száltörési folyamat nyomon követését lehetővé tevő beépített monitor/kijelző."]
["Minden, az eszköz által elérhető teljes szálméret-tartományon történő alkalmazásához szükséges kiegészítő eszköz (pl. alsó és felső betétek) biztosítása."]
["Minden, az eszköz üzemeltetéséhez szükséges hardver (kábelek, tápegység) és szoftver biztosítása."]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]

{"sheet":"3.rk. száloptikás NIR spekt.","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[30,0,30,2],[31,0,31,2]]}
["Megnevezés: ","Száloptikás NIR spektrométer"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlati ár nettó: "]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
[]
["MŰSZAKI LEÍRÁS"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["A beszerezni kívánt eszköz fényjelek spektrális vizsgálatát teszi lehetővé a közeli infravörös (~1000-2500 nm) tartományban. Az eszköztől elvárt a kompakt, hordozható kialakítás, melyben fontos szempont az optikai szálas csatlakozási lehetőség. "]
["Minimum követelmény","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["Detektálható spektrális tartomány alsó határa: legfeljebb 1000 nm"]
["Detektálható spektrális tartomány felső határa: legalább 2500 nm"]
["Detektor anyaga: InGaAs"]
["Detektor pixelszáma: legalább 512"]
["Detektor hűtése: termo-elektromos"]
["Jel/zaj viszony (S/N): legalább 3000:1"]
["Belépő rés mérete: 20 és 30 μm között"]
["A/D konverter: legalább 16 bit"]
["Optikai felbontás: legfeljebb 9 nm "]
["Legkisebb integrációs idő: legfeljebb 1 ms"]
["Legnagyobb integrációs idő: legalább 100 ms "]
["Külső triggerelést és szinkronizációt lehetővé tevő portok biztosítása."]
["Számítógépes csatlakozás: legalább USB 2.0 vagy azzal egyenértékű"]
["Optikai szál bemeneti csatlakozó: SMA905 vagy azzal egyenértékű "]
["A teljes körű üzemeltetéshez szükséges szoftver(ek) és kábelek, csatlakozók, tápegység biztosítása."]
[]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]