{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["1. ALD","2. Glovebox","3. Plazmabevonó","4. PM-IRRAS","5. SEM-PREP","6. Ultramikrotom","7. UvVisNir","8. TEM-EDX","9. TEM-STM","10. TEM-SEM-elektrokémia (2)","11. TEM-gázcella (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. ALD","index":0,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[0,0,0,2],[37,0,37,2],[40,0,40,2],[31,0,31,2],[5,0,5,2],[19,0,19,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["1. részajánlati kör","Atomi rétegleválasztásztó (Atomic Layer Deposition – ALD) készülék"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Gáz, folyadék illetve szilárd halmazállapotú prekurzorokból, különböző felületekre történő vékonyréteg készítésére alkalmas atomi rétegleválasztó berendezés szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt atomi rétegleválasztó készülék az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Integrált Glove box a szubsztrát inert atmoszférában történő cseréjéhez"]
["Szeparált hozzáférés az inert mintacserélő részhez és a bevonó részhez"]
["Class 100 tisztatér kompatibilis"]
["Alkalmas gáz, folyadék és szilárd prekurzorok használatára"]
["A berendezés alkalmas három egymástól függyetlen bevonatkészítésre egy folyamatban a prekurzor tartályok cseréje nélkül."]
["Az eszköz úgy van kialakítva, hogy legalább a következő prekurzorokkal működjön: O2, O3, TiCl4, DEZn, TEMAZr, TMA, TEMAHf, H2O, BTBAS."]
["Az eszköz alkalmas porózus anyagok bevonására, akár nagy pórus hossz/átmérő arány esetén is (legalább 1:10000 pórus hossz/átmérő) "]
["Legalább 150 oC-ig fűthető elzárószelep a prekurzor áramlás teljes lezárására a reakciókamra előtt és után"]
["Vízhűtéses vákuumkamra"]
["Automatikus leállás vákuumpumpa meghibásodás vagy túlzott kamranyomás esetén. "]
["Opcionálisan továbbfejleszthető plasma-enhanced berendezéssé"]
["Reakciókamra"]
[]
["A reakciókamra külön egység a vákuumkamrán belül"]
["A reakciókamra legalább 400 °C-ig fűthető"]
["A kamra legalább 20 cm-es (8 inch) minta befogadására képes."]
[]
["A kamra alkalmas keresztáramú prekurzor adagolásra, az adagolás szabályozására és a ciklusok számának optimalizására. "]
["A folyadék prekurzor tartály hőmérséklete szabályozható az állandó környezet biztosítására, a lecsapódás és a vezetékek szennyezésének elkerüléséhez."]
["Szabályozható hőmérsékletű, legalább 300 °C-ig fűthető, legalább 500 mL térfogatú folyadékcella nyomástávadóval "]
["Legalább 4 db nem fűthető, legalább 200 mL térfogatú  folyadékcella nyomástávadóval"]
["Felhasználó által korlátlanul állítható tartózkodási idő (0-tól ¥-ig)"]
[]
["Kontroll rendszer"]
["PLC vezérlés"]
["PLC-ről vezérelhető: fűtésszabályozó, áramlásszabályozó, vákuumpumpa."]
["Több bevonatmód készítése: egyrétegű-, többrétegű- illetve a prekurzorok kombinálása egy kezelés során."]
["Az aktuális nyomás, hőmérséklet és gázáramlás folyamatos kijelzése. "]
["Automatikus start/stop rendszer a több mint 12 órás kezelések beaállítására."]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést és szerelvényt."]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Adatgyűjtés és adatfeldolgozás eszközei"]
["Az ajánlat tartalmazza a rendszer vezérlését és az adatgyűjtést végző nagyteljesítményű munkaállomást, melynek minimális konfigurációja: alaplap, videokártya és processzor, 12 TB HDD háttértár, SSD rendszerlemez, 24” monitor, egér, billentyűzet Windows operációs rendszer"]
["Az ajánlat tartalmazza valamennyi szállított számítógép operációs rendszerére a jogtiszta öröklicencet."]
[]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék és a vezérlő számítógép, valamint a kapcsolódó szoftver(ek) telepítését és helyszíni beüzemelését, és a rendszer tesztelését próbamérésekkel. Ennek keretében min. 3 db különböző prekurzorból való vékonyréteg előállításával teljesíti a helyszíni elfogadás feltételeit.\n\nAz ajánlat tartalmaz 5 napos (napi 8 óra) szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére. \n"]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]

{"sheet":"2. Glovebox","index":1,"n_rows":43,"n_cols":2,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[0,0,0,2],[34,0,34,2],[17,0,17,2],[31,0,31,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[25,0,25,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["2. részajánlati kör","Programozható moduláris öblítőkamra,\nhőmérsékletszabályozóval, és beépíthető szenzorokkal"]
[]
["Mennyiség: ","2 db"]
[]
["Gáztisztító rendszerrel, hőmérsékletszbályozóval és beépíthatő szenzorokkal szerelt programozható moduláris, hermetikus, pozitív nyomású önlítőkamrák szállítása és beüzemelése. \nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt szabályozható öblítőkamrák az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Felépítés"]
["Legalább 2 kesztyű port"]
["Rozsdamentes acél konstrukció, falvastagság legalább 2,5 mm, vagy több"]
["Tartó állvány, guruló és rögzíthető kerekekkel"]
["Temperált biztonsági üveg, vastagsága minimum 9 mm vagy több"]
["A gázok be illetve elvezetésére szolgáló csővezetékek anyaga rozsdamentes acél"]
["Nagyméretű (legalább 35 cm vagy nagyobb átmérőjű) oldalra szerelt zsilipkamra nyomásmérővel, manuális szelepvezérléssel"]
["Kisméretű (legalább 15 cm vagy nagyobb átmérőjű) oldalra szerelt zsilipkamra nyomásmérővel, manuális szelepvezérléssel"]
["Zsilipek maximális szivárgás értéke 10-5mbar l/s"]
["Gázrendszer"]
["Rendszer maximális megengedett szivárgási értéke 0-0,1 térfogat%/h (ISO-10648-2 szerint)"]
["Automatikus nyomásszabályozás legalább +/-15 mbar pontossággal"]
["Lábpedállal állítható nyomás"]
["Belső atmoszféra cirkuláltatható, állítható elszívási sebességgel"]
["A kamra kialakítása alkalmas pl. nitorgén/argon vagy más inert gáz bevezetésére"]
["Vákuumpumpával szerelt"]
["Munkatérbe épített oxigén analizátor (0-1000 ppm)"]
["Belső kialakítás"]
["Belső méretek: \nkamra legalább 1200 mm széles\nkamra legalább 850 mm magas\nkamra legalább 750 mm mély"]
["A kamra belső világítással rendelkezik"]
["A kamra elektromos ellátása a munkatérben: min. 6 db, biztosítékkal ellátott dugaszoló aljzat. "]
["Rozsdamentes polcok állítható magassággal"]
["Munkatérbe épített nedvesség analizátor (0-1000 ppm)"]
["Vezérlés"]
["PLC, programozható logikai vezérlés"]
["Színes érintőképernyős vezérlő monitor, jelszóvédelemmel ellátott"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt. "]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Az ajánlati ár tartalmazza a szállítást és biztosítás költségeit is"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]

{"sheet":"3. Plazmabevonó","index":2,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[0,0,0,2],[26,0,26,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[18,0,18,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["3. részajánlati kör","Multifunkciós bevonatkészítő berendezés"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Termikus párologtatásos és plazma porlasztásos bevonat készítésére alkamas, a lehető legtöbb anyagtípusra alkalmazható multifuknciós bevonatkészítő berendezés beszerzése és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívántmultifunkciós bevonatlészítő berendezés az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Bevonat források"]
["Kettős fűtőállomással rendelkező termikus párologtató"]
["A termikus rendszer képes egyszerre két féle anyag párologtatására"]
["A termikus párologtatás hőmérséklete legalább 1750 oC, vagy magasabb"]
["Volfrám szálas fűtőszál"]
["Szén bevonat készítésére alkalmas"]
["DC (egyenáramú katós porlasztásos) plazma rendszer"]
["Az ajánlat tartalmaz szénrúdat a szén bevonat készítéséhez"]
["Az ajánlat tartalmaz arany target-et a DC plazmás bevonta készítéshez"]
["A termikus bevonó oxidokra és más szervetlen anyagokra is alkalmazható, amenyiben olvadáspontjuk nem haladja meg a rendszer maximális hőfokát "]
["Kialakítás"]
{"$rows_empty":9}
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlati ár tartalmazza a szállítást és biztosítás költségeit"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]

{"sheet":"4. PM-IRRAS","index":3,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[19,0,19,2],[27,0,27,2],[30,0,30,2],[31,0,31,2],[15,0,15,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[1,1,1,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["4. részajánlati kör","Vibrációs Cirkuláris Dikroizmus (VCD) és Polarizáció Modulált Infravörös Reflexiós (PM-IRRAS) mérésekre alkalmas egység FT-IR spektrométerhez"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Vibrációs Cirkuláris Dikroizmus (VCD) és Polarizáció Modulált Infravörös Reflexiós (PM-IRRAS) mérésekre alkalmas FT-IR spektrométerhez kapcsolható berendezés szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt Vibrációs Cirkuláris Dikroizmus (VCD) és Polarizáció Modulált Infravörös Reflexiós (PM-IRRAS) mérésekre alkalmas FT-IR spektrométerhez kapcsolható berendezés (továbbiakban, az új készülék) az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["PEM egység"]
["Spektrális tartomány 4000-750 1/cm"]
["ZnSe (42 kHz) detektor"]
["Detektoregység állítható beesési szöggel (70°-90°)"]
["Kétcsatornás adatgyűjtés"]
["Fotoelasztikus modulátor + szinkron demodulátor"]
["MIR (középső infravörös) polarizátor"]
["MCT detektor"]
["Kétcsatornás adatgyűjtés"]
["Spektrális tartomány: 12.000-850 cm-1"]
["Folyékony nitrogén hűtésű BaF2 ablakok"]
["Mintatartók, mintamozgatók, mérőcellák"]
["Változtatható optikai úthosszúságú mintatartó VCD és VLD mérésekhez"]
["Eszközkészlet VCD mérésekhez"]
["PM-IRRAS mintatartó folyamatosan változtatható forgáso lehetőséggel"]
["Optikai szűrő"]
["Folyadékcella + folyadékcella tartó"]
["Optikai kicsatoló egység"]
["BaF2 ablakpár"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt."]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék, valamint szoftverek telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]

{"sheet":"5. SEM-PREP","index":4,"n_rows":42,"n_cols":2,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,1,1,2],[22,0,22,2],[30,0,30,2],[33,0,33,2],[15,0,15,2],[6,0,6,2],[9,0,9,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["5. részajánlati kör","Nagyenergiájú ionbombázáson alapuló felülettisztító és mintaelőkészítő készülék"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
[]
["Nagyenergiájú ionbombázáson alapuló elektronmikroszkópiai mintaelőkészítő és felülettisztító berendezés szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt nagyenergiájú ionbombázáson alapuló elektronmikroszkópiai mintaelőkészítő és felülettisztító  az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Ion ágyúk"]
["Két különböző energiájú ion ágyúval szerelt"]
["Ultra-nagyenergiájú ion ágyú; \ngyorsító feszültség: legalább 16 keV maximális energia, folyamatosan állítható"]
["Ultra-nagyenergiájú ion ágyú;\nionáram sűrűség legalább 150 mA/cm2"]
["Kisenergiájú ion ágyú;\ngyorsító feszültsége: 100 eV - 2 keV, folyamatosan állítható"]
["Kisenergiájú ion ágyú;\nionáram sűrűség ~100 mA/cm2,"]
["Kialakítás"]
["Zsiliprendszerű elő-vákuum mintacserélő kamra "]
["CMOS kamera mintamegfigyelő rendszerhez, nagyítás legalább 50X-400X"]
["Zárt láncú gázellátó rendszer"]
["Olajmentes vákuumrendszerrel rendelkezik"]
["Asztalon elhelyezhető kivitel, súlya maximum 80 kg"]
["A berendezés hűtése belső, zártkörű desztillált vizes hűtéssel megoldott"]
["Mintatartók, mintamozgatók, mérőcellák"]
["A minta síkbeli forgatására 360°-ban van lehetőség"]
["A minta síkbeli oszcillálása 10°-40°, 10°-os felbontással"]
["Automatizált mintabehelyezési lehetőség"]
["Bemetsző mintatartó állítható dőlésszöggel: 30°, 45° és 90°-ban"]
["Felületi polírozó mintatartó"]
["Előre programozott mintavékonyítási lehetőségek automatikus üzemmódban"]
["Manuális mintavékonyítási lehetőség"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt."]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Adatgyűjtés és adatfeldolgozás eszközei"]
["Beépített Windows operációs rendszerű számítógép a rendszer teljes üzemeltetéséhez és vezérléséhez"]
["Az ajánlat tartalmazza a számítógép operációs rendszerére a jogtiszta öröklicencet."]
["Az ajánlat tartalmazza azon szoftvercsomag jogtiszta öröklicencét, amely képes az új készülék által mért adatok teljeskörű feldolgozására, értékelésére és prezentációjára."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék és a vezérlő számítógép, valamint a kapcsolódó szoftver(ek) telepítését és helyszíni beüzemelését, és a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]

{"sheet":"6. Ultramikrotom","index":5,"n_rows":46,"n_cols":2,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[35,0,35,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[41,0,41,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[25,0,25,2],[1,1,1,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["6. részajánlati kör","Krio-fejjel ellátott ultramikrotróm készülék tömbi anyagokból való ultravékony metszetek előállítására"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Krio-fejjel ellátott, tömbi anyagokból ultravékony, elektronmikroszkópos vizsgálatokra kész metszetek előállítására alkalmas ultramikrotróm berendezés szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt ultramikrotom készülék az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Ultramikrotóm berendezés"]
["Négy irányban motorizáltan mozgatható késbefogó. Teljesen motorizált késtartó az É-D és K-Ny irányú mozgatáshoz (min. 25 mm K-Ny, min. 10 mm É-D)"]
["A metszési tartomány legalább 1 és 15000 nm közöttinek választható."]
["A metszési tartományt 1-100 nm közt 1 nm vagy jobb (kisebb) felbontással lehet állítani."]
["A metszési tartományt 100-2500 nm közt 10 nm vagy jobb (kisebb) felbontással lehet állítani."]
["A metszési tartományt 2500 nm - 15000 nm közt 500 nm vagy jobb (kisebb) felbontással lehet állítani."]
["A metszési sebesség beállítási lehetősége 0,05-100 mm/s között legalább 30 lépésben"]
["0,2 - 15 mm között szabályozható vágási ablak"]
["6-12 mm közötti üvegkés használható."]
["6-12 mm közötti gyémántkés használható."]
["Lehetőséget biztosít az ún. \"rocking\" mód használatára trimmelésnél."]
["Tartalmaz beépített sztereomikroszkópot, amelynek nagyítása legalább x7 – x60 között manuálisan állítható."]
["Tartalmaz beépített kamerát a preparáló térben, amelynek van külső monitor csatlakoztatási lehetősége és képes képek mentésére közvetlen memóriakártáyra."]
["Képes legalább 5 előre programozott metszési kombináció és metszési sebesség tárolására."]
["Lehetőséget biztosít univerzális (d = 3-8 mm) és lapos (flat) (0-4 mm) mintatartó használatára is."]
["A berendezéssel szállított gyémánt kések száma: min. 2 db"]
[]
["Fagyasztó feltét"]
["A fagyasztott metszetkészítés hőmérséklete -15 °C és -185 °C között szabályozható"]
["Rendelkezik hőmérsékletérzékelővel a minta, a vágókés és a gázok számára, amelynek mérési tartománya legalább -200 °C  és +130 °C közöttti."]
["Tartalmaz szintjelzővel ellátott folyékony nitrogén tartályt."]
["Folyékony nitrogén pumpával rendelkezik, ami a folyamatos működést biztosítani képes."]
["Tartalmaz olyan szárítóegységet, amellyel legalább 50 °C hőmérséklet elérhető."]
["Tartalmaz antisztatikus töltésválasztó egységet."]
["Van olyan krio üzemmódja, amellyel a kés és a minta hőmérsékletének különbsége legalább 130 °C  lehet."]
["Van olyan krio üzemmódja, amely csökkenteni képes a jégképződést -140 °C  alatti mintahőmérséklet esetén."]
[]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt, ideértve különösen de nem kizárólagosan a rezgésmentes munkaasztalt, valamennyi szükséges gáz- és folyékony nitrogénszerelési segédanyagot (csatlakozók, tömlők, szelepek stb. szükségesség szerint)"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket."]
[]
["Adatgyűjtés és adatfeldolgozás eszközei"]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlati ár tartalmazza a szállítást"]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb)"]

{"sheet":"7. UvVisNir","index":6,"n_rows":42,"n_cols":2,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[0,0,0,2],[37,0,37,2],[38,0,38,2],[17,0,17,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[18,2,19,2],[18,1,19,1],[24,0,24,2],[29,0,29,2],[33,0,33,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["7. részajánlati kör","Nagyteljesítményű felületi UV-látható-közeli\ninfravörös spektrométer integráló gömbbel"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Integráló gömbbel ellátott, nagyteljesítményű felületi ultraibolya, látható és közeli infravörös tartományokban működtethető spektrométer berendezés szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt nagyteljesítményű felületi ultraibolya-látható-közeli infravörös spektrométer az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Fényforrás / mérési tartomány"]
["Mérési tartomány min. 250 nm - 2500 nm"]
["Felbontás max. 0.2 nm"]
["Hullámhossz pontosság: UV-Vis tartományban legalább +/-0.2 nm, NIR tartományban legalább +/- 1 nm"]
["Diffúz reflexió mérése szilárd mintán"]
["Nem diffúz transzmisszó mérése szilárd és folyékony mintákon"]
["Kettős monokromátor rendszer"]
["Pásztázási sebesség: az UV-Vis tartományban min. 2400 nm/perc, a NIR tartományban min. 4000 nm/perc "]
["Automatikus átkapcsolás a mérési tartományok között"]
["Detektor"]
["Legalább két detektor: UV-Vis tartományban: fotoelektron sokszorozó,  NIR: tartományban: PbS detektor"]
["NIR: tartományban: PbS detekor"]
["Fotometrikus tartomány: legalább -2 Abs ... +5 Abs közötti méréseket tesz lehetővé.","felolvasólapon megajánlottak szerint"]
["Fotometrikus pontosság: legalább +/-0.003 Abs a 0-0.5 Abs tartományban és legalább +/-0.005 Abs a 0.5-1.0 tartományban"]
["Fotometrikus elvek: abszorbancia, transzmittancia, reflektancia, minta- vagy referenciaoldali energia üzemmódok."]
["Alapovan stabilitás: legalább 0.0005 Abs/h"]
["Funkciók"]
["Automatikus hullámhossz kalibráció"]
["Hullámhossz pásztázás"]
["Előre programozott mérések automatikus indítása"]
["Fotometria (mennyiségi meghatározás)"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt."]
["Az ajánlat tartalmazza valamennyi mintatartót és kiegészítőt, amelyek segítségével a fent felsorolt mérések elvégezhetőek, így különösen:\n- Pormintatartó (transzmissziós és reflexiós módhoz is)\n- Vékonyréteg (film) mintatartó\n- Küvettatartó\n- Állandó hőmérsékletű cella tartó (hűtő/fűtő egység nélkül)\n- 10 mm optikai úthosszú átfolyós cella kis mintamennyiséghez\n- Referenciaminta a diffúz reflexiós mérésekhez\n"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Adatgyűjtés és adatfeldolgozás eszközei"]
["Az ajánlat tartalmazza a rendszer vezérlését és az adatgyűjtést végző nagyteljesítményű munkaállomást: tápegység, alaplap, videokártya és processzor, HDD háttértár, SSD rendszerlemez, 24” monitor, egér, billentyűzet Windows operációs rendszer"]
["Az ajánlat tartalmazza a hardver elemeket egységes hálózatként működtetni képes routert és az ehhez szükséges valamennyi kábelt, csatlakozót, szerelvényt stb."]
["Az ajánlat tartalmazza valamennyi szállított szoftver (különösen: operációs rendszer, adatgyűjtő, vezérlő és adatfeldolgozó programok) jogtiszta öröklicencét."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék és a vezérlő számítógép, valamint a kapcsolódó szoftver(ek) telepítését és helyszíni beüzemelését, és a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó). A nagyobb a jobb."]

{"sheet":"8. TEM-EDX","index":7,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,1,1,2],[29,0,29,2],[26,0,26,2],[30,0,30,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[19,0,19,2],[12,0,12,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["8. részajánlati kör","Energiadiszperzív röntgen analizátor"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Transzmissziós elektronmikroszkópra szerelhető, szilárd minták, vékonyrétegek és részecskék elemi összetételének vizsgálatára alkamas EDX/energiadiszperzív röntgen analizátor szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt transzmissziós elektronmikroszkópra szerelhető energiadiszperzív röntgen analizátor az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Funkciók"]
["FEI Tecnai G2 20 X-Twin kompatibilis"]
["Aktív terület legalább 30 mm2 "]
["Élőidő korrekcióra képes"]
["Detektor"]
["Szilícium drift detektor"]
["Spektrális felbontás Mn Kalfa vonalon mérve legalább 126 eV"]
["Termoelektromos hűtés Peltier elemmel"]
["Motorizált pozicionálás"]
["Még kezelhető maximális beütésszám legalább 275.000 cps"]
["Detektálás 4Be-tól felfelé"]
["Adatfeldolgozás"]
["Kliens-szerver architektúra"]
["Minőségi elemzés, automatikus és kézi elemazonosítás"]
["Sztenderd nélküli mennyiségi elemzés P/B-ZAF algoritmussal"]
["Mennyiségi elemzés zeta-faktorokkal"]
["Dekonvolúció négyféle algoritmussal"]
["Autimatikus háttérkorrekció fizikai modell alapján"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt."]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék, valamint szoftverek telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb)"]

{"sheet":"9. TEM-STM","index":8,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,2],[12,0,12,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[0,0,0,2],[1,1,1,2],[17,0,17,2],[22,0,22,2],[25,0,25,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["9. részajánlati kör","in situ TEM/STM berendezés"]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Transzmissziós elektronmikroszkópra szerelhető szubnanométeres in-situ adatgyűjtésre alkamas pásztázó szonda  szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően fejleszthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt szubnanométeres in-situ adatgyűjtésre alkamas pásztázó szonda az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek adszorbátum-adszorbens típusú jellemzése;\n- Fém vékonyrétegen kialakuló szub-monoréteges vagy monoréteges adszorpciós réteg vizsgálata;\n- Vízadszorpció vizsgálata;\n- Fémötvözetek, fémhabok szenzorikai és heterogén katalitikus jellegének jellemzése;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern analitikai módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Funkciók"]
["FEI Tecnai G2 20 X-Twin kompatibilis"]
["Kettős döntésű rendszer, ahol a béta tengely a tartó hossztengelyére merőleges."]
["FIB grid használható"]
["Pásztázási tulajdonságok"]
["Állandó magasság vagy állandó áram üzemmódban is képes mérni"]
["Képi felbontás legalább 512x512 pixel"]
["Pásztázási terület és magasság legalább 10x10x10 mm vagy nagyobb"]
["A pásztázás elforgatása legalább 0-90°"]
["Vezérlés"]
["NFC3 vezérlés"]
["Döntési tartomány alpha: legalább +/-20°, beta: 0°-20° vagy több"]
["Piezo lépésköze 14 pm(XY) - 1,4 pm(Z)"]
["Piezo reprodukálhatóság 125 pm(XY) - 12,5 pm(Z)"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt."]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat vagy műszereket, amennyiben ezek szükségesek."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék, valamint szoftverek telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 8 óra szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]

{"sheet":"10. TEM-SEM-elektrokémia (2)","index":9,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,2],[0,0,0,2],[1,1,1,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["10. részajánlati kör","in situ TEM elektrokémiai folydék cella "]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkópokkal kompatibilis, kétcsatornás folyadék elektrokémiai reakciócella és hozzá kapcsolódóan tomográfiás mintatartó, valamint elektromosan manipulálható mintatartó szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően továbbépíthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt in situ folyadék elektrokémiai reakciócella és a hozzá kapcsoló tomográfiás mintatartó, valamint elektromosan manipulálható mintatartó  (továbbiakban, az új készülék) az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra:\n- Szenzorfelületek szubmikrométeres laterális felbontású jellemzése;\n- Elektrokatalitikus rendszerek in situ vizsgálata;\n- Nanoszerkezetek elektrokémiai manipuláció hatására bekövetkező szerkezeti változásainak követése;\n- Komplex elektrokémiai reakciók kivitelezése, TEM követés mellett;\n- Folyadékfázisú csapadékképződési folyamatok in situ követése a nano és mikroskálán\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern 3D képalkotási és képelemzési módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["Folyadékcella:"]
["FEI Tecnai G2 20 X-Twin transzmissziós elektronmikroszkóppal kompatibilis"]
["Folyadék bevezetések száma legalább 2 (de használható legyen 1 folyadékbevezetéssel is)"]
["Elektromos érintkezők száma legalább 4"]
["EDS kompatibilis"]
["Felhasználó által cserélhető mintatartó hegy, amely egyéb képalkotó eszközökben vizsgálható (pl. optikai, Raman, vagy röntgen mikroszkóp)"]
["Fejlesztési lehetőség az egész mintatartó cseréje nélkül, különösen optikai szállal való kombinálás lehetősége, hogy a vizsgált minta megvilágítható legyen"]
["Kompatibilis Metrohm Autolab/Biologic/Gamry potenciosztát/galvanosztát készülékekkel"]
["A folyadékok adagolás lehet folyamatos és statikus is "]
["A rendszernek része egy FIB kompatibilis, dönthető tomográfiás mintatartó amely a vizsgálandó minták preparációját, valamint post operando analízisét teszi lehetővé. "]
["A rendszernek része a folyadékok adagolására alkalmas 2 precízós fecskendőpumpa"]
["Elektrokémiai cellák biztosítottak az azonnali méréshez (min. 10 db)"]
["Állandó összenyomást alkalmazó szigetelő megoldás, nincsenek csavarok a chip rögzítésekor (ez biztosítja a szivárgásmentességet)"]
["Mikroszkóppal ellátott vákuumpumpa állomás (turbópumpával min. 10-6 mbar vákuum) a minta behelyezéséhez, a tömítések ellenőrzésére, esetleges szivárgások felkutatására. Ez optikai vizsgálati mikroszkópot is tartalmazzon."]
["A szondák alkalmasak egyazon minta mérésére transzmissziós és pásztázó mikroszkóppal is anélkül, hogy újabb mintát kellene összeállítani"]
["Tartalmaz egy borító kupakot amely lefedi a mintatartót, és lehetővé teszi annak szennyezés mentes szállítását"]
["Fűthető és elektromosan polarizálható mintatartó"]
["FEI Tecnai G2 20 X-Twin transzmissziós elektronmikroszkóppal kompatibilis"]
["Elektromos érintkezők száma legalább 8 + 1 földelés"]
["Legalább egy irányban dönthető"]
["Fűtést végrehajtó és szabályozó tápegység és kontroller"]
["Kompatibilis Metrohm Autolab/Biologic/Gamry potenciosztát/galvanosztát készülékekkel"]
["MEMS chipek közvetlenül csatlakoztathatók, nincs szükség huzalkötésre"]
["Fűthető és polarizálható chipek biztosítottak az azonnali méréshez (min. 10 db)"]
["Telepítés eszközei és szerszámai"]
["Az ajánlat tartalmazza a minta elhelyezéséhez, a mérés összeállításához és általános karbantartás elvégzéséhez szükséges eszközöket."]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat."]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék, valamint szoftverek telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 4 napos 8 (napi 8 óra) szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]

{"sheet":"11. TEM-gázcella (2)","index":10,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,2],[0,0,0,2],[1,1,1,2]]}
["GINOP-2.3.3-15-2016-00035 pályázat keretében eszközök beszerzése"]
["11. részajánlati kör","in situ fűthető és nyomásálló TEM reakciócella "]
[]
["Mennyiség: ","1 db"]
[]
["Transzmissziós elektronmikroszkópokkal kompatibilis, többcsatornás, nyomásálló és fűthető in situ reakciócella szállítása és beüzemelése.\nElvárás, hogy a beszerzendő műszer a változó kutatási igényeknek és a technikai fejlődésnek megfelelően továbbépíthető legyen. Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.\nA beszerezni kívánt in situ fűthető, nyomásálló TEM reakciócella (továbbiakban, az új készülék) az Egyetemen és a dél-magyarországi régióban folyó alábbi kutatási témákban kerül felhasználásra: \n- Szenzorfelületek szubmikrométeres laterális felbontású jellemzése;\n- Heterogén katalitikus rendszerek in situ vizsgálata;\n- Nanoszerkezetek hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező szerkezeti változásainak követése;\n- Komplex heterogén katalitikus reakciók kivitelezése, TEM követés, és online termékdetektálás mellett;\n- A nemdestruktív anyagvizsgálat és a modern 3D képalkotási és képelemzési módszerek graduális és posztgraduális oktatásának támogatása."]
[]
["Minimum műszaki előírás"]
["FEI Tecnai G2 20 X-Twin transzmissziós elektronmikroszkóppal kompatibilis"]
["Mintatér nyomástartománya 0,1 mbar - 1,5 bar"]
["Gázok bevezetésére és elvezetésére kialakított csatlakozókkal rendelkezik, a gázbevezetések száma minimum 3 (+ 1 öblítőgáz)"]
["Szobahőmérsékletű gőzbevezetési lehetőség +1 csatornán"]
["Tömegspektrometriás gázanalitika kialakítás"]
["Hegesztett vagy VCR kontaktusok"]
["Vezetékrendszer anyaga fém"]
["Mintatér fűthető legalább 800 °C-ig"]
["Fűtést végrehajtó és szabályozó tápegység és kontroller"]
["A mintatartó szétszedés nélkül egészében kifűthető, ennek hőmérséklete legalább 150 °C"]
["Mintatartók, mintamozgatók, mérőcellák"]
["Mikroszkóppal ellátott vákuumpumpa állomás (turbópumpával min. 10-6 mbar vákuum) a minta behelyezéséhez, a tömítések ellenőrzésére, esetleges szivárgások felkutatására. Ez optikai vizsgálati mikroszkópot is tartalmazzon."]
["Tömegáramlás szabályozóval ellátott, mindegyik csatornán"]
["Nyomásszabályozott kamra a bevezett gázok előkeveréséhez"]
["Legalább 4 kontaktus és kivezetés az chip-eken, amely biztosítja a megbízható hőmérséklet meghatározást"]
["Állandó összenyomást alkalmazó szigetelő megoldás, nincsenek csavarok a chip rögzítésekor (ez biztosítja a szivárgásmentességet)"]
["Fűthető gázcellák biztosítottak az azonnali méréshez (min. 10 db)"]
["Különböző gázréteg vastagsághoz való cellák, 100 nm és 5 mikrométer között"]
["Tartalmaz egy borító kupakot amely lefedi a mintatartót, és lehetővé teszi annak szennyezés mentes szállítását"]
["Telepítés eszközei és software-ek"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék felhasználó által elvégezhető rutin karbantartásához és beállításához szükséges szerszámokat és műszereket"]
["Teljeskörű szoftver kontroll, ami alkalmas a gázáram és hőmérséklet szabályozására valamint az adatok rögzítésére "]
["Ajánlati ár és garancia"]
["Betanítás és dokumentáció"]
["Az ajánlat tartalmazza a készülék, valamint szoftverek telepítését és helyszíni beüzemelését, valamint a rendszer tesztelését próbamérésekkel. 2 napos 8 (napi 8 óra) szakértő általi betanítást és oktatást a telepítés helyszínén 5 fő részére."]
["Az ajánlat tartalmaz teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven"]
["Jótállás (min. 12 hó, max 36 hó, a nagyobb a jobb) "]