Részletes műszaki leírás

Megnevezés:

Optikai alapon történő sejtsűrűség mérő berendezés.

Általános jellemzők:

Elsősorban oktatási célokra, rutin analízisekre alkalmas, egyszerűen kezelhető, rövid felfűtési idejű, hordozható (<1kg) VIS spektrométer.

Minimális specifikációk

Hullámhossztartomány	600 nm (több hullámhossz előny)

Monokromátor:	szűrő(k)

Sávszélesség:	max. 40 nm

Hullámhossz pontosság:	min. ±2 nm

Abszorbancia: 	>1,9 A

Pontosság:	± 0.05 A

Szórt fény (300-400 nm-en)	< 1% T

Fényforrás: 	LED

Egyéb:

Küvetta:	10x10 mm-es küvettartó (üveg, kvarc, műanyag küvettákhoz), más alakú küvetta behelyezhetősége (adapter) előny

Adatmentés, adatkezelés:	min. 64 eredmény tárolása, számítógépre történő adatátvitel lehetséges (pl. RS232)

Kijelző:	egyszerűen átlátható és kezelhető kijelző abszorbancia, alfa-numerikus adatok, stb. megjelenítésére

Áramellátás	220 V AC, akkumulátoros üzem előny

Szállítási program:	műszer, tápkábel, küvettatartó, kézikönyv,
(minél nagyobb számú küvetta szállítása előny)

Garancia:	min. 1 év

Szerviz:	magyarországi képviselet szervizzel