{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1. részajánlat lamináris fülke","2. részajánlat inkubátor"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1. részajánlat lamináris fülke","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Specifikáció. Termék megnevezése: pozitív nyomású, vertikális áramlású lamináris fülke 2db"]
[]
[null,"paraméter","elvárás","eltérés lehetősége"]
["1.","külső méret ","700mmX620mmX1150mm (szélesség-mélység-magasság)","a szélesség esetében max 3% lefelé, max 5% fölfelé (kötött ajtónyílás), a többi adat esetében max 3% lefelé, max 10% fölfelé)"]
["2.","belső méret","640mmX550mmX700mm (szélesség, mélység, magasság)","Max 3% lefelé vagy felfelé"]
["3.","kijelző","led kijelző","nem lehet"]
["4.","levegőáramlás sebessége","0,3-0,5 m/s","Max 1%"]
["5.","anyag/fülke ","hidegen hengerelt acél antibakteriális bevonattal","nem lehet"]
["6.","anyag/munkafelület","rozsamentes acél (304) ","nem lehet"]
["7.","pre-filter","poliészter, mosható","nem lehet"]
["8.","filter","HEPA filter","nem lehet"]
["9.","zajszint","kisebb/egyenlő 60 dB ","Max 10%"]
["10.","elülső ablak","manuális, akril","nem lehet"]
["11.","maximum nyitás","660 mm","Max 3% lefelé vagy felfelé"]
["12.","led lámpa","4WX2","fölfelé lehet"]
["13.","uv lámpa","15WX1","nem lehet"]
["14.","fogyasztás","300W","nem lehet"]
["15.","kiegészítők ","HEPA filter, led-lámpa, uv-lámpa mint fent","nem lehet"]
["16.","súly","100 kg","lehet"]

{"sheet":"2. részajánlat inkubátor","index":1,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Specifikáció, termék megnevezése: laboratóriumi inkubátor 1 db"]
[]
[null,"paraméter","elvárás","eltérés lehetősége"]
["1.","működésmód","levegőkeringetés","nincs"]
["2.","hőmérsékleti tartomány ","RT +5-70 Celsius fok ",0.1]
["3.","skála felbontása","0,1 Celsius fok",1]
["4.","hőmérsékletingadozás","+/-0,5 Celsius fok",0.1]
["5.","kamrán belüli hőmérsékleti eltérés","+/-0,8 Celsius ",0.1]
["6.","belső kamra","rozsdamentes acél","nincs"]
["7.","külső felület","hidegen hengerelt acél, elektrosztatikus borítás","nincs"]
["8.","hőszigetelő réteg","hőszigetelő habpanel","nincs"]
["9.","fűtőelem","elektrotermális film","nincs"]
["10.","teljesítmény","0,6 kW","jobb lehet"]
["11.","szellőzőnyílás","van","nincs"]
["12.","hőmérsékletszabályozás módja","PID intelligens","nincs"]
["13.","hőmérséklet beállításának módja","érintőgombos","van"]
["14.","hőmérséklet kijelzési mód","LCD kijelző ","van"]
["15.","időzítő","0-9999 perc","10% a felső korlátra"]
["16.","működésmód","rögzített hőmérséklettel üzemelés, időzítés, auto stop funkciók","nincs"]
["17.","egyéb","légkeverő ventilátor, UV lámpa, LED megvilágítás, szenzor eltérés korrekció, önhangoló szabályozás, áramszünet utáni paramétermegőrzést szolgáló memória","a led megvilágítás és az uv lámpa nem kötelező elem "]
["18.","biztonsági elemek","túlhevülést jelző fény- és hangjelzés","nincs"]
["19.","belső kamraméret","500*450*550","Max 20%"]
["20.","külső méret ","675*580*820","Max 5%"]
["21.","űrtartalom","125 liter","lefelé nincs, fölfelé max 20%"]