{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1. munkalap"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. munkalap","index":0,"n_rows":45,"n_cols":3,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,2],[7,0,7,2],[24,0,24,2],[35,0,35,2],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2]]}
["Megajánlott termék típusa:"]
["Gyártó: "]
["Származási hely: "]
["CE tanúsítvány száma: "]
["MDR rendelet szerinti besorolás:"]
[]
["Előírt paraméterek","Minimum elvárás","Megajánlott paraméterek"]
["Flexibilis video rhinolaringoszkóp - 1 db"]
["Chip-on-the-tip kivitel ","Igen, kérjük megadni!"]
["Disztális végbe épített fényforrás","Igen, kérjük megadni!"]
["CMOS chip ","Igen, kérjük megadni!"]
["Flexibilis rész külső átmérője max. 2,0 mm","Igen, kérjük megadni!"]
["Disztális vég mozgathatósága felfelé min. 120º","Igen, kérjük megadni!"]
["Disztális vég mozgathatósága lefelé min. 120º","Igen, kérjük megadni!"]
["Munkahossz min. 350 mm","Igen, kérjük megadni!"]
["Látószög min. 120º","Igen, kérjük megadni!"]
["Állítható fókusztartomány min. 5-250 mm ","Igen, kérjük megadni!"]
["Min. SD felbontás","Igen, kérjük megadni!"]
["Fényerősség állítási lehetőség ","Igen"]
["Adatátvitel kábellel ","Igen, kérjük megadni!"]
["Fénykép rögzítési lehetőség min. 400x400 pixel felbontással","Igen, kérjük megadni!"]
["Video rögzítési lehetőség min. 400x400 pixel felbontással","Igen, kérjük megadni!"]
["Wi-Fi adatátvitelre alkalmas ","Igen, kérjük megadni!"]
["Készülék súlya max. 275 g ","Igen, kérjük megadni!"]
["Képmegjelenítő rendszer"]
["Érintőképernyős vezérlés","Igen"]
["Érintőképernyő képátlója min. 10”","Igen, kérjük megadni!"]
["Érintőképernyő felbontása min. 1200x800 pixel","Igen, kérjük megadni!"]
["Belső adattároló mérete min. 8 Gb","Igen, kérjük megadni!"]
["Bővíthető memória (legalább SD-kártya olvasó)","Igen, kérjük megadni!"]
["Beépített akkumulátor ","Igen"]
["Akkumulátoros üzemidő min. 20 perc","Igen, kérjük megadni!"]
["Beépített digitális kimenetek száma min. 1 db HDMI csatlakozó ","Igen, kérjük megadni!"]
["Beépített USB csatlakozók száma min. 2 db","Igen, kérjük megadni!"]
["Opcionálisan Wi-Fi adatátviteli interfésszel bővíthető a rendszer","Igen"]
["Kiegészítők"]
["Gyári készülékkocsi amely alkalmas a laringoszkóp és a monitor tárolására","Igen, kérjük megadni!"]
["Nyommentes gördíthető kerekek száma min. 4 db melyből legalább 2 db fékezhető ","Igen, kérjük megadni!"]
["Európai szervizközpont ","Igen, kérjük megadni!"]
["CE tanúsítvány csatolandó ","Kérjük megadni!"]
["Gyártói nyilatkozat csatolandó ","Kérjük megadni!"]
["Helyszíni beüzemelés ","Kérjük megadni!"]
["Helyszíni oktatás 1 alkalommal min. 2 fő részére legalább 1 óra ","Igen, kérjük megadni!"]
["Jótállási idő min. 2 év","Igen, kérjük megadni!"]
["Jótállási idő alatt meghibásodások esetén a javítás idejére az Ajánlattevő csere eszközt biztosít","Igen"]